Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский Государственный Университет им. А. Байтурсынова

Аграрно-биологический факультет

Кафедра технологии переработки и стандартизации

Карастылёв Н.П. .

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Методические указания к проведению лабораторных занятий для студентов специальности 050732 -Стандартизация, метрология и сертификация, очной и заочной форм обучения.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Костанай, 2008

ББК К 30.10

К-21

Составитель:

Карастылёв Николай .Петрович, кандидат с/х наук, доцент КГУ им. А.Байтурсынова

Рецензенты:

Солодовник Владимир Петрович, ст. преподаватель, заслуженный метролог Республики Казахстан

Сбитнев Анатолий Михайлович, руководитель секции поверки механических и геометрических  средств измерений, АО НаЦэКс

Карастылёв Н.П..

К_21_ Общая теория измерений.. Методические указания к проведению лабораторных занятий. - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова.2008,-88с.

Методические указания к проведению лабораторных занятий по дисциплине «Общая теория измерений» имеют своей целью ознакомление с основными понятиями неопределённости и погрешности, некоторыми м методами измерений, вычисление погрешности и неопределённости и оценки точности результата измерений. Привитие навыков по метрологическому измерению.

Предназначен для студентов специальности 050732 - Стандартизация, метрология и сертификация, очной и заочной форм обучения.

ББК 30.10

Утверждён Научно-методическим советом КГУ им А. Байтурсынова, протокол от  18.06. 2008 г. № 6

© Костанайский государственный

Университет им. А.Байтурсынова

Содержание                                                                                                    ст

1. Измерение линейных размеров и оценка достоверности………………4

2. Структура средств измерения………………………………………….13

3. Структурная схема средств измерений, виды и методы измерений…21

4. Метрологические характеристики СИ…………………………..…….33

5. Функциональный анализ МВИ…………………………………….…..40

6. Выбор методики выполнения измерений……………………………..51

7. Источники погрешности измерений…………………………………..60

8. Экспериментальные методы выявления и оценки погрешностей…..68

9. Исследование неопределённости  результатов измерений….………77

# 10 Поверка микрометров с ценой деления 0,01 мм…………….……….86

Лабораторная  работа № 1.

Тема: Измерение линейных размеров и оценка достоверности.

Цель работы: ознакомление с методами измерений - линейных размеров: и определение доверительных интервалов.

План:  1.  Теоретические сведения:

- Оборудование: микрометр, штангенциркуль, набор тел.

- Содержание работы:

1.Теоретические сведения

Введение. Линейные измерения - определение расстояний между заданными точками, определение размеров элементов разных сооружений, деталей (при необходимости измерение площадей, объемов) - применяются во многих областях науки и техники. Любое измерение состоит в установлении численного соотношения между величиной измеряемого объекта и величиной эталона, воспроизводящего единицу измерения.

XI Генеральная конференция по мерам и весам в I960 году  приняла в качестве эталона единицы длины метр, выраженный в длинах световых волн оранжевой линии спектра криптона-86; соответствующей переходу между уровнями 2Р10 и 5d5 этого атома. Метр - длина, равная 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2Р10 и 5d5 атома криптона-86. При соблюдении условий эксплуатации комплекса аппаратуры, входящего в состав государственного эталона метра, единица длины воспроизводится и передается со средней квадратичной погрешностью, не превышающей 3 • 10-8 м (ГОСТ 8.020-72).

Различные усовершенствования, внесенные в эталон длины, особенно с использованием лазеров, привели к необходимости перейти на новое определение метра, которое было принято в 1983 г. Основными нововведениями были:

1.Переход от криптоновой лампы к лазерному излучению в источнике
света на эталонных установках.

- Использование в качестве основного постулата постоянство скорости света в любой системе отсчета.

- Объединение в одном эталоне воспроизведения размера трех физических величин: длины, времени и частоты.

- Использование в эталоне источников света на пяти различных длинах волн.

Согласно новому определению метра основной единицей длины системы единиц СИ является длина, равная расстоянию, проходимому светом за 1/с долю секунды.

Учитывая, что скорость света, как указывалось выше, равна с = 2,997925 •  108 м/с этот промежуток времени равен t = 3,33564 • 10-9 с. Частоты, на которых было предложено реализовать эталон метра, приведены в табл. 2.2. В первой графе таблицы указан тип лазера, т. е. рабочее вещество, и тип наполнения поглощающей ячейки.

При воспроизведении единицы длины на интерферометре следует учитывать, что длины волн источников излучения даны для вакуума. В воздухе необходимо учитывать показатель преломления воздуха, в результате влияния которого длина волны в воздухе равна

λВОЗД = λВАК / n

где п - показатель преломления. Это означает, что в комплект эталонного комплекса для воспроизведения метра должен входить рефрактометр — точный прибор для измерения показателя преломления воздуха. Обычно это тоже интерферометр, измеряющий число полос, прошедших в поле зрения при откачке воздуха из кюветы известной длины. Для менее точных устройств можно пользоваться табличными данными для преломления (рефракции) воздуха. Например, для излучения гелий-неонового лазера на длине волны 0,63299 мкм показатель преломления равен п = 1,00027 при давлении 760,0 мм рт. ст. и температуре 20 °С.

Таблица 2.2. Параметры лазерных установок, используемых при воспроизведении метра

| Лазер | Частота МГц | Длина волны мкм | Погрешность воспроизведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Гелий-неоновый с ячейкой с метаном | 88376181,608 | 3,3922313970 | 1,3 -Ю-10 |
| Гелий-неоновый с йодной ячейкой | 437612214,8 | 0,6329913981 | 1,Ы(Г9 |
| Гелий-неоновый с йодной ячейкой | 489880355, 1 | 0,6119707698 | ыо-9 |
| Гелий неоновый на П гармонике | 520206808,61 | 0, 57629476027 | 6- ю-10 |
| Аргоновый с йодной ячейкой | 582490603, 6 | 0,5164734662 | 1,3- Ю-9 |

Основное метрологическое назначение любого эталона - сохранение единства мер и, следовательно, значение единицы от эталона должно передаваться с необходимой точностью принимаемым в различных областях человеческой деятельности измерительным мерам и приборам. Для исполнения этой задачи создается ряд вторичных эталонов, точность которых всегда несколько ниже точности первичного эталона, однако их роль в хранении и передаче единиц измерения очень велика. По метрологическому назначению вторичные эталоны разделяются на:

1. эталоны-копии  -  заменяют первичный  эталон  при  передаче  единиц другим вторичным эталонам;

2. эталоны-свидетели - предназначены для наблюдения за сохранностью

3. первичного эталона и хранятся в общих с ним условиях;

4. рабочие эталоны - предназначены для текущих метрологических работ по передаче единицы измерения  и рабочим (высшей точности) средствам измерений.

Средства измерений - технические средства, необходимые для осуществления измерений. Основные виды средств измерений: мера - устройство служащее для воспроизведения одного или нескольких известных значений величины; набор мер - совокупность мер, применяемых как отдельно так и в различных сочетаниях с целью воспроизведения ряда значений величины в определенных пределах; измерительный прибор - устройство, в котором измеряемая величина преобразуется в показание или сигнал пропорциональный измеряемой величине или связанный с ней другой функциональной зависимостью; измерительная установка - совокупность мер, измерительных приборов, вспомогательных устройств, объединенных в единое целое общей схемой и методом, предназначенная для измерения одной или нескольких величин.

Схема, устанавливающая соподчинение эталона, образцовых и рабочих средств измерения, представлена на рис. 1.

Примером образцовых в одних и рабочих мер длины в других случае являются мерительные плитки (плитки Иогансона) - плоскопараллельные концевые меры длины в форме плиток, изготовленные из инструментальной легированной стали с высокой точностью; рабочий размер их определяется расстоянием между двумя параллельными измерительными плоскостям. Размеры плиток поддаются измерению непосредственно в длинах волн с очень высокой точностью (до 5 - 10-8 м) и потому большое число операций по градуировке и поверке приборов производится с их помощью. Плитки обладают очень полезным для их практического применения свойством - притираемостью, т.е. способностью прочно сцепляться между собой измерительными поверхностями (размер блока из нескольких плиток практически равен сумме размеров отдельных плиток, входящих в блок). Наибольшее распространение получил набор плиток от I до 100 мм. По величинам допусков на изготовление плитки разделены на пять классов точности (например, допустимые отклонения плиток до 10 мм составляют: ± 0,0001 мм - нулевой класс; + 0,0025 мм - четвертый класс). Применение плиток в качестве образцовых мер предусматривается поверочными схемами соответствующих ГОСТов. (ГОСТ 9038-59).

Методы и приборы для измерения линейных размеров. Методы измерения и применяемые приборы выбирают, учитывая следующие факторы:

- размеры измеряемого объекта;

- характер (особенности) объекта;

- требуемая точность результата.

Диапазон измеряемых в современной физике расстояний огромен (от 10-15 до 1026 м). Естественно, что методы и средства измерений, применяемые в различных частях этого диапазона, различны. Например, диаметр атомных ядер (~10-15 м) определяют по эффективному сечению рассеяния нейтронов. Размеры крупных молекул, а также период кристаллической решетки (~10-10 м) измеряются с помощью электронного микроскопа или по интерференционным картинам рассеяния коротких электромагнитных волн (нейтроне-, электроне- и рентгенография).

Оптическая интерференция позволяет измерить расстояния от 10-8  до 10-4 м. Размеры от 10-6 м (I мкм - микрон) до 10-3 м могут быть измерены с помощью оптического микроскопа. Измерение длин в области больших значений (>10-3 м) производится методом триангуляции (т.е. сводится к измерение углов).

В данной работе рассматриваются простейшие методы линейных измерений, используемые в машиностроении и в быту.

Все методы линейных измерений можно разделить (по разным признакам) на следующие виды:

- методы непосредственной оценки и методы сравнения;

- контактные и бесконтактные.

В контактном методе измерительные поверхности прибора касаются поверхностей объекта (штангенциркуль, микрометр). Бесконтактные измерения можно производить с помощью микроскопа или специальных проекторов. Методы непосредственной оценки позволяют определить значение всей измеряемой величины (измерительная линейка, микрометрический винт). Методы сравнения дают возможность определить отклонение измеряемой величины от заданного размера. Примером такого измерительного устройства является штангенциркуль, в котором реализуется метод нониуса. Второй пример - стрелочный индикатор, используемый в сочетании с измерительными плитками.

Метод линейного нониуса. Нониусом называют небольшую линейку, которая может перемещаться вдоль основного масштаба. На нониусе нанесено некоторое число п делений; цена деления нониуса 1п находится в определенном соотношении к цене деления масштаба I т ; чаще всего, общая длина п делений нониусаравна длине п-1   делений масштаба (рис.2):

ln×n=lm (n-1)           (1)

отсюда разность между длиной одного деления масштаба и одного деления нониуса:

lm  - ln = lm /n  (2)

где  есть точность нониуса, которая, как видно, определяется ценой де

ления масштаба lm и числом делений нониуса п.

Рис. 2. Линейный нониус.

Наиболее распространенные типы нониусов представлены в табл.1:

Табл. 1. Характеристика нониусов

| lm, mm | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 10 | 20 | 50 | 25 |
| lm /n, mm | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |

Чтобы провести измерения с помощью нониуса, необходимо измеряемый объект L заключить между нулевыми делениями масштаба и нониуса.

Допустим, что нулевое деление нониуса отсекает k целых и часть k +1 деления масштаба, причем т -ое деление нониуса совпадает с некоторым делением масштаба, тогда измеряемая длина L равна числу целых делений масштаба, содержащихся в ней(k×lm) , сложенному с точностью нониуса (lm / n)   умноженной на номер (т) его деления, совпадающего с делением масштаба:

L = k× lm+ (lm / n)   (3)

Очевидно, что ошибка при измерениях с нониусом не может превышать половины его точности.

Приборы, в которых применяется линейный нониус:

- штангенциркуль раздвижной толстомер (применяется при измерении длины небольших  8 ± 10 см предметов);

- катетометр (применяется для измерения расстояний между двумя точками по вертикальному направлению).

Метод микрометрического винта. Микрометрический винт - тщательно изготовленный винт с соответствующей гайкой, который имеет особую головку с делениями - барабан;

-шаг винта делается, возможно более постоянным на всем его протяжении и дается как постоянная прибора.

Применение микрометрического винта для линейных измерений основано на свойстве винта совершать при ввинчивании в гайку линейные перемещения, пропорциональные углу поворота винта вокруг оси. Например, винт с шагом 0,5 мм за один полный оборот в своем поступательном движении перемещается на 0,5 мм. В лучших приборах этого типа при шаге винта, равном 0,5 мм, на барабане наносится 500 делений и точность измерения может быть доведена таким образом до 0,001 мм. Микрометрический винт, в частности, применен в следующих приборах:

- винтовой микрометр,

-сферометр (предназначен для измерения толщины пластинок и, главным образом, для измерения радиусов кривизны оптических линз),

- делительная машина (служит для нанесения делений на масштабах, нониусах, для изготовления дифракционных решеток, но может применяться и для измерения длины).

Основными источниками ошибок при линейных измерениях являются погрешности отсчета показаний прибора, погрешности установочных мер (для относительных методов) и нарушения температурного режима причем последние самые серьезные. Устранение нарушений температурного режима предполагает сближение температур объекта и измерительных средств и, по возможности, близость коэффициентов их линейного расширения.

- Оборудование: микрометр, штангенциркуль, набор тел.

В работе используются следующие приборы и принадлежности: штангенциркуль, микрометр, объекты измерения (набор тел).

Штангенциркуль - прибор для измерения линейных размеров контактным методом (рис.4). Основной его частью является линейка I с масштабом. Линейка снабжена двумя ножками: неподвижной и подвижной (2,3), последняя скреплена с рамкой 4, на которой нанесены деления нониуса, а рамка 4 может закрепляться на линейке I с помощью винта 5. Если сдвинуть ножки циркуля вплотную, то нулевые деления нониуса и основного масштаба должны совпасть.

Рис.4. Штангенциркуль

Иногда ножки 2 и 3 имеют с внешней стороны цилиндрические измерительные поверхности для измерения внутренних размеров отверстий, в этом случае - результат сложения отсчета по масштабу и нониусу и суммарной ширины ножек (указана на штангенциркуле). Часто штангенциркули имеют вторую пару ножек с заостренными концами, предназначенную, в основном, для разметочных работ. Наиболее универсальные штангенциркули снабжены выдвижной линейкой 7 для измерения размеров углублений. В этом случае одну измерительную поверхность представляет собою торец масштабной линейки, вторую - торец выдвижной линейки. Для измерения необходимо, предварительно определив точность нониуса, привести в соприкосновение измерительные поверхности и деталь, закрепить стопорный винт, снять нужные отсчеты и вычислить длину по формуле (3).

Со временем приобретаются определенные навыки, и результат измерений определяется автоматически (без применения формулы). Наиболее употребительны штангенциркули длиной до 300 мм, но применяются и рассчитанные на гораздо большие длины.

Микрометр - прибор для измерения линейных размеров контактным методом, принцип работы которого основан на методе микрометрического винта. Наиболее часто применяемые приборы имеют следующие пределы измерений: О ± 25 мм; О ± 50 мм; О ± 75 мм; О  ± 100 мм. Микрометр состоит из следующих основных частей (рис.5): скобы 7 с меткой I и стеблем 3, снабженным внутренней резьбой и микрометрического измерительного винта 2 с закрепленным на нем барабаном 4. Для микрометра с пределами измерений О+25 мм рабочий ход винта 25 мм, шаг резы 0,5 мм. Полные обороты винта отсчитываются по полумиллиметровой шкале барабана, имеющей 50 делений (цена деления шкалы барабана -0,01 мм При сомкнутых измерительных торцевых плоскостях пятки и микрометрического винта нулевой штрих шкалы барабана должен точно совпадать с продольным штрихом на стебле.

Измеряемый объект зажимается между измерительными поверхностями пятки и винта. Постоянство усилия, приводящего в контакт измерительные плоскости микрометра и деталь, обеспечивается фрикционным устройством - трещеткой 5. Для того, чтобы обеспечить это постоянство и одновременно избежать нарушения связи микрометрического винта с барабаном, вращать винт можно только с помощью трещетки. Стопорный винт 6 предназначен для фиксации микрометра в положении, при котором сработала трещетка.

Порядок выполнения  работы.

Получив у преподавателя разрешение на выполнение (допуск) работы, а также приборы и принадлежности, необходимо выполнить следующие измерения:

- С помощью штангенциркуля измерить все необходимые для вычисления объема линейные параметры объекта (цилиндра), вычислить объем.

- С помощью микрометра измерить линейные размеры объекта (параллелепипеда). Вычислить его площадь поверхности.

ВНИМАНИЕ! Работа с прибором требует бережного и аккуратного отношения к нему.

При работе с микрометром вращать винт только с помощью трещетки.

Результаты работы.

Работа считается выполненной, если представлены сведенные в таблицы результаты всех указанных измерений и необходимых вычислений.

В отчете необходимо представить краткую характеристику применяемых приборов (цена деления, точность нониуса, пределы измерения, класс точности, погрешность показаний)

Литература:

1. Справочник по международной системе единиц. М., 1971 г.

2. МаликовтС.Ф., Тюрин Н.И. Введение в метрологию. М., 1966 г.

3. Дж.Сквайре. Практическая физика. М., 1971 г.

3. Содержание работы:

3.1.С помощью микрометра определить площадь поверхности металлического бруска. Вычислить среднее значение площади S и доверительный интервал  S при доверительной вероятности Р= 0.95;

3.2. Определить с помощью штангенциркуля объем тела. Вычислить среднее значение объема V и доверительный интервал при доверительной вероятности Р==0.95 .

Результаты работы представить в виде отчета, где во вводной части приведены описания измерительных приборов и вывод формул, необходимых для расчетов доверительных интервалов.

Примеры заполнения таблиц

Упр. № 1. Определение параметров цилиндра с помощью штангенциркуля.

Цена деления штангенциркуля = 0,05 мм

| № | ai., mm | _ ai - acp | _ (ai - acp)2 | bi , mm | (bi - bcp) | (bi - bcp)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

_

acp  = ∑ ( ai  - acp)2        bcp  = ∑(bi - bcp)2

Допустимая ошибка штангенциркуля равна цене деления шкалы нониуса. ц.д.=0.05мм

Упр. № 2. Определение параметров параллелепипеда с помощью микрометра

| № | ai., mm | _ ai - acp | _ (ai - acp)2 | bi, mm | (bi - bcp) | (bi - bcp)2 | ci, mm | (ci-ccp) | (ci-ccp)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_

acp  = ∑ ( ai  - acp)2  ,      bcp  = ∑(bi - bcp)2   ,  ccp  = ∑(ci - ccp)2

Погрешность показаний применяемого в данной работе микрометра равна 0.004 мм

Форма отчета

Ф. И. О., курс, группа

Лабораторная работа 1. "Линейные измерения". Оборудование: микрометр, штангенциркуль, набор тел. Цель работы: ознакомление с методами измерений - линейных размеровюпределение доверительных интервалов.

Содержание работы:

1 .С помощью микрометра определить площадь поверхности металлического бруска. Вычислить среднее значение площади S и доверительный интервал S при доверительной вероятности Р= 0.95;

2. Определить с помощью штангенциркуля объем тела. Вычислить среднее значение объема V и доверительный интервал при доверительной вероятности Р=0.95 .

Результаты работы представить в виде отчета, где во вводной части приведены описания измерительных приборов и вывод формул, необходимых для расчетов доверительных интервалов.

Примеры заполнения таблиц

Упр. № 1. Определение параметров цилиндра с помощью штангенциркуля.

Цена деления штангенциркуля = 0,05 мм

| № | ai., mm | _ ai - acp | _ (ai - acp)2 | bi , mm | (bi - bcp) | (bi - bcp)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

_

acp  = ∑ ( ai  - acp)2        bcp  = ∑(bi - bcp)2

Допустимая ошибка штангенциркуля равна цене деления шкалы нониуса. ц.д.=0.05мм

Упр. № 2. Определение параметров параллелепипеда с помощью микрометра

| № | ai., mm | _ ai - acp | _ (ai - acp)2 | bi , mm | (bi - bcp) | (bi - bcp)2 | ci, mm | (ci-ccp) | (ci-ccp)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_

acp  = ∑ ( ai  - acp)2  ,      bcp  = ∑(bi - bcp)2   ,  ccp  = ∑(ci - ccp)2

Погрешность показаний применяемого в данной работе микрометра равна 0.004 мм

Лабораторная работа № 2

# Тема: Структура средств измерения

Цель работы: ознакомление с видами средств измерений (СИ) и их структурными элементами.

Задачи: 1. Научиться классифицировать средства измерений.

2. Ознакомиться с характеристиками СИ разных видов и составом их структурных элементов, включая чувствительные элементы и устройства отображения измерительной информации.

3. Научиться выделять элементы СИ и строить структурные схемы.

Материальное обеспечение работы

Объекты измерений:

Детали типа тел вращения, призм, резисторы, источники постоянного тока.

Измеряемые параметры: линейные размеры, объем, масса, электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

Средства измерений:

Меры длины, угла, объема и массы (линейка измерительная, набор плоскопараллельных концевых мер длины, транспортир, сосуды измерительные, набор разновесов).

Накладные и станковые приборы для измерений длины (штангенциркуль, микрометр гладкий, микрометр рычажный или скоба рычажная, измерительные головки со штативом или стойкой и др.).

Весы для измерения массы взвешиванием.

Мультиметр (авометр) для измерений электрических величин.

# Теория:

В зависимости от функционального назначения и конструктивного исполнения различают следующие средства измерений:

- меры;

- измерительные преобразователи;

- измерительные приборы;

- индикаторы.

Кроме того, основные и вспомогательные средства измерений и дополнительные устройства могут быть объединены в измерительные установки или измерительные системы, рассматриваемые как более сложные средства измерений.

Меры предназначены для хранения и воспроизведения физической величины одного заданного размера (однозначные меры) или ряда размеров (многозначные меры). Многозначные меры могут механически объединять несколько однозначных мер (ступенчатая мера длины, многогранная угловая концевая мера с тремя, четырьмя или шестью рабочими углами). Многозначными мерами являются также штриховые меры со шкалой (линейка измерительная, транспортир). Меры могут комплектоваться в наборы (наборы концевых мер длины, наборы разновесов);

Измерительные преобразователи предназначены для получения сигнала измерительной информации, его преобразования и выдачи в любой форме, удобной для передачи, обработки, хранения или дальнейшего преобразования, но не поддающейся непосредственному восприятию оператором. Различают первичные и промежуточные измерительные преобразователи. Первичные измерительные преобразователи – первые в измерительной цепи – воспринимают саму измеряемую физическую величину и преобразуют ее в сигнал измерительной информации (терморезистор термометра сопротивления, фотоэлемент экспонометра), а промежуточные измерительные преобразователи занимают в измерительной цепи любое место после первичного.

Измерительные приборы предназначены для получения измерительной информации от измеряемой физической величины, ее преобразования и выдачи в форме, поддающейся непосредственному восприятию оператором. По виду выходного сигнала приборы принято делить на аналоговые, у которых выходной сигнал является непрерывной функцией измеряемой величины, и "цифровые" (числовые), имеющие дискретный выходной сигнал, обычно выдаваемый в числовой форме. Различают приборы показывающие и регистрирующие (самопишущие и печатающие). Измерительные приборы состоят из цепочки преобразователей (первичного и промежуточных) и устройства отображения измерительной информации (шкала-указатель, цифровое табло, самопишущее, цифропечатающее или другое регистрирующее устройство).

Индикаторы – особый вид средств измерений в виде технического устройства или вещества, предназначенного для установления наличия (отсутствия) какой-либо физической величины или определения ее порогового значения (индикатор фазового провода электропроводки, индикатор контакта измерительного наконечника прибора для линейных измерений с поверхностью детали, лакмусовая бумага). В некоторых случаях в качестве индикаторов могут использоваться измерительные приборы (часы-будильник, омметр при проверке обрыва в электрической цепи).

Средства измерений принято различать по принципам действия, то есть по физическим принципам, используемым для преобразования измеряемой величины или сигнала измерительной информации. Например, измерительный микроскоп относится к оптико-механическим приборам, индуктивный или резистивный преобразователь – к электрическим средствам измерений и т.д. Сложные приборы с длинной измерительной цепью обычно характеризуют одним (или двумя) наиболее важными принципами преобразования (лазерный интерферометр, фотоэлектрический угломер).

Измерительная цепь средства измерений – совокупность преобразовательных элементов, осуществляющих все преобразования измерительной информации в данном устройстве. Измерительная цепь средства измерений начинается с чувствительного элемента, который представляет собой часть первого в измерительной цепи преобразовательного элемента (первичного измерительного преобразователя), непосредственно воспринимающую сигнал измерительной информации от измеряемого объекта, т.е. находящуюся под непосредственным воздействием измеряемой физической величины (резервуар жидкостного термометра, крюк динамометра, губки штангенциркуля).

Измерительный прибор обязательно имеет устройство отображения (выдачи) измерительной информации. У приборов с визуальными устройствами это чаще всего отсчетные устройства типа шкала-указатель или цифровое табло. В приборах и индикаторах применяют и другие устройства визуальной индикации (нуль-указатели, табло светофорного типа), а также акустические устройства (звонок, зуммер таймера) и тактильные устройства (вибратор наручного будильника для слабо слышащих). В качестве устройств выдачи информации могут использоваться также любые регистрирующие самопишущие или печатающие устройства.

Шкала средства измерений – часть отсчетного устройства, представляющая собой совокупность отметок и поставленных у некоторых из них чисел отсчета или других символов, соответствующих ряду последовательных значений величины. Отметки могут быть в виде штриха, точки, другой геометрической фигуры. Промежуток между двумя соседними отметками шкалы называется делением шкалы.

Длина деления шкалы – расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное вдоль воображаемой линии, проходящей через середины самых коротких отметок шкалы. Шкалы могут быть равномерными (с делениями постоянной длины и с постоянной ценой деления), либо неравномерными (с делениями непостоянной длины, а в некоторых случаях и с переменной ценой деления).

Цена деления шкалы – разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.

Указатель средства измерений – часть аналогового отсчетного устройства, положение которого относительно отметок шкалы определяет показание средства измерений. Указатель может быть выполнен в виде стрелки, штриха, кромки детали, перемещающейся относительно шкалы, светового пятна и т.д. Изменение показаний в системе шкала-указатель, может осуществляться за счет перемещения любого из элементов относительно другого.

Прибор может быть снабжен несколькими шкалами (индикатор часового типа, измерительные головки ИГМ) или одной шкалой с несколькими указателями (часы с циферблатом и центральными стрелками).

При выдаче измерительной информации на цифровое табло существенно важны такие его структурные элементы, как

- вид выходного кода (десятиричный, шестидесятиричный, другой);

- предельное число знаков, в том числе цифр (число разрядов выходного кода) и других (не цифровых), виды знаков и их содержание (наличие фиксированной или плавающей разделительной десятичной запятой (точки), минуса, знака переполнения или неправильного подключения и др.);

- цена единицы наименьшего разряда кода и номинальная ступень квантования, если она больше цены единицы наименьшего разряда кода.

Пример кинематической (а) и структурной (б) схем равноплечих весов (прибора для определения массы взвешиванием) приведен на рис.1.

1.– чувствительный элемент (две чашки),

2 – первичный измерительный преобразователь (шарнирный подвес с чашкой – два преобразователя),

3 – промежуточный измерительный преобразователь (равноплечий рычаг с шарниром),

4 – устройство отображения измерительной информации (стрелка на рычаге– указатель и шкала– нулевая отметка на стойке),

5 – стойка.                                                                                                           Q                      Xм

Q      Xм

х2

х1

2

2

1

2

1

3

4            х

3		   4

2

1

5

а

б

Рис. 1. Кинематическая (а) и структурная (б) схемы пружинных весов. 1

На структурной схеме стрелками показано движение измерительной информации.

Возможно и более мелкое дробление элементов функциональной кинематической схемы на измерительные преобразователи, например: чашка с собственным шарнирным подвесом – шарнирная тяга – равноплечий рычаг... Или обратное: равноплечий рычаг с чашками и шарнирами (первичный измерительный преобразователь) – устройство отображения измерительной информации (стрелка на рычаге– указатель и шкала). Выделение измерительных преобразователей осуществляют на основе логического анализа выполняемых ими функций и конструктивной завершенности (автономности). Шкала устройства отображения измерительной информации может иметь множество делений или только одно нулевое деление – вырожденная шкала, характерная для приборов типа нуль-компаратора, которые предназначены для измерения нулевым методом.

Порядок выполнение работы.

Задание

1. Проанализировать функции и классифицировать заданные средства измерений; зафиксировать основные характеристики СИ (приборов, измерительных преобразователей, индикаторов, многозначных и однозначных мер).

2. При необходимости уточнения характеристик СИ выполнить измерения выбранных физических величин с помощью мер и измерительных приборов (использовать цифровые и аналоговые приборы).

3. Ознакомиться со структурными элементами сложных средств измерений (многозначных мер, измерительных преобразователей, измерительных приборов), представить их схемы и краткие описания.

Выполнение работы

Анализ предложенных средств измерений следует начинать с их классификации, после чего рассматривают группы однородных СИ.

Для однозначных мер начинают с выяснения того, какую физическую величину воспроизводит мера и каково ее номинальное значение. Для многозначных мер определяют число воспроизводимых мерой номинальных значений физической величины, а если мера штриховая, то указывают также цену деления. Обобщенной характеристикой точности может служить класс или разряд меры, которые указывают в документах на конкретные СИ. Если они неизвестны, в соответствующей клетке таблицы ставят прочерк.

Для средств измерений, более сложных чем меры (преобразующих измерительную информацию), определяют принцип преобразования, выявляют первичный преобразователь, чувствительный элемент, а также определяют характер изменения выходного сигнала (аналоговый или дискретный), вид выходного сигнала (визуальный, звуковой, не воспринимаемый оператором, др.) и вид устройства отображения информации (шкала-указатель, цифровое табло, др.).

Например, при использовании электролампы в качестве индикатора наличия в розетке электрического тока можно сказать, что принцип преобразования сигнала измерительной информации – электрический, чувствительные элементы – контактные стержни вилки, характер изменения выходного сигнала – дискретный (горит – не горит), вид выходного сигнала визуальный, и вид устройства отображения информации – сигнальная лампочка. Если для тех же целей использовать радиоприемник, выходной сигнал будет звуковым (возможно и визуальным), а устройство отображения информации – динамик.

Тензорезистор – измерительный преобразователь с электрическим принципом преобразования сигнала измерительной информации, характер изменения выходного сигнала – непрерывный, выходной сигнал выдается в форме не воспринимаемой оператором, устройство отображения информации отсутствует. Обычно первичным измерительным преобразователем при использовании тензорезистора в измерительных устройствах бывает упругий механический элемент ("тензобалка", мембрана…), а сигнал передают на усилитель и далее – на устройство отображения информации.

При изучении ряда элементов аналоговых СИ можно обойтись без измерений. Например, не надо измерять температуру тела, чтобы сказать, что медицинский ртутный термометр – измерительный прибор, работающий на использовании принципа объемного расширения жидкости, аналоговый, с диапазоном шкалы от 35 оС до 42 оС и ценой деления 0,1 оС. Шкала одна, прямолинейная равномерная, указателем служит край ртутного столбика. Чувствительный элемент – резервуар термометра, первичный (и единственный) измерительный преобразователь – капиллярная трубка с резервуаром, заполненным расширяющейся жидкостью (ртутью). Подробности конструкции (сужение капилляра, которое препятствует уменьшению показаний и тем самым превращает прибор в максимальный термометр) не очевидны и при общем анализе могут не рассматриваться. Построенная на основе анализа конструкции и работы структурная схема прибора приведена на рис. 2. Она не вполне типична, поскольку рассматриваемый прибор выполнен на одном измерительном преобразователе, один из элементов которого к тому же используется в качестве указателя устройства отображения измерительной информации.

1

2

Рис. 2. Структурная схема жидкостного термометра.

1 – первичный измерительный преобразователь – капилляр с резервуаром рабочего тела (затонирован чувствительный элемент – резервуар для жидкости),

2 – устройство отображения измерительной информации шкала-указатель (указателем служит край столбика рабочей жидкости).

Поскольку другие приборы не так прозрачны, для построения их структурных схем используют кинематические, электрические и другие схемы, и/или чертежи и описания конструкции и работы прибора. Анализируя измерительные приборы и сложные измерительные преобразователи, следует помнить, что простой преобразователь как правило содержит не менее двух элементов (например, двуплечий рычаг с шарниром, стержень в направляющих, зубчатое колесо и сектор на осях в опорах), причем любой из них может входить в соседний преобразователь или в устройство отображения измерительной информации (зубчатый сектор передачи триб-сектор одновременно выступает как второе плечо рычага, стрелка-указатель находится на равноплечем рычаге весов…).

Для анализа СИ и их структурных элементов при необходимости следует произвести измерения выбранных физических величин с использованием многозначных мер, приборов, реализующих методы непосредственной оценки и сравнения с мерой. Практически всегда приходится проводить измерения "цифровыми" приборами. В ходе измерений основное внимание необходимо уделять не результатам измерений, которые имеют вспомогательный характер, а изучению СИ и их структурных элементов.

Оформление результатов работы

Результаты работы оформляют в виде таблиц, структурных схем и необходимых текстовых описаний (таблицы 1...5 даны с примерами заполнения). Если соответствующая клетка таблицы не может быть заполнена, в ней ставят прочерк, а при отсутствии оцениваемого элемента записывают "нет", "отсутствует" и т.д. Примеры оформления структурных схем приведены на рис. 1 и 2.

Таблица 1. Характеристика однозначных мер

| Наименование меры | Воспроизводимая величина | Номинальное значение | Уровень точности |
| --- | --- | --- | --- |
| Мера угловая концевая | Плоский угол | 30о 15' | 2 класс |
| Образцовый резистор | Сопротивление | 200 Ом | 1 разряд |

Таблица 2. Характеристика многозначных мер

| Наименование меры | Воспроизводимая величина | Номинальные значения | Цена деления | Уровень точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера угловая штриховая (транспортир) | Плоский угол | 0о … 180о | 1о | не нормирован |
| Мера угловая концевая с четырьмя рабочими углами | Плоский угол | 89о50'; 89о59'30; 90о00'30; 90о10' | __ | 1 класс |

Таблица 3. Общие характеристики преобразующих средств измерений

| Наименование | Принцип преобразования | Первичный преобразователь | Чувствительный элемент | Изменение выходного сигнала аналоговое/ дискретное | Вид выходного сигнала | Устройство отображения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамометр | механический | пружина | крюк | аналоговое | визуальный | шкала-указатель |
| Реле размерное | электрический | шток в направляющих | измерительный наконечник | дискретное | визуальный | сигнальные лампочки |
| Индикатор контакта | электрический | __ | __ | дискретное | визуальный и звуковой | лампочки и зуммер |

Таблица 4. Аналоговые устройства отображения измерительной информации

| Наименование прибора | Характеристики устройства шкала-указатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число шкал | Вид шкалы | Вид отметок | Цена деления | Число указат | Вид указателя |
| Нутромер микрометрический | 2 | 1 Прямолинейная равномерная 2 Круговая равномерная | штрихи штрихи | 0,5 мм 0,01 мм | 2 | 1 Край барабана; 2 Линия на стебле |

Таблица 5. Дискретные (числовые) устройства отображение информации

| Наименование прибора | Характеристики числового табло |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид кода | Число разрядов | Номинальная ступень квантования | Запятая (точка) | Другие символы |
| Длиномер цифровой | десятичный | 6 | 0,001 мм | фиксированная | "Плюс" и "Минус" |

Отчет о лабораторной работе N 2

Тема:: Структура  средств измерений.

Цель работы: ознакомление с видами средств измерений (СИ) и их структурными элементами.

Задачи: 1. Научиться классифицировать средства измерений.

2. Ознакомиться с характеристиками СИ разных видов и составом их структурных элементов, включая чувствительные элементы и устройства отображения измерительной информации.

3. Научиться выделять элементы СИ и строить структурные схемы.

Таблица 1. Характеристика однозначных мер

| Наименование меры | Воспроизводимая величина | Номинальное значение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2. Характеристика многозначных мер

| Наименование меры | Воспроизводимая величина | Номинальные значения | Цена деления | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3. Общие характеристики преобразующих средств измерений

| # Наименование | Принцип преобразования | Первичный преобразователь | Чувствительный элемент | Изменение выходного сигнала аналоговое/ дискретное | Вид выходного сигнала | Устройство отображения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4. Аналоговые устройства отображения измерительной информации

| Наименование прибора | Характеристики устройства шкала-указатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число шкал | Вид шкалы | Вид отметок | Цена деления | Число указат | Вид указателя |

Таблица 5. Дискретные (числовые) устройства отображение информации

| Наименование прибора | Характеристики числового табло |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид кода | Число разрядов | Номинальная ступень квантования | Запятая (точка) | Другие символы |

Лабораторная работа № 3

Тема: Структурная схема средств измерений , виды и методы измерений

Цель работы: Изучение видов и методов измерений физических величин

Задачи: 1. Применить для измерения ФВ метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой в разных вариантах

2.Проанализировать проведённые измерения. Классифицировать использованные виды и методы измерений и зафиксировать результаты измерений и их анализ

Материальное обеспечение работы

Объекты измерений:

Детали тел вращения, пластин, призмы, резисторы, источники постоянного тока.

Измеряемые параметры:

Линейные размеры, площадь, объём,  масса, электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

Средства измерения:

Меры длины, угла, объёма и массы (линейка измерительная, набор плоскопараллельных мер длины, транспортир, сосуды измерительные, набор разновесов.

Накладные и станковые приборы для измерения длины (штангенциркуль, манометр гладкий, микрометр рычажной или скоба рычажная, измерительные головки со штативом или стойкой и др.

Весы для измерения массы взвешивания

1.Теоретическая часть

Измерение физической величины – совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины (здесь и далее курсивом выделены определения из РМГ 29 -99).

Измерительное преобразование всегда осуществляется с использованием некого физического закона или эффекта, который рассматривают как принцип, являющийся основой измерения. Принцип измерений – физическое явление или эффект, положенное в основу измерений. Например, измерение температуры с помощью термопары (использование термоэлектрического эффекта); измерение массы взвешиванием на пружинных весах (определение силы тяжести, которая пропорциональна искомой массе, основано на принципе пропорционального упругого растяжения) и др. Поскольку принципы измерений связаны с измерительными преобразованиями, то можно говорить о средствах измерений, построенных на механических, оптических, электрических, пневматических, гидравлических, магнитных и других, в том числе и комбинированных принципах преобразования измерительной информации, чем фактически определяются принципы измерений при использовании этих средств.

Область измерений – совокупность измерений физических величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой. В соответствии с определением выделяют ряд областей измерений: механические, магнитные, акустические, измерения ионизирующих излучений и др.

Видом измерений названа часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин. Примеры видов измерений: измерения электрического сопротивления, электродвижущей силы, электрического напряжения, магнитной индукции, относящиеся к области электрических и магнитных измерений. Дополнительно выделены подвиды измерений – часть вида измерений, выделяющаяся особенностями измерений однородной величины (по диапазону, по размеру величины и др.).  Примеры подвидов: измерения больших длин, имеющих порядок десятков, сотен, тысяч километров или измерения сверхмалых длин — толщин пленок как подвиды измерений длины.

Более широкая трактовка видов измерений позволяет отнести к ним измерения, характеризуемые следующими альтернативными парами терминов:

- прямые и косвенные измерения,

- совокупные и совместные измерения,

- абсолютные и относительные измерения,

- однократные и многократные измерения,

- статические и динамические измерения,

- равноточные и неравноточные измерения.

- Прямые и косвенные измерения различают в зависимости от способа получения результата измерений. Прямое измерение – измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно. Примеры прямых измерений: измерение длины детали микрометром, силы тока амперметром, массы на весах.

В ходе прямых измерений искомое значение величины определяют непосредственно по устройству отображения измерительной информации применяемого средства измерений. Формально без учета погрешности измерения они могут быть описаны выражением

Q = х,

где Q – измеряемая величина,

х – результат измерения.

Косвенное измерение – определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.

При косвенных измерениях значение величины рассчитывают на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Формальная запись такого измерения

Q = F (X, Y, Z,…),

- где X, Y, Z,… – результаты прямых измерений.

Принципиальной особенностью косвенных измерений является необходимость обработки (преобразования) результатов вне прибора (на бумаге, с помощью калькулятора или компьютера), в противоположность прямым измерениям, при которых прибор выдает готовый результат. Классическими примерами косвенных измерений можно считать нахождение значения угла треугольника по измеренным длинам сторон, определение площади треугольника или другой геометрической фигуры и т.п. Один из наиболее часто встречающихся случаев применения косвенных измерений – определение плотности материала твердого тела. Например, плотность ρ тела цилиндрической формы определяют по результатам прямых измерений массы т, высоты h и диаметра цилиндра d, связанных с плотностью уравнением

ρ = т/0,25π d2 h

Прямые и косвенные измерения характеризуют измерения некоторой конкретной одиночной физической величины. Измерение любого множества физических величин классифицируется в соответствии с однородностью (или неоднородностью) измеряемых величин. На этом и построено различение совокупных и совместных измерений.

- Совокупные измерения – проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.

- Пример – определение значений массы отдельных гирь набора по известному значению массы одной из гирь и по результатам измерений (сравнений) масс различных сочетаний гирь.

К совокупным можно отнести измерение нескольких одноименных величин, например, длин L1, L2, L3 и т.д., выполняемые на специальных устройствах (измерительных установках) для одновременного измерения ряда геометрических параметров деталей.

- Совместные измерения – проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними. Пример: одновременные измерения длин и температур для нахождения температурного коэффициента линейного расширения. В более узкой трактовке совместные измерения подразумевают измерение нескольких неодноименных величин (X, Y, Z и т.д.). Примерами таких измерений могут быть комплексные измерения электрических, силовых и термодинамических параметров электродвигателя, а также измерения параметров движения и состояния транспортного средства (скорость, запас горючего, температура двигателя и др.).

Для отображения результатов, получаемых при измерениях, могут быть использованы разные оценочные шкалы, в том числе градуированные в единицах измеряемой физической величины, либо в некоторых относительных единицах, в том числе и в неименованных. В соответствии с этим принято различать абсолютные и относительные измерения.

Абсолютное измерение – измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант. Понятие абсолютное измерение применяется как противоположное понятию относительное измерение и рассматривается как измерение величины в ее единицах. В таком понимании это понятие находит все большее и большее применение

Относительное измерение – измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. Пример — Измерение активности радионуклида в источнике по отношению к активности радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эталонной меры активности.

По числу повторных измерений одной и той же величины различают однократные и многократные измерения.

Однократное измерение – измерение, выполненное один раз.

- Многократное измерение – измерение физической величины одного и того же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений, т. е. состоящее из ряда однократных измерений.

Многократные измерения («измерения с многократными наблюдениями») проводят или для страховки от грубых погрешностей или для последующей математической обработки результатов (расчет средних значений, статистическая оценка отклонений и др.). В зависимости от поставленной цели число повторных измерений может колебаться в широких пределах (от двух до нескольких десятков и даже сотен измерений).

- Статическое измерение – измерение физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

- Динамическое измерение – измерение изменяющейся по размеру физической величины.

Статические и динамические измерения наиболее логично рассматривать в зависимости от режима получения средством измерения входного сигнала измерительной информации. При измерении в статическом режиме (или квазистатическом) скорость изменения входного сигнала несоизмеримо ниже скорости его преобразования в измерительной цепи и результаты фиксируются без динамических искажений.

При измерении в динамическом режиме появляются дополнительные динамические погрешности, связанные со слишком быстрым изменением либо самой измеряемой физической величины, либо входного сигнала измерительной информации, поступающего от постоянной измеряемой величины.

По реализованной точности и по степени рассеяния результатов при многократном повторении измерений одной и той же величины различают равноточные и неравноточные, а также равнорассеянные и неравнорассеянные измерения.

Равноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью.

- Неравноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины, выполненных различающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях.

Оценка равноточности и неравноточности, а также равнорассеянности и неравнорассеянности результатов измерений зависит от выбранных значений предельных мер расхождения точности или оценок рассеяния. Допустимые расхождения оценок устанавливают в зависимости от задачи измерения.

Равноточными называют серии измерений 1 и 2, для которых оценки погрешностей i и j можно считать практически одинаковыми

(1  2),

а  к  неравноточным  относят измерения с  различающимися погрешностями

(1  2).

Измерения в двух сериях считают равнорассеянными (1  2), или при (1  2)  неравнорассеянными (в зависимости от совпадения или различия оценок случайных составляющих погрешностей измерений сравниваемых серий 1 и 2).

В зависимости от планируемой точности измерения делят на технические и метрологические. К техническим следует относить те измерения, которые выполняют с заранее установленной точностью. Иными словами, при технических измерениях погрешность измерения  не должна превышать заранее заданного значения []:

  [],

где [] – допустимая погрешность измерения.

Именно такие измерения наиболее часто осуществляются в производстве, откуда и взято их наименование.

Метрологические измерения выполняют с максимально достижимой точностью, добиваясь минимальной (при имеющихся ограничениях) погрешности измерения , что можно записать как

 0.

Такие измерения имеют место при эталонировании единиц, при выполнении уникальных исследований.

В тех случаях, когда точность результата измерений не имеет принципиального значения, а цель измерений состоит в приблизительной оценке неизвестной физической величины прибегают к ориентировочным измерениям, погрешность которых может колебаться в достаточно широких пределах, поскольку любая реализуемая в процессе измерений погрешность , принимается за допустимую []

[] = .

Общность метрологического подхода ко всем этим видам измерений состоит в том, что при любых измерениях определяют значения  реализуемых погрешностей, без чего невозможна достоверная оценка результатов.

Метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений.

Метод измерений обычно обусловлен устройством средств измерений.

- Определение дает слишком много возможностей для произвола, поскольку можно акцентировать принципы ("фотоэлектрический метод угловых измерений"), средства ("интерференционный метод измерения длины"), приемы использования средств измерений ("метод полного уравновешивания", "контактный метод").

- В нормативном документе есть ряд частных понятий, определяющих разновидности метода измерений, но они не покрывают всех разновидностей методов. В частности НД содержит определения следующих терминов:

- Метод непосредственной оценки;

- Метод сравнения с мерой;

- Нулевой метод измерений;

- Дифференциальный метод измерений;

- Метод измерений замещением;

- Метод измерений дополнением;

- Контактный метод измерений;

- Бесконтактный метод измерений.

Анализ метода измерений следует начинать с выяснения основных признаков: является он методом непосредственной оценки или методом сравнения с мерой. Принципиальные различия между этими двумя методами измерений заключаются в том, что метод непосредственной оценки реализуют с помощью приборов без дополнительного применения мер, а метод сравнения с мерой предусматривает обязательное использование овеществленной меры. Меры в явном виде воспроизводят с выбранной точностью физическую величину определенного (близкого к измеряемой) размера.

- Метод непосредственной оценки – метод измерений, при котором значение величины определяют непосредственно по показывающему средству измерений.

- Метод сравнения с мерой  – метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

При использовании метода непосредственной оценки значение измеряемой физической величины определяют непосредственно по отсчетному устройству прибора прямого действия. Суть метода непосредственной оценки, как любого метода измерения состоит в сравнении измеряемой величины с мерой, принятой за единицу, но в этом случае мера "заложена" в измерительный прибор опосредовано. Прибор осуществляет преобразование входного сигнала измерительной информации, соответствующего всей измеряемой величине, после чего и происходит оценка ее значения.

Формальное выражение для описания метода непосредственной оценки может быть представлено в следующей форме:

Q = х,

где Q –  измеряемая величина,

х – показания средства измерения.

Метод сравнения с мерой характеризуется тем, что измеряемая величина сравнивается с известной величиной, воспроизводимой мерой.

Примерами этого метода являются измерения массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями (мерами массы), измерения напряжения постоянного тока прибором-компенсатором путем сравнения с известной ЭДС нормального элемента. Часто используемые меры: гири, концевые меры длины или угла, эталонные резисторы.

Формально метод сравнения с мерой может быть описан следующим выражением:

Q = х + Хм,

где Q –  измеряемая величина,

х – показания средства измерения.

Хм  – величина, воспроизводимая мерой.

Метод сравнения с мерой реализуется в нескольких разновидностях, среди которых различают:

- дифференциальный и нулевой методы измерений,

- метод совпадений,

- метод измерений замещением и метод противопоставления,

- метод измерений дополнением.

Дифференциальный и нулевой методы отличаются друг от друга в зависимости от степени приближения размера, воспроизводимого мерой, к измеряемой величине.

- Дифференциальный метод измерений – метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, и при котором измеряется разность между этими двумя величинами. Пример – измерения длины, выполняемые на станковом приборе с измерительной головкой при настройке по блоку концевых мер.

Фактически дифференциальный метод – это метод сравнения с мерой, в котором на измерительный прибор воздействует разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой, что формально соответствует х ≠ 0 в выражении

Q = х + Хм.

- Нулевой метод измерений – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля  (х ≈ 0 в том же выражении Q = х + Хм  из чего следует, что Q ≈ Хм ). Пример – измерения массы взвешиванием на равноплечих рычажных весах с полным уравновешиванием чашек.

Метод совпадений (по ГОСТ 16263 –70) – метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины оценивают, используя совпадение ее с величиной, воспроизводимой мерой (т.е. с фиксированной отметкой на шкале физической величины). Для оценки совпадения используют прибор сравнения или органолептику, фиксируя появление определенного физического эффекта (стробоскопический эффект, совпадение резонансных частот, другие эффекты).

В зависимости от одновременности или неодновременности воздействия на прибор сравнения измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой, различают метод измерений замещением и метод противопоставления.

- Метод измерений замещением (метод замещения) – метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. Пример — взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов (метод Борда).

- В другой интерпретации рассматривают альтернативную пару: методы замещения и противопоставления. В таком случае метод замещения – метод сравнения с мерой, в котором известную величину, воспроизводимую мерой, после настройки прибора замещают измеряемой величиной, то есть эти величины воздействуют на прибор последовательно. Метод противопоставления – метод сравнения с мерой, в котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами.

Метод измерений дополнением (метод дополнения) – метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению. Метод дополнения может быть реализован как при замещении, так и при противопоставлении измеряемой величины и меры.

- Контактный метод измерений – метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент прибора приводится в контакт с объектом измерения. Примеры: измерение диаметра вала индикаторной скобой, измерение температуры тела термометром.

- Бесконтактный метод измерений – метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент средства измерений не приводится в контакт с объектом измерения. Примерами могут быть измерение температуры в доменной печи пирометром и измерение расстояния до объекта радиолокатором.

Для оценки метода измерений предлагается ответить на следующие вопросы:

- применяется ли мера для воспроизведения физической величины в явном виде?

- измеряются ли значения отклонений физической величины от известного значения меры?

Отрицательный ответ на первый вопрос означает, что мы имеем дело с методом непосредственной оценки, а положительный позволяет утверждать, что применяется метод сравнения с мерой. Если при этом значение разности измеряемой величины и меры доводится до нуля, реализуется нулевой метод измерений (иногда называемый методом полного уравновешивания), а если разность этих значений алгебраически суммируется со значением меры – дифференциальный метод.

Если в ходе измерения мера и измеряемый объект последовательно воздействуют на вход средства измерений (СИ), "замещая" друг друга, реализуется метод замещения. Например, измерительная головка на стойке настраивается по плоскопараллельной концевой мере длины, после чего мера убирается и замещается контролируемой деталью.

- Некоторые приборы (весы, измерительные мосты и др.) обеспечивают возможность одновременного воздействия на них меры и измеряемой физической величины. С помощью таких приборов реализуется метод противопоставления.

Примеры кратких характеристик методик выполнения измерений:

- измерение диаметра цилиндрической поверхности детали штангенциркулем в одном сечении – прямое абсолютное однократное (при повторении многократное) статическое измерение, выполняемое методом непосредственной оценки;

- нахождение значения угла прямоугольного треугольника по результатам измерений его сторон – косвенное измерение плоского угла, при котором осуществляются прямые измерения дли. Методы прямых измерений зависят от конкретной выбранной реализации;

- определение плотности материала по результатам измерений размеров (длин) образца и его массы – косвенное измерение искомой величины, требующее совместных измерений разноименных величин (длины и массы) и совокупных измерений нескольких одноименных физических величин (длин). Вычисляемый объем в этом случае также можно рассматривать как результат косвенного измерения.

2. Порядок выполнения работы

Задание

1. Измерить размеры призматической детали (длину l, ширину b, высоту h) пластины и (или) длину и диаметр цилиндрической детали (l, d).

2. Измерить (определить) площади поверхностей и объем V детали.

3. Измерить массу M детали и (определить) плотность ρ ее материала.

4. Измерить электрическое сопротивление резистора R.

5. Измерить электрическое напряжение U источника постоянного тока.

6. Провести анализ использованных видов и методов измерений и оформить результаты работы.

Выполнение измерений

Каждая из предложенных физических величин может быть измерена с использованием одной или нескольких отличающихся методик выполнения измерений (МВИ). Различия могут заключаться в применении разных средств измерений для реализации одного метода и/или разных методов и видов измерений. Например, измерение объема детали можно выполнить как прямое (по вытесняемому объему жидкости в измерительном сосуде), либо как косвенное (с измерением линейных величин и использованием известных геометрических зависимостей). В последнем случае для измерений линейных размеров можно использовать метод сравнения с мерой либо непосредственной оценки.

При измерении с использованием одной МВИ допускается выполнение многократных измерений (как правило, не более пяти наблюдений) с фиксацией всех результатов. При многократных измерениях следует обратить внимание на необходимость повторных наблюдений одной и той же физической величины, например, толщину пластины или диаметр цилиндра следует измерять в одном выбранном сечении.

Фиксация результатов прямых измерений в данной работе осуществляется без описания погрешностей измерений с указанием всех значащих цифр, получаемых при измерении величины, например:

b = 0,20 мм (при измерении штангенциркулем с ценой деления нониуса 0,05 мм);

b = 0,08 мм (при измерении индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм и снятии отсчета с округлением до целого деления);

b = 0,082 мм (при измерении индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм и снятии отсчета с интерполированием доли деления);

Оформление результатов работы

При оформлении результатов следует использовать таблицы. Рекомендуемые формы таблиц с примерами заполнения приведены ниже. При необходимости идентификации измеряемой физической величины привести эскиз объекта с указанием контрольных точек (контрольных сечений) и схему измерения, например, как на рис. 1:

Таблица 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Измеряемый параметр, средства измерений и единица ФВ | Результаты наблюдений (измерений) параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднее |
| 1.1 Ширина детали b, штангенциркуль, мм | 2,2 | 2,1 | 2,3 | – | – | 2,2 |
| 1.2 ………………………………… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 1.3 ………………………………… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 1.4 Сопротивление резистора R, омметр, Ом | 125 | 125 | – | – | – | 125 |

Таблица 2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Измеряемая (рассчитываемая) ФВ | Расчетная зависимость | Обозначения величин и результаты их прямых измерений, единицы |  |  |  | # Значение измеряемой ФВ, единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Площадь торца детали | S = b∙h | b= 2,2 мм | h=8,6 мм |  |  | 18,92 мм2 |
| 2.2 Объем детали | V = b∙h∙l | b= 2,2 мм | h=8,6 мм | l =25,2 мм |  | 476,784 мм3 |
| 2.3 Плотность материала | ρ= M/V | …… | …… | …… | … | ……..…… |
| ………………… | …… | …… | …… | …… | … | ……..…… |

Примечание. Результаты прямых измерений величин с многократными наблюдениями (n ≤ 5) представлены средними значениями из табл. 1 (обозначения величин те же).

1-1	              х

b    2		       2

1

2 2     h

Хм  h

L 1

h = Хм + х   l = х

а	б					в

Рис. 1. Эскиз объекта измерений (а) и схемы измерений.

а – измеряемая деталь (прямоугольный параллелепипед);

б – измерение высоты h детали в сечении 1-1 измерительной головкой (указывается тип) на стойке (указывается тип) с настройкой по концевым мерам длины кл. 3;

в – измерение длины l детали в сечении 2-2 индикаторной скобой

Таблица 3.ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (по видам измерений)

| Измеряемые параметры и средства измерений (№№ из табл. 1 и 2) | Виды измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по видам ФВ | прям/косв | совок/совм | абс/отн | одн/многокр |
| 1.1 Ширина детали b, штангенциркуль | линейные | прямые | – | абсолютн | многократные |
| 1.4 Сопротивл. резистора R, омметр | электрические | прямые | – | абсолютн | многократные |
| ………………………… | ……… | ……. | ……. | …… | ……. |
| 2.1 Площадь торца призматической детали | геометрические | косвенные | совокупные | – | с многократн прямыми |

Таблица 4. МЕТОДЫ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Измеряемые параметры и средства измерений (№№ из табл. 1) | Характеристика метода |
| --- | --- |
| 1.1 Ширина детали b, штангенциркуль | Метод непосредственной оценки |
| ………………………………….. | …………………………………………………… |
| ………………………………….. | …………………………………………………… |
| ………………………………….. | …………………………………………………… |
| 1.Х Диаметр детали d, скоба рычажная | Метод сравнения с мерой, дифференциальный, реализуемый как метод замещения |

Отчет о лабораторной работе N 3

Форма бланка отчета о лабораторной работе

# ВИДЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: изучение видов и методов измерений физических величин.

Задачи: изучение видов и методов измерений физических величин.

1. Применить для измерений физических величин метод непосредственной оценки и методы сравнения с мерой в разных вариантах.

2. Проанализировать проведенные измерения. Классифицировать использованные виды и методы измерений и зафиксировать результаты измерений и их анализа.

ЭСКИЗЫ ОБЪЕКТОВ И СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Таблица 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Измеряемые параметры, средства измерений и единицы ФВ | Результаты наблюдений (измерений) параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Средн. |

Таблица 2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Измеряемая (рассчитываемая) ФВ | Расчетная зависимость | Обозначения величин и результаты их прямых измерений, единицы |  |  |  | # Значение измеряемой ФВ, единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Результаты прямых измерений величин с многократными наблюдениями (n ≤ 5) представлены средними значениями из табл. 1 (обозначения величин те же).

Таблица 3.Характеристики МВИ. (по видам измерений)

| Измеряемые параметры и средства измерений (№№ из табл. 1 и 2) | Виды измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по видам ФВ | прям/косв | совок/совм | абс/отн | одн/многокр |

Таблица 4.МЕТОДЫ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Измеряемые параметры и средства измерений (№№ из табл. 1) | Характеристика метода |
| --- | --- |

Лабораторная работа № 4

Тема: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: ознакомление с метрологическими характеристиками средств измерений, изучение методов получения (оценки значений) МХ СИ.

Задачи:  1. Классифицировать имеющиеся СИ по различным основаниям.

2. Научиться определять основные метрологические характеристики выбранных СИ разных видов, включая аналоговые и цифровые приборы.

3. Научиться строить номинальные функции преобразования и градуировочные характеристики различных СИ.

Материальное обеспечение работы

Объекты измерений:

Детали типа тел вращения, пластин, призм, резисторы, источники постоянного тока.

Измеряемые параметры: линейные размеры, объем, масса, электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

Средства измерений:

Меры длины, угла, объема и массы (линейка измерительная, набор плоскопараллельных концевых мер длины, транспортир, сосуды измерительные, набор разновесов).

Накладные и станковые приборы для измерений длины (штангенциркуль, микрометр гладкий, микрометр рычажный или скоба рычажная, измерительные головки со штативом или стойкой и др.).

Весы для измерения массы взвешиванием.

Мультиметр или авометр для измерений электрических величин.

1.Теоретическая часть

В соответствии с ГОСТ 8.009-84 метрологические характеристики (МХ) средств измерений можно разделить на следующие группы:

- характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки). Такие МХ можно назвать номинальными;

- характеристики погрешностей СИ. Сюда же можно отнести характеристики чувствительности СИ к влияющим величинам;

- динамические характеристики СИ;

- неинформативные параметры выходного сигнала СИ.

Номинальные метрологические характеристики однозначной и многозначной мер включают значения мер, представляемые именованными числами (одно – Y, или множество значений многозначной меры Yi). Для штриховых мер обязательны также и характеристики, связанные со шкалой. Эти и некоторые другие метрологические характеристики многозначных штриховых мер могут выбираться из общей номенклатуры МХ аналоговых средств измерений, которая приведена далее.

Кроме номинальных обязательно нормируются характеристики погрешностей любой меры, а остальные (динамические и другие МХ) нормируются только по необходимости.

Для измерительного преобразователя или прибора интегральной МХ является функция преобразования СИ. Она может быть задана в виде формулы, таблицы или графика, причем следует различать номинальную функцию преобразования (приписанная СИ идеальная функция) и градуировочную характеристику СИ (реализованная зависимость между величинами на входе и на выходе средства измерений).

Градуировочная характеристика одного СИ может быть представлена единичной конкретной реализацией или пучком реализаций, полученным в ходе многократного повторения исследований.

Частные МХ измерительного преобразователя (ИП) могут включать следующие номинальные характеристики:

- диапазон измерений – область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений;

- пределы измерений (нижний и верхний), соответствующие наименьшему и наибольшему значениям диапазона измерений;

- чувствительность СИ – отношение сигнала на выходе ИП, отображающего измеряемую величину, к вызывающему его сигналу на входе ИП;

- вид выходного кода и число разрядов кода для СИ с дискретным (цифровым, числовым) устройством выдачи измерительной информации;

- цена единицы наименьшего разряда кода или номинальная ступень квантования, если она больше цены единицы наименьшего разряда кода (для преобразователей с дискретным устройством выдачи измерительной информации);

При недостаточности данных характеристик, остальные МХ преобразователей выбирают из той же номенклатуры, что и для измерительных приборов.

Для измерительных приборов, как и для преобразователей также может быть задана функция преобразования СИ (интегральная МХ) в виде формулы, таблицы или графика. Для конкретного прибора может также использоваться и градуировочная характеристика. Для измерительных приборов с неименованными устройствами отображения информации или выходными устройствами, градуированными не в единицах измеряемой физической величины, эти МХ входят в перечень нормируемых характеристик и могут использоваться в паспортах и другой документации.

Частные номинальные метрологические характеристики измерительного прибора включают:

- диапазон измерений;

- пределы измерений (нижний и верхний);

- диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы (иногда для аналоговых СИ используют также термины "диапазон шкалы" и "пределы шкалы"). Для приборов с дискретным (цифровым, числовым) устройством отображения измерительной информации диапазон показаний определяется видом выходного кода и числом разрядов выходного кода;

- цена деления шкалы (для приборов с дискретным устройством отображения измерительной информации – цена единицы наименьшего разряда кода или номинальная ступень квантования, если она больше цены единицы наименьшего разряда кода.

Характеристики погрешности измерительного прибора (преобразователя):

- значение погрешности () СИ;                                    о

- значение случайной составляющей погрешности () СИ;

- значение среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности СИ;							                             о

- значение случайной составляющей погрешности СИ от гистерезиса H (вариация Н выходного сигнала);

- значение систематической составляющей погрешности (s)СИ;

-комплекс в составе: значение систематической составляющей погрешности СИ, или значение среднего квадратического отклонения систематической составляющей погрешности СИ и математическое ожидание систематической составляющей погрешности СИ;

- некоторые другие характеристики погрешностей.

При определении оценок систематической составляющей погрешности СИ необходимо учитывать, что эти систематические составляющие рассматриваются как случайные величины на множестве СИ данного типоразмера.

Динамические характеристики СИ (полная и частные динамические характеристики) здесь не рассматриваются как не определяемые в лабораторной работе. По той же причине не рассматриваются неинформативные параметры выходного сигнала СИ.

Для разработчиков СИ могут понадобиться такие МХ СИ, которые обычно не входят в нормируемый комплекс, но должны быть учтены при проектировании, например:

Длина деления шкалы – расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное вдоль базовой линии.

Порог чувствительности СИ. Он характеризуется наименьшим изменением измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение выходного сигнала средства измерений. Этим порогом определяется зона нечувствительности СИ к изменению ФВ.

Вариация показаний измерительного прибора – разность показаний прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе "справа" и "слева" к этой точке.

2. Порядок выполнения работы

2.1 Задание

1. Определить метрологические характеристики предложенных однозначных мер.

2. Определить метрологические характеристики предложенных многозначных мер, в том числе штриховых.

3. Определить интегральные и частные метрологические характеристики приборов.

2.2. Выполнение исследований

Некоторые метрологические характеристики СИ можно определить, изучив сами средства измерений или документацию на них. На однозначных мерах обычно указывают их номинальные значения, на шкалах приборов  и штриховых мер можно прочесть нижний и верхний пределы, часто – цену деления. Иногда на средствах измерений указывают класс точности. Очевидно, что при оценке метрологических характеристик ряда СИ можно обойтись без выполнения измерений, воспользовавшись информацией имеющейся на самом средстве измерений либо полученной из нормативных или справочных источников.

При необходимости более полного исследования метрологических характеристик производят измерения физических величин. В ходе измерений основное внимание необходимо уделять не результатам, а изучению метрологических характеристик СИ.

При построении номинальной статической характеристики можно воспользоваться эмпирическими или справочными данными, а для получения градуировочной характеристики следует разработать методику исследований и выполнить необходимые измерения. В частности, для получения градуировочной характеристики прибора можно измерять им заведомо более точные меры в нормальных условиях. Точность МВИ при исследовании выбирают в соответствии с поставленной измерительной задачей (см. лабораторную работу № 6).

Представительность результатов зависит от интервалов между контрольными точками, которые могут корректироваться в ходе измерительного эксперимента. Значения мер должны распределяться на весь диапазон измерений прибора, причем число и расположение контрольных точек определяют в зависимости от конструктивных особенностей прибора и от результатов предварительных исследований. Если при исследованиях обнаруживают закономерности отклонений градуировочной характеристики прибора от номинальной функции преобразования, методику корректируют для получения уточненного представления об искажениях. Например, при наличии моды обычно сеть контрольных точек делают гуще в области ее ожидания. При отсутствии точек перегиба и тенденций изменения отклонений, в условиях монотонных изменений точки можно располагать более редко. Так, при явно выраженной мультипликативной погрешности интервалы могут быть сравнительно большими, а при наложении на нее периодической составляющей интервалы необходимо уменьшить до доли периода. При возможности градуировочную характеристику прибора исследуют на наличие гистерезисной составляющей погрешности. Для этого каждую из величин последовательно измеряют при изменении показаний прибора в двух противоположных направлениях (с большего на меньшее и с меньшего на большее значения показаний).

Для определения чувствительности СИ можно воспользоваться теми же данными, которые были получены для построения номинальной статической характеристики или (для аналоговых приборов) разделить длину деления на цену деления. Длина деления оценивается прямыми или косвенными измерениями, выполняемыми с помощью линейки. При расчете круговой базовой линии шкалы следует ориентироваться на длину окружности, проходящей через середины отметок шкалы (для шкал со штриховыми отметками это середины самых коротких штрихов).

При необходимости определить порог чувствительности СИ или вариацию показаний СИ (в том числе от гистерезиса – Н), разрабатывают такие специальные МВИ, погрешности которых не превышают определенной доли искомых значений.

2.3. Оформление результатов работы

Результаты работы оформляют в виде таблиц, графиков и текстовых описаний. Недоступные данные в таблице представляют прочерком.

Описание методики исследований, применяемой для определения метрологических характеристик, должно включать методику выполнения измерений, характеристику вида и метода измерений, наименование применяемых для оценки МХ средств измерений и их основные метрологические характеристики. При необходимости описание дополняется схемой измерения.

Пример описания методики исследований градуировочной характеристики пружинного динамометра: Динамометр исследуют путем взвешивания гирь 3 кл. точности. Расположение контрольных точек равномерное по всему диапазону от 0 до 10 кг через 2 кг, за исключением участка (0…1) кг, на котором контрольные точки располагаются через каждые 0,2 кг. Взвешивание всех мер повторяют дважды (вначале последовательно нагружают, затем разгружают весы) для выявления гистерезисных явлений.

Таблица 1 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕР

| Наименование | Номинальное значение/значения | Погрешность Δ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Мера угловая концевая однозначная | 30о 15' | 30" |  |
| Мера угловая многозначная штриховая (транспортир) | 0о ... 180о |  | Мера не является рабочим СИ и Δ не нормирована |

Таблица 2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

| Наименование прибора | Диапазон / поддиапазоны измерений | Диапазон /диапазоны показаний | Цена деления шкалы/ шкал | Погрешность /погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптикатор на стойке С-I | (0...160) мм | (-50...+50) мкм | 0,5 мкм | 0,2 мкм на 100 делен.; 0,4 мкм на всем диапазоне |

Таблица 3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

| Наименование прибора | Диапазон/ поддиапазоны измерений | Выходной код |  |  | Погрешность/ погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид кода | число разрядов | номинальная ступень квантования /цена единицы наим. разряда |  |
| 1. Длиномер вертикальный цифровой | (0...200) мм | десятичн | 6 | 1 мкм/1 мкм | 1,5 мкм |

Номинальные функции преобразования и градуировочные характеристики  измерительных приборов

а) нутромер индикаторный	б) длиномер вертикальный цифровой

Х 						  Х

*

*

*

*

*

*

s = 0,001

18                        50    L, мм	0			     200    L, мм

* – точки градуировочной характеристики   СИ

s - номинальная ступень квантования

Вывод: градуировочная характеристика нутромера индикаторного не имеет явно выраженных закономерностей. Случайные отклонения не превышают (указать значения).

Форма бланка отчета о лабораторной работе

Отчет о лабораторной работе N 4

Метрологические характеристики средств измерений

Цель работы: ознакомление с метрологическими характеристиками средств измерений, изучение методов получения (оценки значений) МХ СИ.

Задачи:  1. Классифицировать имеющиеся СИ по разным основаниям.

2. Научиться определять основные метрологические характеристики выбранных СИ разных видов, включая аналоговые и цифровые приборы.

3. Научиться строить номинальные функции преобразования и градуировочные характеристики различных СИ.

Таблица 1 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕР

| Наименование | Номинальное значение/значения | Погрешность Δ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 Метрологические характеристики аналоговых измерительных приборов

| Наименование прибора | Диапазон / поддиапазоны измерений | Диапазон /диапазоны показаний | Цена деления шкалы/ шкал | Погрешность /погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3 Метрологические характеристики цифровых измерительных приборов

| Наименование прибора | Диапазон/ поддиапазоны измерений | Выходной код |  |  | Погрешность/ погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид кода | число разрядов | номинальная ступень квантования /цена единицы наим. разряда |  |

Номинальные функции преобразования и градуировочные характеристики  измерительных приборов

Описание методик исследования

Выводы

Лабораторная работа № 5

Тема: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: исследование источников погрешностей.

Задачи: 1. Проанализировать выбранные методики выполнения измерений нескольких ФВ и выявить возможные источники и причины возникновения погрешностей.

2. Экспериментально подтвердить наличие погрешностей, возникающих из-за выявленных причин.

Материальное обеспечение работы

Объекты измерений: детали типа тел вращения, пластин, призм, резисторы, источники постоянного тока.

Измеряемые параметры: линейные размеры, объем, масса, электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

Средства измерений:

Меры длины, угла, объема и массы (линейка измерительная, набор плоскопараллельных концевых мер длины, транспортир, сосуды измерительные, набор разновесов).

Накладные и станковые приборы для измерений длины (штангенциркуль, микрометр гладкий, микрометр рычажный или рычажная скоба, измерительные головки со штативом или стойкой и др.).

Весы для измерения массы взвешиванием.

Мультиметр (авометр) для электрических измерений.

1.Теоретическая часть.

Функциональный анализ методики выполнения измерений (МВИ) проводят с целью выявления источников составляющих погрешности измерения, оценки их характера и значений.

Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Методы выявления и оценки погрешностей можно разделить на аналитические (теоретические) и экспериментальные. В некоторых случаях используют смешанные методы (объединение теоретических и экспериментальных). Оценки погрешностей для типовых измерений обычно можно найти в информационных источниках.

Аналитические методы выявления и оценки погрешностей базируются на функциональном анализе методики выполнения измерений. Применению методов выявления и оценки погрешностей обычно предшествует гипотеза о наличии погрешностей от того или иного источника, включая:

- инструментальные погрешности,

- методические погрешности,

- погрешности из-за отличия условий от нормальных ("погрешности условий"),

- субъективные погрешности.

Аналитические методы чаще всего используют для расчета инструментальных и методических составляющих погрешностей, а также погрешностей из-за несоответствия условий измерений нормальным. Для расчетов строят специальные модели.

К инструментальным погрешностям относят все погрешности средств измерений и вспомогательных устройств: погрешности прибора, погрешности используемых для его настройки мер, погрешности устройств базирования приборов для линейно-угловых измерений, соединительных проводов для подключения электроизмерительных приборов и т.д. Аналитические расчеты средств измерений на точность проводятся для оценки их теоретических погрешностей и допустимых технологических погрешностей изготовления и сборки деталей, что является обязательными составными частями проектирования.

Погрешности из-за несоблюдения нормальных условий измерений вызваны воздействием на измеряемый объект и средства измерений любой влияющей физической величины, выходящей за пределы области нормированных значений. Температурные, электромагнитные и другие поля, атмосферное давление, избыточная влажность, наличие вибраций и множество других факторов могут привести к искажению измеряемой величины и/или измерительной информации о ней. Для оценки погрешности "условий" в общем случае следует учитывать воздействие влияющих величин и на средства измерений, и на измеряемые объекты. Для расчета воздействия влияющей величины  на результат измерения нужно знать функцию f() изменения измеряемой физической величины и/или сигнала средства измерений при изменении аргумента (влияющей величины ) и значение аргумента . Например, изменение линейного размера (диаметра или высоты измеряемой детали) под воздействием температуры, отличной от нормальной, обычно связывают с так называемой "стержневой моделью" и рассчитывают с использованием элементарной зависимости

l =  (ti – t20),

где l – приращение длины (положительное или отрицательное),

 – температурный коэффициент линейного расширения;

ti – температура при измерении;

t20 – номинальное значение нормальной температуры при измерении.

Для оценки влияния температуры на средства измерений необходимо проанализировать действие температуры на измерительную цепь, выявить те элементы, воздействие на которые приведет к искажению функции измерительного преобразования, и определить характер искажения. Этот путь часто оказывается непродуктивным, потому что для построения аналитической модели сложного средства измерений приходится задаваться множеством допущений, при этом не всегда удается обеспечить их достаточную строгость. Чаще прибегают к экспериментальной оценке погрешности.

Методические погрешности возникают из-за принятых при измерении или обработке результатов теоретических допущений и упрощений, а также из-за несоответствия реального объекта измерений принятой модели. Оценку методической погрешности можно рассмотреть на примере измерения массы объекта взвешиванием (метод сравнения с мерой) на двуплечих весах. Для этого следует построить модель уравновешивания с учетом архимедовых сил, которые обусловлены вытеснением воздуха и объектом измерения, и гирями. Погрешности из-за несоответствия реального объекта измерений принятой модели можно рассматривать на примерах измерений длины, плотности, температуры и других физических величин. Так при измерении диаметра детали измерительной головкой на стойке методические погрешности могут быть обусловлены неидеальной формой номинально цилиндрической поверхности. Методическая погрешность при измерении седлообразной детали (рис. 1 б) примерно равна отклонению образующей от прямолинейности.

Субъективные погрешности могут включать погрешности отсчитывания результата и погрешности манипулирования средствами измерений и измеряемым объектом (устройствами совмещения, настройки и корректировки нуля, арретирования, базирования накладного СИ или детали на станковом СИ). Для оценки погрешностей отсчитывания результатов с аналоговых приборов можно построить геометрическую модель образования погрешности из-за параллакса (если плоскости шкалы и указателя не совпадают), а также модели округления или интерполирования дольной части деления. Элементарная модель округления отсчета при положении указателя между отметками шкалы показывает, что в наихудшем случае (положение указателя точно посредине) погрешность округления не превысит половины цены деления (j) шкалы аналогового прибора, а при интерполировании дольной части деления "на глаз" будет еще меньше. В последнем случае более строгая аналитическая оценка невозможна, поэтому погрешность интерполирования оценивают экспериментальными методами или заимствуют из информационных источников.

Уровень полноты выявления и оценки составляющих погрешностей зависит от получаемой информации и может колебаться от оценки по шкале наименований до оценки по шкале отношений. Примерами качественных оценок по шкале наименований могут быть утверждение о наличии погрешности, возникающей из-за определенных причин, заключение о характере погрешности ("систематическая постоянная погрешность длины объекта при отличии его температуры от нормальной" или "прогрессирующая погрешность при монотонном изменении температуры объекта"). Использование шкалы порядка может выражаться, например, в оценках уровня значимости: составляющие погрешности второго порядка малости считают пренебрежимо малыми. Высшим уровнем оценок погрешностей будет получение их числовых значений.

2. Порядок выполнения работы

2.1 Задание

1. Выбрать физические величины, объекты измерений и МВИ для функционального анализа.

2. Выполнить функциональный анализ выбранных МВИ.

3. Осуществить моделирование для экспериментального подтверждения наличия и характера погрешностей, выявленных при функциональном анализе МВИ.

2.2. Выполнение исследований

Задачей аналитического этапа исследований является определение наличия и (по возможности) характера составляющих погрешностей, происходящих от любого источника. При этом наличие комплексных погрешностей обобщенных источников, например таких, как погрешности средств измерений или "условий" являются очевидными и обоснованию не подлежат. Анализ проводится с целью констатации наличия или отсутствия погрешностей от конкретных источников в каждой из методик выполнения измерений. Например, если измерения осуществляют методом сравнения с мерой, в инструментальные погрешности входят не только погрешности прибора, но и погрешности используемых мер или композиций мер. Возможно ли возникновение значимых инструментальных составляющих погрешности от вспомогательных устройств, таких как стойка или штатив средства линейных измерений, присоединительные провода электрических приборов и др. необходимо выяснить в ходе анализа.

Поскольку любые МВИ дают материал для функционального анализа, выбор объектов измерений, измеряемых физических величин и предлагаемых МВИ носит произвольный характер. Для частного функционального анализа погрешностей от разных источников подбирают такие МВИ, которые позволяют эффективно моделировать проявления погрешностей.

Так для подтверждения наличия погрешностей прибора можно измерять этим прибором размеры "точных" мер методом непосредственной оценки с использованием нескольких аналогичных МВИ. В этом случае погрешность измерения ∆ = Х – Хм, значит если одну и ту же меру измерять несколькими МВИ, различия полученных результатов будут свидетельствовать о неравенстве погрешностей измерений:

Х1 ≠ Х2 ≠ Х3  ∆1 ≠ ∆2 ≠ ∆3 .

Если сопоставляемые МВИ отличаются только характеристиками применяемых средств измерений, а методические погрешности, погрешности условий и субъективные практически одинаковы, то можно считать, что различия погрешностей измерений вызваны неодинаковыми погрешностями применяемых СИ, то есть

∆1 ≠ ∆2 ≠ ∆3  ∆ си 1 ≠ ∆ си 2 ≠ ∆ си 3 .

А если не инструментальные составляющие погрешности (методические, условий и субъективные) пренебрежимо малы по сравнению с погрешностью средства измерений, разность результата измерения и значения меры может быть принята за оценку погрешности исследуемого прибора

∆1 ≈ ∆ си 1, ∆2 ≈ ∆ си 2, ∆3 ≈ ∆ си 3.

Погрешности прибора в каждой исследуемой точке могут иметь стохастический (случайный) характер, но при незначимой случайной составляющей эту погрешность можно рассматривать как систематическую постоянную. Стабильность инструментальных погрешностей в разных точках диапазона измерений свидетельствует о наличии постоянной или переменной погрешности функции преобразования исследуемого СИ.

Для исследования погрешностей мер можно выполнить альтернативные измерения однозначных мер и имеющих те же номиналы ансамблей мер (например, одиночная гиря – ансамбль той же массы, отдельная концевая мера длины – блок мер той же длины). В таком эксперименте для регистрации несоответствия можно использовать прибор с высокой чувствительностью, настраивая его на один из сопоставляемых объектов. Расхождение результатов вызвано погрешностями мер (для блока концевых мер длины к погрешностям размеров отдельных мер блока добавляются и погрешности их притирки) и погрешностями прибора, используемого в качестве индикатора отклонений. Если расхождения результатов альтернативных измерений стабильны, погрешности прибора можно считать одинаковыми для противопоставляемых случаев, а разности результатов рассматривать как следствие проявления погрешностей мер.

Погрешность отдельной меры или однократно составленного ансамбля мер – систематическая постоянная, характер погрешностей многократно составляемых ансамблей мер зависят от особенностей процесса сбора ансамбля.

Другие возможные методики исследования инструментальных составляющих погрешности измерений исполнители разрабатывают самостоятельно и согласуют с руководителем.

Для моделирования методической погрешности из-за некорректной идеализации объекта измерений можно измерять деталь с явно выраженной погрешностью формы, например, измерять высоту (толщину) изогнутой пластины накладным и/или станковым СИ. Измерение накладным прибором дает только значения толщины такой пластины. При базировании пластины на столе станкового СИ вогнутой поверхностью фактически измеряют ее высоту от нижней прилегающей плоскости (рис. 1 а). Наличие методической погрешности подтверждается разностью между результатами измерения высоты и собственно толщины пластины, например, измеренной накладным прибором. Разность результатов измерений для конкретного объекта будет постоянной, что позволяет говорить о наличии постоянной систематической погрешности его измерений.

Можно также измерять диаметр седлообразной номинально цилиндрической поверхности вала (рис.1 б). При измерении седлообразной ступени вала станковым СИ определяют не толщину вала, а высоту верхней образующей над базовой плоскостью. Методическая погрешность для конкретного сечения данной детали постоянна и имеет максимальное значение в самом узком сечении измеряемой поверхности.

мет

мет

а						        б

Рис. 1. Методические погрешности из-за неидеальности объектов линейных измерений

Для моделирования методической погрешности при измерении электрических величин можно выполнить измерение напряжения источника постоянного тока без нагрузки (рис 2 б), измерение высокоомного и низкоомного резисторов с "параллельным подключением" сопротивления оператора (рис 2 г) и т.п. Если сопротивление оператора на несколько порядков больше, чем измеряемое сопротивление резистора, то методическая погрешность при параллельном подключении оператора может оказаться пренебрежимо малой, но она имеет место и может быть рассчитана аналитически.

R оператора

R резистора

R резистора

R нагрузки

Моделирование методической погрешности

Для оценки погрешностей "условий" функциональный анализ МВИ начинают с выявления влияющих ФВ. "Подозреваемые ФВ" подвергают аналитической оценке, а также экспериментальной проверке. Так для моделирования погрешности "условий" при измерении линейных размеров можно измерять предварительно нагретую деталь или нагревать средство измерений. Измерение нагретой детали при остывании осуществляют через произвольные промежутки времени и заканчивают исследования после прекращения изменения ее размеров и наблюдаемой стабилизации измеряемого размера (Xn). Тепловое воздействие на средство измерений можно моделировать, используя местный нагрев стойки станкового средства измерений в разных точках (рис. З). При исследовании СИ с высокой чувствительностью (с ценой деления 0,5 мкм и менее) роль источника тепла успешно играет рука оператора. Для каждой исследуемой точки строят экспериментальную тенденцию кажущегося изменения размеров измеряемой детали в координатах "время нагревания (остывания) Т –показания прибора Х" (рис. 4).

Можно также моделировать воздействие магнитных или электромагнитных полей на средства измерений, основанные на соответствующих физических принципах.

С			X

А

В

Рис. 3. Схема прибора с указанием	Рис. 4. Графики кажущегося  изменения

точек нагревания 	размеров детали при нагревании СИ:

--- в точке А;        в точке В; 	  в  точке С

Воздействие постоянной по значению влияющей величины вызывает постоянную погрешность, а закономерное изменение влияющей величины приводит к переменной во времени систематической погрешности. Стохастические колебания влияющей величины, которую стремятся удержать в области нормальных или рабочих значений, приводят к появлению случайных составляющих погрешностей.

При моделировании погрешностей отсчитывания (субъективная составляющая погрешности при использовании аналоговых средств измерений) оценивают погрешности округления и интерполирования при работе разных операторов. Можно также воспроизвести погрешности из-за параллакса при наблюдении под углами, значительно отличающимися от нормального. Рекомендуется при снятии отсчетов разными операторами, каждый результат записывать "секретно" и сравнивать эти результаты только по завершении всего цикла снятия отсчетов при всех положениях указателя.

Погрешности манипулирования средствами измерений можно исследовать на примере измерений одной физической величины либо разными операторами, либо одним оператором с переустановкой детали и т.д. Например можно исследовать процесс манипулирования гладким микрометром, сравнивая результаты измерений разных операторов (навыки работы и скорости вращения барабана индивидуальны).

Возможные варианты разработки методик исследований погрешностей манипулирования:

а) исследование манипулирования средством измерений при настройке прибора на ноль по мере (один оператор настраивает прибор, второй независимо контролирует результаты настройки);

б) исследование манипулирования объектом измерений при выполнении независимых измерений одной и той же физической величины с помощью одной МВИ разными операторами.

Допускается использование других методик, предложенных исследователями.

2.3. Оформление результатов работы

Результаты работы оформляют в виде таблиц, схем, графиков и текстовых описаний. При оформлении можно использовать таблицы 1...5. (таблицы приведены с некоторыми примерами заполнения.)

Результаты функционального анализа МВИ должны включать краткое описание методики исследований, применяемой для выявления и оценки погрешностей (в том числе наименование и основные характеристики исследуемого объекта, применяемых средств измерений, источники погрешностей и методику их выявления). При необходимости описание дополняется схемой измерения и эскизом измеряемого объекта с указанием контрольных точек. Примеры описания исследований и результатов приведены ниже.

Пример описания исследования инструментальных погрешностей приборов с использованием конкурирующих МВИ

Объекты сравнительных исследований: штангенглубиномер и глубиномер микрометрический.

Средства исследований: "точные" меры (набор плоскопараллельных концевых мер длины № 1, класс точности 3). Концевые меры используются для образования «точных» измеряемых ступеней заданной глубины (например, 10 мм и 100 мм),

Методика исследований: каждая ступень измеряется в одном месте с использованием обоих приборов. Поскольку эти МВИ отличаются только применяемыми приборами, можно говорить о сравнительном исследовании инструментальной составляющей двух МВИ.

2.4. Результаты исследований

Таблица 1 Инструментальные погрешности приборов при измерениях известных ФВ

| Исследуемое СИ | Объект измерений и измеряемая ФВ | #### Результаты измерений |  |  |  | Оценка погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штангенглубиномер | Блок концевых мер 10 мм | 10,10 мм | 9,90 мм | 10,0 мм | -- | 0,10 мм |
| Глубиномер микрометрический | ##### То же | 9,98 мм | 9,96 мм | 9,97 мм | 9,97 мм | 0, 04 мм |

Выводы

Наблюдаемые расхождения результатов измерений (если погрешности измеряемых мер, методические, "условий" и субъективные считать практически одинаковыми для обеих МВИ), вызваны инструментальными погрешностями приборов, которые у штангенглубиномера примерно в 2,5 раза больше, чем у глубиномера микрометрического.

Пример описания исследования погрешностей мер и ансамблей мер

Объекты исследований: меры массы однозначные в наборе.

Средства исследований: прибор для измерения мер – весы рычажные, которые используются как нуль-индикатор.

Методика исследований: сравнительные измерения номинально одинаковых мер или меры и ансамбля мер с одинаковыми значениями. Различие номинально одинаковых значений подтверждает наличие постоянной систематической погрешности либо одного объекта измерений (если погрешность второго пренебрежимо мала), либо обоих объектов.

Результаты исследований

Таблица 2 Результаты сравнительных измерений однозначных мер и ансамблей мер

| Мера и номинальное значение | ##### Противопоставляемая мера или ансамбль мер | ###### Результаты сопоставлений |  | Оценка наличия погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 гиря 50 г | М2 гиря 50 г | М1 > М2 | Обнаружены неодинаковые постоянные погрешности мер М1 и М2 |  |
| М1 гиря 100 г | М2 гири 50 г + 20 г +20 г + 10 г | М1 < М2 | Обнаружены неодинаковые постоянные погрешности меры М1 и ансамбля М2 |  |

Выводы

Наблюдаемые расхождения результатов измерений (если погрешности методические, "условий" и субъективные считать практически одинаковыми), вызваны погрешностями мер, постоянными для каждой из мер.

Пример описания исследования методических погрешностей при измерении размеров детали неидеальной формы

Объекты исследований, средства исследований и методика не описаны, приведены только схемы измерений, входящие в методику исследований. При выполнении исследований следует привести достаточно полное описание.

Схемы измерений

Xmax						X min

Выводы

Наблюдаемые расхождения результатов измерений (если погрешности инструментальные, "условий" и субъективные считать практически одинаковыми), вызваны методической составляющей, связанной с неправильностью формы детали и постоянной для каждой из исследуемых деталей.

Оценку методической погрешности при измерении изогнутой пластины можно представить как разность между наибольшей высотой и толщиной пластины

м = Xmax – Xmin.

Пример описания исследования методических погрешностей при измерении электрических величин

Описание объектов исследований, средств исследований и методики здесь не приведены, также как и схемы измерений, входящие в методику исследований.

Выводы

Различие результатов при использовании двух схем измерения свидетельствует о наличии методической погрешности в заведомо некорректном случае. За оценку методической погрешности принимаем разность между результатами измерений при использовании двух схем измерения, считая "точным" значением результат измерения с применением правильной схемы

м = Xmod – Xcor = 			(привести числовые значения).

Пример описания исследования погрешностей из-за несоответствия условий измерения нормальным

Таблица 3 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ НАГРЕТОЙ ДЕТАЛИ В ПРОЦЕССЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

| Результаты измерений Xi, мм | Моменты времени ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 |

График изменения размеров детали при охлаждении

X        *

*

*

*    *

*

*  *  *  *

t

Резюме. Поскольку понижение температуры детали вызывает монотонное изменение ее размера, исследуемую температурную составляющую погрешности измерений можно рассматривать как прогрессирующую во времени.

реЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ размеров детали при нагревании средства измерения

С

X

В

А

T

Схема прибора с указанием			Графики кажущегося изменения размеров детали

точек нагревания  	при нагревании СИ: --- в точке В; (приведен один график)

Резюме. Изменение температуры отдельных элементов прибора может привести к изменениям результатов измерений из-за погрешностей, вызванных температурным полем, причем характер изменения зависит от точки нагревания прибора. Так, нагревание в точке В дает практически неизменные результаты, поскольку удлинение кронштейна не вызывает вертикального смещения измерительной головки. (Далее должны следовать объяснения тенденций, полученных при нагревании прибора в других точках).

Пример описания исследования субъективных погрешностей

Объекты исследований: аналоговые измерительные приборы с отсчетным устройством типа шкала-указатель.

Методика исследований погрешности отсчитывания: искусственно устанавливают показания прибора так, чтобы указатель находился в произвольном положении между отметками шкалы отсчетного устройства, после чего результаты Х1 и Х2 независимо считываются двумя операторами с округлением и с интерполированием доли деления.

Методики исследований погрешности манипулирования:

а) манипулирование средством измерений при настройке прибора на ноль по "точной мере" (один оператор настраивает прибор, второй независимо контролирует результаты настройки);

б) манипулирование объектом измерений при выполнении независимых измерений одной и той же физической величины с помощью одной МВИ (описание), требующей манипулирования объектом (уточнить, какого) и реализуемой разными операторами.

Таблица 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОТСЧИТЫВАНИЯ

| Прибор – оптиметр | Оператор | Отсчитывание с округлением, целые деления |  |  |  | Отсчитывание с интерполированием, доли деления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оператор 1 | 28 | 55 | 37 | 42 | 16,6 | 25,4 | 36,8 |  |
|  | Оператор 2 | 28 | 56 | 37 | 41 | 16,7 | 25,3 | 36,7 |  |
| Разность результатов |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

Таблица 5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОГРЕШНОСТЕЙ МАНИПУЛИРОВАНИЯ

| Результаты измерений (прибор – оптиметр) | Оператор | Манипулирование средством измерений, мкм |  |  |  | Манипулирование объектом измерений, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оператор 1 | 0 | 0 |  |  | 25,672 | 25,671 |  |  |
|  | Оператор 2 | 0 | 0,2 |  |  | 25,670 | 25,670 |  |  |
| Разность результатов |  | 0 | 0,2 |  |  | 0,002 | 0,001 |  |  |

Резюме. Поскольку при оценке результатов исследований погрешностями инструментальными, методическими, и "условий" пренебрегаем, принимая их практически одинаковыми для обеих МВИ, можно считать, что погрешности операторов проявляются через разность результатов измерений. Максимальные значения разности результатов при отсчитывании с округлением 1 деление, при отсчитывании с интерполированием 0,1 деления, при манипулировании средством измерений 0,2 мкм, при манипулировании объектом измерений 2 мкм.

Лабораторная работа № 6

Тема: ВЫБОР МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: изучение методов выбора методик выполнения измерений.

Задачи: 1. Научиться выбирать допустимую погрешность измерений определенной (корректно заданной) физической величины.

2. Познакомиться с методами выбора допустимой погрешности измерений для оценки рассеяния неопределенной физической величины.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ

Объекты измерений:

Детали типа тел вращения, пластин, призм, резисторы, источники постоянного тока.

Измеряемые параметры: линейные размеры, объем, масса, электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

Средства измерений:

Меры длины, угла, объема и массы (линейка измерительная, набор плоскопараллельных концевых мер длины, транспортир, сосуды измерительные, набор разновесов).

Накладные и станковые приборы для измерений длины (штангенциркуль, микрометр гладкий, микрометр рычажный или скоба рычажная, измерительные головки со штативом или стойкой и др.).

Весы для измерения массы взвешиванием.

Мультиметр (авометр) для измерений электрических величин

Теоретическая часть

Общие требования, предъявляемые к методике выполнения измерений:

- Обеспечение требуемой точности измерений.

- Обеспечение экономичности измерений.

- Обеспечение представительности (валидности) результатов измерений.

- Обеспечение безопасности измерений.

Точность измерений является необходимым условием для использования их результатов. Несоблюдение этого условия делает невозможным получение действительного значения измеряемой физической величины. Кроме того, для обеспечения единства измерений необходимо, чтобы результат измерений был представлен с указанием погрешностей, которые являются характеристиками достоверности результата.

При оценке экономичности измерений учитывается производительность и себестоимость измерительной операции, включая затраты на организацию условий измерения, необходимую квалификацию оператора, цену универсальных СИ и стоимость их эксплуатации, стоимость разработки и изготовления нестандартизованного СИ, возможность многоцелевого использования выбранных СИ и др. По экономическим параметрам сравнивают только те конкурирующие методики выполнения измерений, которые обеспечивают требуемую точность.

Обеспечение представительности или валидности результатов измерений подразумевает адекватность результатов исследуемому объекту (партии объектов). Очевидна необходимость разных подходов для обеспечения представительности при многократных измерениях одной и той же ФВ, при измерениях номинально одинаковых ФВ, при измерениях разных ФВ или изменяющейся ФВ. Это требование выходит за рамки разработки методики выполнения измерений в узком смысле.

Безопасность измерений зависит от свойств измеряемого объекта и применяемых средств измерений и обеспечивается неметрологическими средствами, хотя указания по безопасности включают в описание методик выполнения измерений.

Цели и задачи измерений

Общая цель измерения – получение действительного значения измеряемой физической величины. Поскольку необходимо получить значение измеряемой ФВ столь мало отличающееся от истинного, что для конкретной цели измерений или измерительной задачи этим различием можно пренебречь, при выборе МВИ необходимо:

1. Установить допустимую погрешность измерения [Δ].

2. Определить значение реализуемой в процессе измерения погрешности Δ.

3. Убедиться в том, что реализуемая погрешность Δ не превышает допустимую погрешность измерения [Δ].

Таким образом, обеспечение точности измерений заключается в установлении соотношения

Δ ≤ [Δ ],

Где [Δ] – допустимая погрешность измерений;

Δ – предельное значение погрешности, реализуемой в ходе измерений.

Назначение (выбор) допустимой погрешности измерений зависит от поставленной измерительной задачи. Конкретные задачи определяют в зависимости от предполагаемого использования результатов измерений. Можно представить, например, следующие задачи измерений: измерительный контроль, арбитраж, сортировка объектов на группы по заданному параметру, приближенная (ориентировочная) оценка физической величины и исследование физической величины. Назначение (выбор) допустимой погрешности измерения для каждой из задач имеет свои особенности и основывается на определении значения погрешности, пренебрежимо мало влияющей на результат измерения.

Рассмотрим некоторые варианты предложенных задач измерений.

Измерительный приемочный контроль объекта по заданному параметру, когда нормированы его предельные значения. Для случая приемочного контроля объекта по заданному параметру, если он ограничен двумя предельные значения, допустимая погрешность измерений не должна превышать 1/3 части допуска (Т) параметра:

[Δ]  Т/3.

Такое соотношение будет удовлетворительным при случайном характере контролируемого параметра и случайной погрешности измерений.

При контроле погрешности средства измерения (поверке СИ) погрешность измерения не должна превышать 1/3 основной погрешности поверяемого средства измерений, если погрешности поверяемого СИ и погрешности поверки имеют случайный характер:

[Δ]  Δси/3.

Арбитражная перепроверка результатов приемочного контроля.

При арбитражной перепроверке результатов приемочного контроля, с учетом уже приведенных допущений, допустимая погрешность измерений не должна превышать 1/3 часть погрешности измерений параметра при его приемочном контроле (Δпр):

[Δ]а  Δпр/3.

Таким образом, измерения параметра при приемочном контроле, при арбитражной перепроверке результатов приемочного контроля или при поверке (приемочном контроле) средств измерений представляют собой тривиальные измерительные задачи, в ходе решения которых допустимую погрешность измерений определяют, исходя из традиционного в метрологической практике соотношения

[Δ]  (1/5...1/3)В/3.

где В – допуск контролируемого параметра, погрешность измерения в ходе приемочного контроля или основная погрешность поверяемого СИ.

При сортировке объектов на группы по заданному параметру допустимую погрешность назначают в зависимости от минимального группового допуска (Тгр):

[Δ]  Тгр/3.

При ориентировочной (приближенной) оценке физической величины можно назначить практически любую допустимую погрешность, которая не приведет к существенному искажению результатов измерений. Обычно в таком случае измерение осуществляют с произвольной погрешностью, которую и принимают за допустимую. Затем оценивают реализуемую погрешность измерений и возможное искажение значения измеряемой физической величины. Формальное описание такой задачи выбора допустимой погрешности измерений:

[Δ] = Δ.

Исследование физической величины, включая исследование точности воспроизведения физической величины и/или исследование изменения физической величины под воздействием переменных (или неопределенных) факторов. При измерении параметра в процессе научного исследования, допустимую погрешность измерений определяют, исходя из конкретной цели исследований.

Можно исследовать точность воспроизведения физической величины на одном объекте (толщина пластины, высота цилиндра и т.д.) или на множестве номинально одинаковых объектов (э.д.с. термопар одной партии, массы деталей одного типоразмера, диаметры шариков для подшипника качения и др.). Эту задачу можно ограничить оценкой размаха R измеряемых физических величин, или расширить вплоть до выявления вида и числовых характеристик распределения исследуемой случайной величины.

Если необходимо убедиться, что рассеяние параметра исследуемого объекта при многократном воспроизведении не превышает некоторого заранее заданного или искомого значения RN, удовлетворительным решением задачи может быть соотношение

R  RN при R  2Δ,

где R – оценка рассеяния параметра, включающая погрешность воспроизведения величины и погрешность ее оценки,

Δ – оценка погрешности измерения, которая в таком случае принимается за допустимое значение погрешности измерения, т.е. [Δ] = Δ.

В этом случае можно считать доказанным, что размах или поле практического рассеяния физической величины (RQ) при многократном воспроизведении не превышает значения погрешности измерения, то есть

RQ << Δ

Во втором случае обычно строят гистограмму и полигон распределения исследуемой случайной величины, для чего необходимо выявить поле практического рассеяния (RQ) многократно воспроизводимой физической величины. Чтобы погрешности измерений не оказали значительного искажающего воздействия на поле рассеяния, при необходимости выбирают все более точные МВИ, добиваясь методом последовательных приближений соотношения

Δ = (1/10...1/6)RQ,

после чего достигнутое значение Δ принимают за допустимое значение погрешности измерения, т.е.

[Δ] = Δ.

При исследовании изменения физической величины под действием нормируемых переменных аргументов или неопределенных факторов необходимо назначить такую допустимую погрешность измерений, которая была бы пренебрежимо мала по сравнению с исследуемым изменением величины (εQ):

[Δ] << εQ.

К такому значению погрешности также приходят методом последовательных приближений.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание

- Выбрать допустимую погрешность измерительного приемочного контроля заданной физической величины и методику выполнения ее измерения. Измерить физическую величину и проанализировать результаты измерений.

- Выбрать допустимую погрешность и методику выполнения измерений для арбитражной перепроверки результатов приемочного контроля по п.1. Повторно измерить физическую величину и проанализировать результаты измерений.

- Выбрать допустимую погрешность и методику выполнения измерений детерминированной неизвестной физической величины/величин. Выполнить измерения и идентифицировать измеренные величины.

- Выбрать допустимую погрешность и методику выполнения измерений для исследования неопределенности заданной физической величины (номинально одинаковых величин одного объекта). Выполнить измерения и проанализировать их результаты.

- Выбрать допустимую погрешность и методику выполнения измерений для исследования неопределенности заданных физических величин (однотипных величин номинально одинаковых объектов). Выполнить измерения и проанализировать их результаты.

Выполнение измерений

Выбор допустимой погрешности измерения при приемочном контроле детерминированной физической величины, если известен ее допуск, представляет собой тривиальную задачу. После назначения допустимой погрешности следует выбрать МВИ, которая обладает погрешностью, не превышающей допустимую. Затем проводят необходимые измерения с использованием выбранной МВИ. Для измерительного контроля линейных размеров до 500 мм и для арбитражной перепроверки его результатов допустимые погрешности измерений нормированы ГОСТ 8.051-81, а МВИ можно выбрать по РД 50-98-86.

Для идентификации неизвестной детерминированной физической величины, например если необходимо определить номинальное значение параметра и известна закономерность построения ряда номинальных значений (внутренние диаметры подшипников качения, диаметры метрических резьб и т.д.), можно назначить допустимую погрешность измерения как некоторую долю (1/5…1/3) градации параметрического ряда на рассматриваемом интервале. Так для определения номинального размера посадочного отверстия подшипника качения диаметром от 20 мм (градация ряда размеров 5 мм), допустимая погрешность измерений может составлять (1…2) мм.

Измерения "однотипных величин" (номинально одинаковых физических величин на одном объекте или на ряде номинально одинаковых объектов), следует начинать с оценки рассеяния однотипных величин одного объекта, а затем переходить к исследованию нескольких объектов. Если предварительно выбранная МВИ не позволила обнаружить значимое рассеяние (R) однотипных величин в пределах одного объекта и размах однотипных величин нескольких объектов (Rn), значит 2Δ > R или 2Δ > Rn, и погрешность измерения слишком велика для уточненной оценки рассеяния.

Если выбранная МВИ позволила обнаружить рассеяние однотипных величин нескольких объектов (Rn), а в пределах одного объекта (R) различия между однотипными величинами не обнаружены, очевидно, что Rn > R и погрешность измерения слишком велика для оценки R, хотя (с некоторыми ограничениями) может быть признана допустимой для выявления Rn.

Если предварительно выбранная МВИ позволила обнаружить рассеяние R однотипных величин в пределах одного объекта и различия между объектами (Rn), причем R > Δ , а Rn > R, можно считать, что погрешность измерения выбрана удовлетворительно. При выборе значения [Δ] используют соотношение [Δ]  Δ. Назначение допустимой погрешности меньшей, чем у предварительно выбранной МВИ, может быть обусловлено необходимостью получить более достоверные значения параметров и характеристик рассеяния однотипных величин одного и/или нескольких объектов.

Оформление результатов работы

Результаты работы оформляют в виде таблиц, графиков и текстовых описаний. При оформлении можно использовать таблицы 1...3 (таблицы приведены с некоторыми примерами заполнения). Краткие описания используемых МВИ при необходимости сопровождают схемами измерений с указанием контрольных точек (сечений).

При измерениях физической величины с целью приемочного контроля группы объектов результаты измерений каждого заданного параметра оформляют в виде отдельной строки таблицы (табл.1).

Таблица 1 Результаты приёмочного контроля параметров

| Контролируемый параметр |  |  |  | ## Приемочный контроль |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, единицы ФВ | Предельные значения | Допуск | [Δ] | Δ. | Результаты измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |
| Твердость поверхности, HRCэ | (60…64) | 4 | 1,2 | 1 | 61/60 годен | 64/63 годен | 62/60 годен | 63/62 годен | 62/61 годен | 61/61 годен |

Продолжение таблицы 1

| Результат измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 | Х13 | Х14 | Х15 | Х16 | Х17 | Х18 |
| 59/57 брак | 62/62 годен | 61/60 годен | 61/61 годен | 63/62 годен | 62/60 годен | 64/63 годен | 62/61 годен | 62/60 годен | __ | __ | __ |

Если поставлена измерительная задача арбитражной перепроверки данных приемочного контроля, результаты измерений каждого заданного параметра оформляют в виде отдельной строки таблицы (табл.2). В "Заключении" приводят вывод по результатам арбитражных измерений, особо отмечая число забракованных годных объектов (ложный брак) и неправильно принятых объектов (пропуск брака).

Таблица 2. Арбитражная перепроверка результатов приёмочного и контроля параметров

| Контролируемый параметр |  |  | ## Арбитраж |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, единицы ФВ | Предельные значения | Δпр к | [Δ] | Δ | Результаты измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |
| Твердость поверхности, HRCэ | (60…64) | 1 | 0,3 | 0,3 | 62/60 годен | 65/63 брак | 62/61 годен | 64/63 годен | 63/61 годен | 62/62 годен |

Продолжение таблицы 2

| Результат измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 | Х13 | Х14 | Х15 | Х16 | Х17 | Х18 |
| 60/58 брак | 63/62 годен | 61/61 годен | 62/62 годен | 62/61 годен | 61/60 годен | 64/62 годен | 63/61 годен | 62/61 годен | __ | __ | __ |

Заключение. Обнаружен пропуск брака (деталь №2)

При идентификации параметра (определении конкретного номинального значения из ряда близких нормированых значений) результаты измерений параметра каждого объекта используют для оценки его номинального значения. В таблице 3 результаты измерений указывают под соответствующим номинальным значением параметра.

Таблица 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ

| Контролируемый параметр |  |  | ## Идентификация объектов Хi по заданным параметрам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, единицы ФВ |  | градация (min) | [Δ] | Δ | Результаты измерений, соответствующие номинальным параметрам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |
| Внутренний диаметр подшипника качения, мм | Ряд номинальных значений | 5 | –– | –– | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|  | Измерительная информация | –– | 1 | 0,5 | –– | 25,5 | 30,0 | –– | –– | 44,5 |

Результаты измерений номинально одинаковых физических величин на одном объекте и на ряде номинально одинаковых объектов (однотипных величин) можно оформлять в виде таблиц и точечных диаграмм с пояснительными схемами или эскизами.

Таблица 4. измерения номинально одинаковых физических величин ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ

| № объекта | Результаты измерений Хi твердости рабочих поверхностей дисков сцепления в контрольных точках, НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Rin |
| 1 | 182 | 165 | 170 | 172 | 168 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 2 | 172 | 162 | 164 | 170 | 165 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |

Схема контрольных точек                                  Точечная диаграмма

Х		 Rin

3

1

4                       5

RN

N

Анализ результатов измерений включает оценки размахов по результатам измерений ФВ на каждом из объектов Rinи на ряде номинально одинаковых объектов RN, а также их сопоставление. Например, при Rn max << RN можно утверждать, что исследуемый параметр незначительно колеблется в пределах одного объекта, при этом он может значительно различаться у двух однотипных объектов.

При возможности проводят анализ и оценку наличия систематических тенденций. При наличии явно выраженных тенденций у отдельных объектов приводят их качественную оценку (например: "Твердость поверхности уменьшается от середины к периферии"). При наличии тенденций у группы объектов на диаграмму наносят аппроксимирующую линию и оценивают качественно и количественно сами тенденции. Результаты анализа записывают под точечными диаграммами, например:

Результаты измерений толщины на одном диске и ряде номинально одинаковых дисков (МВИ 6, Δ = 6 мкм, P= 0,95):

Поскольку Rср n = 10 мкм, RN = 11 мкм, а 2Δ = 12 мкм, можно утверждать, что рассеяние результатов обусловлено погрешностью измерений. Фактическое рассеяние измеряемых параметров и закономерности их изменений не обнаружены, так как они не выходят за пределы погрешностей измерительного эксперимента.

Отчет о лабораторной работе N 6

Форма бланка отчета о лабораторной работе

Цель работы: изучение методов выбора методик выполнения измерений.

Задачи: 1. Научиться выбирать допустимую погрешность измерений определенной (корректно заданной) физической величины.

2. Познакомиться с методами выбора допустимой погрешности измерений для оценки рассеяния неопределенной физической величины.

Методики выполнения измерений: МВИ 1

Таблица 1. Результаты приёмочного контроля параметров

| Контролируемый параметр |  |  | ## Приемочный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, единицы ФВ | Предельные значения | Допуск | [Δ] | Δ. | Результаты измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |

Продолжение таблицы 1

| Результат измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 | Х13 | Х14 | Х15 | Х16 | Х17 |  | Х18 |

Таблица 2 арбитражная перепроверка Результатов ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ

| Контролируемый параметр |  |  | ## Арбитраж |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, единицы ФВ | Предельные значения | Δпр к | [Δ] | Δ | Результаты измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |

Продолжение таблицы 2

| Результат измерения объекта Хi(max/min) и заключение о годности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 | Х13 | Х14 | Х15 | Х16 | Х17 | Х18 |  |

Заключение.

Таблица 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ

| Контролируемый параметр |  |  | ## Идентификация объектов Хi по заданным параметрам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, единицы ФВ |  | градация (min) | [Δ] | Δ | Результаты измерений, соответствующие номинальным параметрам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |
|  | Ряд номинальных значений |  | –– | –– |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерительная информация | –– |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. измерения номинально одинаковых физических величин ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ

| № объекта | Результаты измерений Хi _________________________________________________ (наименование параметра объекта) _____________________________в контрольных точках (см. схему), _____________ (единицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Rin |

Схема контрольных точек                                  Точечная диаграмма

Анализ результатов измерений

Лабораторная  работа № 7

Форма бланка отчета о лабораторной работе

Тема: ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: изучение источников погрешностей.

Задачи: 1. Экспериментально подтвердить источники возникновения составляющих погрешностей (инструментальных, методических, "условий" и субъективных).

- Применить анализ причин возникновения погрешностей.

Теоретическая часть

Погрешность измерений — это отклонение значений величины, найденной путем ее измерения, от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Погрешность прибора — это разность между показанием прибора и истинным (действительным) значением измеряемой величины.

Разница между погрешностью измерения и погрешностью прибора заключается в том, что погрешность прибора связана с определенными условиями его поверки.

Погрешность может быть абсолютной и относительной.

Абсолютной называют погрешность измерения, выраженную в тех же единицах, что и измеряемая величина. Например, 0,4 В, 2,5 мкм и т. д. Абсолютная погрешность

∆ = А — ХИСТ =  А – ХД,

где А — результат измерения;

ХИСТ — истинное значение измеряемой величины;

ХД — действительное значение измеряемой величины.

Относительная погрешность измерения представляет собой отношение абсолютной погрешности измерения к истинному (действительному) значению измеряемой величины и выражается в процентах или долях измеряемой величины:

δ = А- ХИСТ / ХИСТ = ∆ / ХИСТ = ∆ / ХД

В зависимости от условий измерения погрешности подразделяются на статические и динамические

Статической называют погрешность, не зависящую от скорости изменения измеряемой величины во времени.

Динамической называют погрешность, зависящую от скорости изменения измеряемой .величины во времени. Возникновение динамической погрешности обусловлено инерционностью элементов измерительной цепи средства измерений. Динамической погрешностью средства измерений является разность между погрешностью средства измерений в динамических условиях и его статической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.

Систематические и случайные погрешности

Систематической погрешностью называется погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющейся во времени при повторных измерениях одной и той же величины.

Примером систематической погрешности, закономерно изменяющейся во времени, может служить смещение настройки прибора во времени.

Случайной погрешностью измерения называется погрешность, которая при многократном измерении одного и того же значения не остается постоянной. Например, при измерении валика одним и тем же прибором в одном и том же сечении получаются различные значения измеренной величины.

Систематические и случайные погрешности чаще всего появляются одновременно.

Для выявления систематической погрешности производят многократные измерения образцовой меры и по полученным результатам определяют среднее значение размера. Отклонение среднего значения от размера образцовой меры характеризует систематическую погрешность, которую называют «средней арифметической погрешностью», или «средним арифметическим отклонением».

Систематическая погрешность всегда имеет знак отклонения, то есть «+» или «-». Систематическая погрешность может быть исключена введением поправки.

При подготовке к точным измерениям необходимо убедиться в отсутствии постоянной систематической погрешности в данном ряду измерений. Для этого существуют специальные методы.

Прогрессивные и периодические систематические погрешности в противоположность постоянным можно обнаружить при многократных измерениях.

Обработка данных и оценка параметров случайных погрешностей производится методами математической статистики, изложенными в [42, 50].

При расчете предельной погрешности измерения определяют числовое значение погрешности измерения от всех составляющих и производят суммирование:

n                       m

∆= ∑∆iсист ± √∑∆2cл

i=1                j=1

где знаки «+» или «-» ставятся из условия, чтобы систематические и случайные погрешности суммировались по модулю.

Если в случайной погрешности известно среднее квадратическое отклонение, то

n                       m

∆= ∑∆iсист ± √∑σ2cл

i=1                j=1

где К — показатель, указывающий доверительные границы для предельной случайной погрешности измерения (при К = 1 р = 0,65; при К = 2 р = 0,945; при К = 3 р = 0,9973).

Если результаты измерений зависят от большого числа разнообразных факторов, то

у =Р(х1…, х2,...,хn), где хi, — переменные функциональные параметры.

Каждый параметр может иметь отклонение ∆хi, (погрешность) от предписанного значения xi,. Поскольку погрешность ∆хi, мала по сравнению с величиной хi, суммарная погрешность ∆у функции у можно вычислять по формуле:

n

∆у=∑∆хi,ду/дхi,                        (9.1)

i=1

где ду/дх, — передаточное отношение (коэффициент влияния) параметрах,. Формула (9.1) справедлива лишь для систематических погрешностей ∆xi .

Для случайных погрешностей (когда отдельные составляющие не всегда принимают предельные значения) используются теоремы теории вероятностей о дисперсии, то есть

n

∆у=∑∆(σi,ду/дхi),                        (9.2)

i=1

Суммарная погрешность при наличии только случайных составляющих δxi; погрешностей

n                                                   m

δy = √∑ [( ду/дхi)ki δxi ] + 2∑( ду/дхi)( ду/дхj)ki kj ry δxi δxj;

i=1                                               j=1

где т — число попарно корреляционно связанных параметров;

ki и kj, — коэффициенты относительного рассеяния, характеризующие степень отличия закона распределения погрешности данного параметра от нормального;

ry — коэффициент корреляции, существующий при наличии корреляционной связи между параметрами хi, и xj.

При наличии и систематических и случайных составляющих погрешностей вычисляют доверительные границы суммарной погрешности:

∆yсум =∆y ± k · σy

где k — масштабный коэффициент интервала распределения, зависящий от закона распределения и принятой доверительной вероятности.

Так, при доверительной вероятности Р = 0,95 для закона нормального распределения k = 2, а для закона Максвелла k = 3,6.

Пример. В результате измерений и последующего вычисления по формуле (9.1) получена суммарная систематическая погрешность результата измерения ∆у = -0,7 мкм, среднее квадратическое этого результата измерения, вычисленное по формуле (9.2) σy =0,4 мкм. Предел допускаемой погрешности δизм =+1 мкм. Тогда верхняя и нижняя доверительные границы погрешности при доверительной вероятности Р = 0,95.

∆усум в = -0,7 +2 · 0,4 =+0,1 мкм; ∆усум  н = -0,7-2 · 0,4= - 1,5 мкм.

Так как ∆усум  н > δизм , выбранный метод и средство измерения не удовлетворяют требованиям точности. Следовательно, необходимо скомпенсировать систематическую составляющую погрешности, например, путем изготовления образца для настройки измерительного средства. Размер образца должен быть больше его начального размера на 0,7 мкм; тогда будет справедливо неравенство 0,8 < 1 мкм и проведенные измерения будут удовлетворять требованиям по точности.

Причины возникновения погрешностей измерения

Имеется ряд слагаемых погрешностей, которые являются доминирующими в общей погрешности измерения. К ним относятся:

1. Погрешности, зависящие от средств измерения. Нормируемую допустимую погрешность средства измерения следует рассматривать как погрешность измерения при одном из возможных вариантов использования этого средства измерения.

2. Погрешности, зависящие от установочных мер. Установочные меры могут быть универсальными (концевые меры) и специальными (изготовленными по виду измеряемой детали). Погрешность измерения будет меньше, если установочная мера будет максимально подобна измеряемой детали по конструкции, массе, материалу, его физическим свойствам, способу базирования и т. д. Погреш-

ности от концевых мер длины возникают из-за погрешности изготовления (классы) или погрешности аттестации (разряды), а также из-за погрешности их притирки.

3. Погрешности, зависящие от измерительного усилия. При оценке влияния измерительного усилия на погрешность измерения необходимо выделить упругие деформации установочного узла и деформации в зоне контакта измерительного наконечника с деталью.

4. Погрешности, происходящие от температурных деформаций (температурные погрешности). Погрешности возникают из-за разности температур объекта измерения и измерительного средства. Существуют два основных источника, обуславливающих погрешность от температурных деформаций: отклонение температуры воздуха от 20 °С и кратковременные колебания температуры воздуха в процессе измерения.

Максимальное влияние отклонений температуры на погрешность измерения ∆lt,  можно рассчитать по формуле: ∆lt1 = l ∆t1 (αп – αд )max

где ∆t1, — отклонение температуры от 20°С;

αп , αд — коэффициенты линейных расширений прибора и детали.

Максимальное влияние кратковременных колебаний температуры среды на • погрешность измерения будет иметь место в том случае, если колебания температуры воздуха не вызывают изменений температуры измерительного средства, а температура объекта измерения близко следует за температурой воздуха (или наоборот): ∆t2 = 1· ∆t2 α max

Где ∆t2 кратковременные колебания температуры воздуха в процессе измерения;

α max  — наибольшее значение коэффициента линейного расширения (материала прибора или измеряемой детали).

Общая деформация по двум случайным составляющим ∆t1 и ∆t2, выразится формулой

∆lt = l √ [∆t1 (αп – αд )max]2 + (∆t2 α max)

Могут возникнуть и дополнительные деформации при использовании накладных приборов.

5. Погрешности, зависящие от оператора (субъективные погрешности). Возможны четыре вида субъективных погрешностей:             ,

5.1. погрешность отсчитывания (особенно важна, когда обеспечивается погрешность измерения, не превышающая цену деления);

5.2. погрешность присутствия (проявляется в виде влияния теплоизлучения оператора на температуру окружающей среды, а тем самым и на измерительное средство);

5.3. погрешность действия (вносится оператором при настройке прибора);

5.4. профессиональные погрешности (связаны с квалификацией оператора, с отношением его к процессу измерения).

6. Погрешности при отклонениях от правильной геометрической формы. При измерении деталей с целью учета возможной погрешности формы рекомендуется:

измерение производить в нескольких точках (как правило в шести);

6.1. у установочных деталей перед аттестацией измерить отклонение от геометрической формы;

6.2. на образцовой детали с отклонениями формы выделить и маркировать участок, аттестовать его и по нему производить настройку;

6.3.  при выяснении «действующих» размеров деталей следует стремиться использовать измерительные наконечники по конфигурации, идентичные сопрягаемой детали («действующий» размер — это размер, который будет действовать в машине и выполнять свое служебное назначение).

7. Дополнительные погрешности при измерении внутренних размеров. К специфическим погрешностям измерения отверстий относятся:

7.1. погрешности, возникающие при смещении линии измерения относительно контролируемого диаметра как в плоскости, перпендикулярной к оси контролируемого отверстия, так и в осевой плоскости;

7.2. погрешности, вызванные шероховатостью поверхности отверстия, особенно при использовании ручных приборов;

7.3. погрешности, обусловленные динамикой процесса совмещения линии измерения одновременно в двух плоскостях;

7.4. погрешности от настройки прибора на размер.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Исследование инструментальных погрешностей

Исследование погрешностей разных МВИ

Объекты исследований:

Средства исследований:

Методика исследований:

Таблица 1 Инструментальные погрешности приборов при измерениях известных ФВ

| Исследуемое СИ | Объект измерений и измеряемая ФВ | #### Результаты измерений |  |  |  | Оценка погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Резюме. Поскольку при оценке результатов исследований погрешностями измеряемых мер, методическими, "условий" и субъективными пренебрегаем, принимая их практически одинаковыми для обеих МВИ

…………………………………………..…………………………………….

Исследование погрешностей блока мер

Объекты исследований:

Средства исследований:

Методика исследований:

Таблица 2 Результаты сравнительных измерений однозначных  мер и блоков мер

| Мера и номинальное значение | ##### Состав блока мер | ###### Результаты измерений блока мер |  |  |  | Оценка погрешности блока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: При оценке погрешностей блока мер погрешностями сопоставляемых одиночных мер, прибора, методическими, "условий" и субъективными пренебрегаем, условно считая их ничтожно малыми.

Исследование методических погрешностей

Методические погрешности при измерении размеров детали неидеальной формы

Схемы измерений

Оценка методической погрешности при измерении:

Методические погрешности при измерении электрических величин

Схемы измерений

Использованная при моделировании  (mod)

Правильная (cor).

Оценка методической погрешности   м = Xmod – Xcor =

Исследование погрешностей из-за несоответствия условий измерения нормальным

Таблица 3 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ НАГРЕТОЙ ДЕТАЛИ В ПРОЦЕССЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

| Результаты измерений Xi, мм | Моменты времени ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 |

График изменения размеров детали при охлаждении

X

t

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ размеров детали при нагревании средства измерения

С

X

А

В

T

Схема прибора с указанием		Графики кажущегося изменения размеров детали                                 при нагревании СИ:

точек нагревания                                нагревание в точке А;

нагревание в точке В;

нагревание в точке С

Исследование субъективных погрешностей

Объекты исследований: приборы с отсчетным устройством типа шкала-указатель.

Методика исследований погрешности отсчитывания:

Методика исследований погрешности манипулирования средством измерений:

Методика исследований погрешности манипулирования объектом измерений:

Таблица 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОТСЧИТЫВАНИЯ

| Прибор – | Оператор | Отсчитывание с округлением, целые деления |  |  |  | Отсчитывание с интер-полированием, доли деления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оператор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оператор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разность результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОГРЕШНОСТЕЙ МАНИПУЛИРОВАНИЯ

| Прибор – | Оператор | Манипулирование средством измерений, мкм |  |  |  | Манипулирование объектом измерений, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оператор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оператор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разность результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Резюме. Поскольку при оценке результатов исследований погрешностями инструментальными, методическими, и "условий" пренебрегаем, ринимая их практически одинаковыми для обеих МВИ, можно считать, что погрешности операторов проявляются через разность результатов измерений. Максимальные значения разности результатов при отсчитывании с округлением _____________,

при отсчитывании с интерполированием _____________,

при манипулировании средством измерений _____________,

при манипулировании объектом измерений _____________.

Лабораторная работа № 8

Тема:  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Цель работы: изучение экспериментальных методов выявления и оценки погрешностей измерений и составляющих погрешностей.

Задачи: 1. Ознакомиться с методами оценки погрешностей измерений по результатам измерений "точных" физических величин (мер).

2. Ознакомиться с методом оценки погрешностей измерений на основе сравнительных измерений одной и той же физической величины с использованием разных по точности методик выполнения измерений (МВИ).

3. Применить анализ результатов многократных измерений (на примере нескольких серий измерений одной и той же физической величины).

Материальное обеспечение работы

Объекты измерений:

Детали типа тел вращения, пластин, призм, резисторы, источники постоянного тока.

Измеряемые параметры: линейные размеры, объем, масса, электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

Средства измерений:

Меры длины, угла, объема и массы (линейка измерительная, набор плоскопараллельных концевых мер длины, транспортир, сосуды измерительные, набор разновесов).

Накладные и станковые приборы для измерений длины (штангенциркуль, микрометр гладкий, микрометр рычажный или скоба рычажная, измерительные головки со штативом или стойкой и др.).

Весы для измерения массы взвешиванием.

Мультиметр (авометр) для измерений электрических величин.

1. Теоретическая часть

Погрешность измерения – отклонение результата измерения X от истинного значения измеряемой величины Q.

Δ = X – Q.

Экспериментальные методы выявления и оценки погрешностей позволяют выявлять любые (систематические, случайные и грубые) погрешности измерений, независимо от их характера. Отличительной особенностью этих методов является работа с фиксированными результатами, а следовательно и фиксированными погрешностями измерений. Индивидуально непредсказуемые ("неопределенные") случайные и грубые погрешности после их реализации можно оценивать количественно.

Очевидно, что результаты с грубыми погрешностями следует исключать из рассмотрения, поскольку они могут существенно исказить оценки собственно результатов измерений, а также систематических и случайных погрешностей.

Экспериментальные методы выявления и оценки погрешностей включают:

1. Определение значения погрешности по результатам измерения точной меры.

2. Определение значения погрешности по результатам измерения той же физической величины с использованием заведомо более точной МВИ.

3. Анализ массива результатов многократных наблюдений при измерении одной физической величины.

Метод определения значения погрешности по результатам измерения точной меры применяют для оценки всей реализуемой погрешности измерений или для оценки инструментальной составляющей (если погрешности от остальных источников удается свести к пренебрежимо малым значениям, можно считать погрешность прибора практически равной погрешности измерения). Значение погрешности измерения можно найти только в том случае, если погрешность измеряемой "точной" меры м пренебрежимо мала по сравнению с искомой погрешностью .

Искомая погрешность  определяется из зависимости:

 = X – Хм ,

где Х – результат измерения меры,

Хм – "точное" значение меры (номинальное значение меры или значение меры с поправкой по аттестату), для которого можно записать

м  , или м ≈ 0.

Сравнительные измерения одной и той же физической величины с использованием разных МВИ позволяют оценить погрешности измерений испытуемой МВИ при условии пренебрежимо малой погрешности "точной" МВИ по сравнению с испытуемой. Пример применения такого метода: проверка показаний часов по сигналам точного времени.

В этом случае можно записать:

 = X – Х2 ,

где Х – результат измерения ФВ с использованием исследуемой МВИ,

Х2 – "точное" значение той же ФВ, полученное с использованием МВИ2, погрешность которой пренебрежимо мала по сравнению с искомой погрешностью 

2  , или 2 ≈ 0.

В настоящей работе не рассматриваются критерии выбора МВИ с пренебрежимо малыми погрешностями. При параллельном использовании двух МВИ для измерений одной и той же физической величины погрешность более точной МВИ считают пренебрежимо малой, если она примерно втрое меньше погрешности испытуемой МВИ.

Методы выявления погрешностей измерений и их составляющих, основанные на анализе массивов результатов измерений включают такие разновидности, как статистический и функциональный анализ результатов измерений. Наиболее простой разновидностью этого метода является анализ точечных диаграмм результатов многократных наблюдений (серии измерений) одной и той же физической величины. Кроме того, можно анализировать точечные диаграммы результатов нескольких серий измерений одной и той же физической величины.

Х

Q

N

Рис. 1. Идеальная точечная диаграмма

Tочечную диаграмму строят в координатах "результат измерения Xi – номер измерения N". Идеальная точечная диаграмма (рис. 1) представляет собой множество точек, расположенных на одной высоте, поскольку все результаты многократных измерений одной и той же величины должны быть одинаковы и равны ее истинному значению Q. Реальные точечные диаграммы отличаются наличием рассеяния результатов, они могут быть смещены относительно истинного значения, на них также могут проявляться устойчивые тенденции изменения результатов во времени (наклон, мода, гармонические изменения расположения точек).

Можно соединить точки на диаграмме, но ломаная линия соединения хотя и может сделать тенденцию более наглядной, не имеет физического содержания, поскольку между любыми соседними результатами измерений не может быть никаких "промежуточных" результатов. Точечная диаграмма не является графиком результатов измерений, поскольку по оси абсцисс не откладывают аргумент какой либо функции. Любая возможная тенденция изменения результатов которую оформляют как проходящую "посредине точек диаграммы" геометрически правильную прямую или кривую (аппроксимирующая линия) свидетельствует только об изменении во времени аргументов, вызывающих погрешности измерений. Проведение аппроксимирующей линии и оценка тенденции возможны только на основе предположения равномерного изменения аргумента от измерения к измерению.

Сравнение тенденции реальной диаграммы с идеальной дает возможность судить о наличии и характере изменения систематической погрешности. Если систематическое изменение результатов измерений не наблюдается, это свидетельствует не о правильности результатов, а об отсутствии переменной систематической составляющей. Поскольку систематическая погрешность есть в любых результатах измерений, можно полагать что в подобной серии есть постоянная систематическая составляющая, которая может быть значимой или пренебрежимо малой. Такую погрешность можно оценить только при получении заведомо более точной информации об измеряемой физической величине.

При построении диаграммы по оси ординат предпочтительно откладывать не результаты измерений, а отклонения результатов от некоторого условного значения. Масштаб желательно выбрать таким, чтобы размах R результатов измерений можно было оценить двумя значащими цифрами.

Тенденции изменения результатов на точечной диаграмме свидетельствуют о наличии переменных систематических погрешностей. Монотонное изменение (рис. 2) соответствует прогрессирующей систематической погрешности (результаты аппроксимируют наклонной прямой), немонотонное (рис. 3) свидетельствует о наличии в результатах гармонической составляющей (как правило аппроксимируют периодическими функциями). Отклонения результатов от аппроксимирующей линии могут рассматриваться как случайные составляющие погрешности измерения. Грубой оценкой случайной погрешности может служить размах отклонений от аппроксимирующей линии R.

На точечной диаграмме с монотонной тенденцией (рис. 4) проведена аппроксимирующая линия – средняя по отношению к экспериментальным точкам наклонная прямая, соответствующая наблюдаемой тенденции изменения результатов наблюдений. На диаграмме показаны два значения рассеяния результатов – общий размах (R'), обусловленный комплексным влиянием систематических и случайных погрешностей, и свободный от переменных систематических погрешностей размах R, вызванный случайными отклонениями результатов от аппроксимирующей линии. Для определения значения размаха R через наиболее удаленные от аппроксимирующей линии вверх и вниз точки проведены две эквидистанты. При линейной аппроксимации эквидистанты – параллельные прямые, при нелинейной они могут быть отрезками парабол, синусоидами (гармоническая тенденция) и т.д.

Анализ точечных диаграмм может быть дополнен статистической обработкой номинально одинаковых результатов, имеющих некоторое рассеяние, что позволяет оценить случайную погрешность измерения более строго, чем с помощью размаха R, причем корректность оценки зависит от того, насколько тщательно были исключены переменные систематические погрешности.

Х

n

Рис. 2. Точечная диаграмма с наклоном

Х

n

Рис. 3. Точечная диаграмма с модой

Х

n

Рис. 4. Прогрессирующая тенденция и эквидистанты на диаграмме

R

R'

Статистическая обработка в отсутствии тенденции изменения результатов в серии позволяет определить оценку среднего квадратического отклонения  от среднего значения результатов серии Хср, используя зависимость

       _____________________

 =  [1/(n – 1)] (Хi  – Хср)2  ,

или (при наличии тенденции изменения результатов) от аппроксимирующей линии

      ______________

 =  [1/(n – 1)]ei 2   ,

где n – число наблюдений в серии;

Хi – i-тый результат в серии измерений;

Хср – среднее значение серии;

ei – отклонение i-того результата измерений от аппроксимирующей линии.

Сравнительный анализ результатов нескольких серий измерений одной физической величины включает оценку тенденций изменения результатов измерений и оценку размахов Ri по каждой из серий, а также их сопоставление. При использовании для анализа точечных диаграмм их обычно строят в одной координатной системе с соблюдением одинакового масштаба для большей наглядности сопоставления, причем выбор масштаба зависит как от сопоставляемых размахов, так и от систематических смещений серий по отношению друг к другу.

Сходимость измерений в одной серии характеризуется размахом результатов. Если в серии обнаружена тенденция изменения результатов, сходимость измерений в принципе может быть повышена за счет исключения систематической погрешности.

Воспроизводимость измерений в двух сериях (рис. 5) оценивается по степени совпадения характера и положения аппроксимирующих линий и по сходству размахов. Если в одной серии нет тенденции изменения результатов (серия 2), а в другой она обнаружена (прогрессирующая тенденция серии 1) воспроизводимость может оказаться низкой. Даже при практически одинаковых размахах отклонений от аппроксимирующих линий (R1 ≈ R2) значимые различия результатов обусловлены большим неисправленным размахом R'1 и относительными смещениями аппроксимирующих линий.

R1

R'1

## Х

о  о   о  о         о о     о        о  о         о     о            о         о  о         о о

о  о  о         о  о        о     о  о        о  о    о     о  о  о      о о          о о         о о

рис. Диаграмма двух серий измерений одной величины

# n

Рис. 5. Диаграммы двух серий измерений одной величины

R2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание

1. Измерить методом непосредственной оценки "точные" физические величины (меры) и оценить значения погрешностей каждого измерения.

2. Провести сравнительные измерения одной и той же физической величины с использованием разных по точности методик выполнения измерений (МВИ) и оценить значения погрешностей измерений более грубой МВИ.

3. Выполнить несколько серий измерений одной и той же физической величины с использованием разных МВИ. Проанализировать результаты измерений, используя для качественной и количественной оценки погрешностей не только точечные диаграммы, но и теоретико-вероятностный математический аппарат.

Выполнение измерений

Однозначную меру (концевая мера длины, гиря, образцовый резистор) или блок мер измеряют методом непосредственной оценки. Разность результатов измерений и номинальных значений измеряемых мер или блоков может рассматриваться как оценка погрешности измерения в случае, если можно пренебречь погрешностями измеряемых мер и воздействием на меры влияющих величин (считаем что составляющая погрешности "условий", вызывающая изменение измеряемой меры практически отсутствует.)

Сравнительные измерения одной и той же физической величины с использованием разных МВИ (испытуемой МВИ и "точной" МВИ) реализуют, например применяя две подобные МВИ, которые заведомо отличаются погрешностями используемых средств измерений: измерительные головки на стойке (индикатор часового типа и микатор); или накладные средства измерений (штангенциркуль и рычажный микрометр). Возможны и другие варианты выбора конкурирующих МВИ. Оценкой искомой погрешности в таком случае можно считать разность результатов измерений, полученных при использовании разных МВИ.

Для сравнительного анализа погрешностей массивов (серий) измерений одной и той же физической величины достаточно получить две неравнорассеянные серии. Каждую серию результатов измерений получают путем многократных наблюдений при измерении одной и той же физической величины. При этом серию измерений прекращают при n < 10, если результаты в ней практически неразличимы и продолжают до n > (20…30), если результаты измерений заметно различаются. Полученные массивы результатов измерений используют для построения и анализа точечных диаграмм и статистического анализа результатов измерений.

Серия измерений одной физической величины включает результаты, полученные с помощью одной МВИ в стабильных условиях одним оператором. Для получения разных серий измерения должны отличаться использованием различных МВИ, кроме того, серии могут быть выполнены разными операторами или при разных (постоянных или изменяющихся) условиях измерений.

Анализ каждой отдельной серии результатов измерений включает оценки полных размахов R' и оценки тенденций изменения результатов. При наличии явно выраженной тенденции на диаграмму наносят аппроксимирующую линию и дают качественную и количественную оценки тенденций изменения результатов измерений по каждой из серий. Дополнительно оценивают размах R отклонений результатов от аппроксимирующей линии, алгебраически складывая максимальные верхнее и нижнее отклонения (оценка случайной составляющей погрешности измерений в серии).

Сравнительный анализ результатов нескольких серий измерений одной физической величины включает сопоставление оценок размахов R'i, Ri и оценок наличия и вида тенденций изменения результатов измерений по каждой из серий. Для более грубой МВИ кроме размахов R'i желательно также определить значение оценки среднего квадратического отклонения результатов от среднего значения или от аппроксимирующей



линии .

Оформление результатов работы

Все применяемые в работе МВИ должны быть описаны. Краткое (неполное) описание методики выполнения измерений должно включать характеристики вида и метода измерений, наименование применяемых средств измерений и их основные номинальные метрологические характеристики. При необходимости описание дополняется схемой измерения.

Пример краткой характеристики методики выполнения измерений:

МВИ1 – измерение диаметра D цилиндрического отверстия нутромером индикаторным с настройкой по концевым мерам с принадлежностями – измерение прямое, абсолютное, многократное, статическое, осуществлялось методом сравнения с мерой, метод дифференциальный, реализуемый как метод замещения.

Средства измерений: Нутромер индикаторный с пределами измерений от 18 мм до 50 мм, цена деления 0,01 мм. Меры длины концевые плоскопараллельные, набор N 1, класс точности 2 и принадлежности к ним.

Результаты измерений каждой из "точных" величин (концевая мера длины, блок мер и т.д.) с использованием одной МВИ оформляют в виде отдельной строки табл.1.

Отличие результата измерений от номинального значения точной меры может рассматриваться как оценка погрешности измерения, если погрешности мер и погрешности из-за воздействия на измеряемые меры влияющих величин можно считать пренебрежимо малыми по сравнению с оцениваемой погрешностью измерения.

Таблица 1 Погрешности  измерений  «точных» мер

| Используемые меры |  | Результаты исследований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Номинальное значение меры ("блока мер") | МВИ № | Результаты измерений | Оценка погрешности |
| Меры массы однозначные (гири) | 100 г | МВИ 2 | 99,998 г | 0,002 г |
| Концевые угловые меры | 30о | МВИ 3 | 30о02' | 2' |

Примечание: Погрешностями использованных мер и погрешностями воздействия на меры влияющих величин  пренебрегаем как ничтожно малыми.

При выполнении сравнительных измерений одной и той же физической величины с использованием разных МВИ результат оформляют в виде отдельной строки табл.2. Значение погрешности измерений более грубой МВИ оценивают по разности полученных "грубых" и "точных" результатов измерений.

Таблица 2 Результат измерения ФВ с испольхзованием 2-х МВИ

| Измеряемая величина | Результаты измерений при использовании |  | Оценка погрешности исследуемой МВИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исследуемой МВИ № | "точной" МВИ № |  |
| Масса детали | МВИ 4 126,5 г | МВИ 5 126,280 г | 0,220 г |
| Плоский угол | ………………… | …………………. | ………………. |

Массивы результатов, полученные при измерениях одной физической величины с использованием двух МВИ приводят в табл. 3.

Таблица 3  Многократные измерения ФВ с использованием МВИ 6 и МВИ 7

| При измерении с использованием | Результаты исследований, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 |
| МВИ 6 | 20.100 | 20.102 | 20.096 | 20.102 | 20.096 | 20.102 | 20.096 | 20.099 | 20.098 | 20.101 |
| МВИ 7 | 20.103 | 20.102 | 20.101 | 20.107 | 20.123 | 20.082 | 20.108 | 20.101 | 20.110 | 20.107 |
| Разность результатов | 0,003 | 0 | - 0,005 | 0,005 | - 0,027 | 0,020 | - 0,012 | - 0,002 | - 0,012 | - 0,006 |

Продолжение таблицы 3

| При измерении с использованием | Результаты исследований, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х11 | Х12 | Х13 | Х14 | Х15 | Х16 | Х17 | Х18 | Х19 | Х20 |
| МВИ 6 | 20.099 | 20.101 | 20.101 | 20.100 | 20.097 | 20.101 | 20.100 | 20.103 | 20.100 | 20.099 |
| МВИ 7 | 20.109 | 20.108 | 20.109 | 20.102 | 20.089 | 20.101 | 20.112 | 20.110 | 20.111 | 20.104 |
| Разность результатов | - 0,010 | - 0,007 | - 0,008 | - 0,002 | 0.008 | 0 | - 0,012 | - 0,007 | - 0,011 | - 0,005 |

Окончание таблицы 3

| При измерении с использованием | Результаты исследований, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х21 | Х22 | Х23 | Х24 | Х25 | Х26 | Х27 | Х28 | Х29 | Х30 |
| МВИ 6 | 20.101 | 20.100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| МВИ 7 | 20.103 | 20.104 | 20.105 | 20.105 | 20.094 | 20.120 | 20.089 | 20.106 | 20.097 | 20.121 |
| Разность результатов | - 0,002 | -0 ,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для применения графо-аналитического метода оценки полученные результаты серий представляют в виде двух точечных диаграмм в одной системе координат (рис. 6). Результаты сравнительного анализа массивов наблюдений представляют в произвольной форме, отмечая наличие систематических погрешностей и по возможности указывая числовые оценки размахов, средних значений и значений средних квадратических отклонений случайных погрешностей.

Анализ двух серий измерений (по данным рис. 6):

Из результатов измерений следует, что тенденция изменения и размах результатов при использовании МВИ1 практически отсутствуют (R’МВИ1 = 0.007 мм  0). В результатах второй серии измерений (при использовании МВИ 2) наблюдается прогрессирующая тенденция, которая представлена на диаграмме аппроксимирующей прямой.

Х                                                                *  *

МВИ2                 *         *   *      *

*   *                *                            R’МВИ2

*    *    	 *        RМВИ2*

*	   *     *

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

МВИ 1

n

Рис. 7. Пример объединения двух точечных диаграмм

Анализ двух серий измерений (по данным рис. 6):

Общий размах результатов R’МВИ2 =  0,066 мм, размах частично исправленных результатов (исключено влияние систематической составляющей) RМВИ2 =  0,048 мм

 max МВИ2  = Хmax МВИ2 – Х МВИ1 = 0,127 мм,

       ______________

 =  [1/(n – 1)]ei 2    = 0,010 мм.

Отчет о лабораторной работе № 8

Форма бланка отчета о лабораторной работе

Тема: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Цель работы: изучение экспериментальных методов выявления и оценки погрешностей измерений и составляющих погрешностей.

Задачи: 1. Ознакомиться с методами оценки погрешностей измерений по результатам измерений "точных" физических величин (мер).

2. Ознакомиться с методом оценки погрешностей измерений на основе сравнительных измерений одной и той же физической величины с использованием разных по точности методик выполнения измерений (МВИ).

3. Применить анализ результатов многократных измерений (на примере нескольких серий измерений одной и той же физической величины).

Результаты исследований погрешностей изиерений

Краткое описание используемых МВИ:

1.

Таблица 1 Ппогрешности  измерений  «точных» мер

| Используемые меры |  | Результаты исследований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Номинальное значение меры ("блока мер") | МВИ № | Результаты измерений | Оценка погрешности |

Примечание: Погрешностями использованных мер и погрешностями воздействия на меры влияющих величин  пренебрегаем как ничтожно малыми.

Таблица 2 Результаты измерений ФВ с использованием 2-х МВИ

| Измеряемая величина | Результаты измерений при использовании |  | Оценка погрешности исследуемой МВИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | исследуемой МВИ № | "точной" МВИ № |  |

Таблица 3. Таблица 3  Многократные измерения ФВ с использованием МВИ 6 и МВИ 7

| При измерении с использованием | Результаты исследований, ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | … | Х29 | Х30 |
| МВИ __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВИ __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разность результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n

Анализ двух серий измерений:

Лабораторная работа N 9

Тема ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: оценка неопределенности результатов измерений.

Задачи: 1. Ознакомиться с многократными измерениями физических величин.

2. Применить анализ результатов измерений для сравнения методик выполнения измерений и первичной оценки их характеристик.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ

Объекты измерений: детали типа тел вращения, пластин, призм, резисторы, источники постоянного тока.

Измеряемые параметры: линейные размеры, объем, масса, электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

Средства измерений:

Меры длины, угла, объема и массы (линейка измерительная, набор плоскопараллельных концевых мер длины, транспортир, сосуды измерительные, набор разновесов).

Накладные и станковые приборы для измерений длины (штангенциркуль, микрометр гладкий, микрометр рычажный или рычажная скоба, измерительные головки со штативом или стойкой и др.).

Весы для измерения массы взвешиванием.

Мультиметр (авометр) для электрических измерений.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (ГОСТ 16263 -70). Результат измерений получают с некоторой погрешностью. Для предварительной (качественной) оценки значения и характера погрешности используют такие наиболее общие свойства измерений, как точность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений.

Точность измерений – качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Примечания: 1. Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям всех видов, как систематических, так и случайных.

2. Количественно точность может быть выражена обратной величиной модуля относительной погрешности.

Правильность измерений – качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах.

Сходимость измерений – качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях.

Воспроизводимость измерений – качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в различное время, в различных местах, разными методами и средствами).

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью.

Единообразие средств измерений – состояние средств измерений, характеризующееся тем, что они проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические свойства соответствуют нормам.

Многократные измерения (измерения с многократными наблюдениями) одной и той же физической величины с использованием одной методики выполнения измерений (МВИ) называют "серией измерений". В качестве оценки сходимости измерений одной серии может быть использован такой параметр, как размах результатов многократных измерений R' = Xmax – Xmin.

Геометрическое представление о размахе R' результатов измерений можно получить на точечной диаграмме результатов многократных измерений физической величины, которая строится в координатной системе "результаты наблюдений при измерениях Xi – номер измерения n" в любом удобном масштабе (рис. 1). Идеальная точечная диаграмма (рис. 1 а) представляет собой множество точек на одной высоте, и ее можно аппроксимировать прямой, параллельной оси абсцисс, причем все результаты не имеют отклонений от этой прямой.

На рисунках 1 б, в приведены диаграммы, которые отличаются от идеальных из-за наличия погрешностей в результатах измерений. Погрешности всех видов ограничивают определенность результатов измерений, причем мерами неопределенностей выступают размахи результатов в сериях. На рис. 1 б наблюдается заметное отсутствие сходимости результатов в серии, то есть рассеяние результатов наблюдений относительно возможной горизонтальной аппроксимирующей линии.

Наличие устойчивой тенденции изменения (увеличения) результатов измерений на рис. 1 в свидетельствует о влиянии на результаты измерений некоторых систематических факторов, вызывающих систематические погрешности в серии (имеется очевидное нарушение правильности измерений). На этой точечной диаграмме проведена наклонная аппроксимирующая линия, соответствующая наблюдаемой тенденции. Две эквидистанты фиксируют максимальные отклонения результатов от аппроксимирующей линии, поскольку проведены через наиболее удаленные от нее точки. На диаграмме показаны два значения рассеяния результатов – общее (R'), вызванное комплексным влиянием систематических и случайных воздействий, и освобожденное от систематического влияния рассеяние (R), вызванное случайными отклонениями результатов от аппроксимирующей линии.

Выполнение нескольких серий измерений одной и той же физической величины с использованием разных методик выполнения измерений позволяет оценить воспроизводимость измерений в разных сериях. При наличии сравнительно грубой и заведомо более точной МВИ можно получить предварительную оценку систематических постоянных погрешностей, присущих менее точной МВИ.

n

Х

n

Х

n

Х

R'

R

*   *       * * *          * *

*    * *       * * * *

*    * * *

*    *        *  *

*     *    *

* *

R

* * * * * * * * * * * * *  *

а				        б					 в

Рис.1. Точечные диаграммы результатов измерений с многократными наблюдениями

На рис.2 представлены точечные диаграммы двух серий измерений одной и той же физической величины. Диаграммы построены в одной координатной сетке и с одинаковым масштабом, что позволяет непосредственно сопоставить их размахи. Очевидно, что наблюдается низкая воспроизводимость измерений при использовании двух разных МВИ, поскольку не совпадают как средние значения, так и размахи в сериях. Можно предположить, что вторая МВИ точнее первой, поскольку во второй серии рассеяние результатов практически отсутствует (R2 ≈ 0). Можно также предположить, что правильность измерений во второй серии выше, хотя утверждать это без дополнительной информации нельзя (теоретически рассуждая, нельзя исключить, что истинное значение измеряемой физической величины ближе к среднему значению первой серии).

Х

*	*	*	*   *	*	*

* *

*	*	*	* *	     R1 (МВИ 1)

*   *	*	*   *

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о     МВИ 2

n

Рис.2. Точечные диаграммы двух серий многократных измерений

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание

1. Выбрать несколько физических величин и выполнить их многократные измерения (измерения с числом наблюдений в каждой серии n = 3...35).

2. Выполнить две серии многократных измерений одной и той же физической величины (n = 16...35), с использованием разных МВИ.

3. Проанализировать полученные результаты измерений. При анализе использовать точечные диаграммы.

Выполнение измерений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Поскольку многократным наблюдениям при измерении подлежит одна и та же физическая величина, необходимо обратить особое внимание на однозначность ее воспроизведения при измерениях. Например, измерение линейного размера детали необходимо производить в одном и том же маркированном сечении, измерение низкоомного сопротивления следует проводить между фиксированными точками резистора и т.д.

Измеряемые физические величины выбирают самостоятельно или по указаниям преподавателя. Пробная серия может состоять из 3...10 наблюдений. В случае если полученные результаты практически неразличимы, серию прекращают при n = 3...5. Высокая сходимость результатов в одной серии может свидетельствовать о высокой помехоустойчивости исследуемой МВИ или низкой чувствительности используемых средств измерений. При заметно различающихся результатах наблюдений серию продолжают до n = 16...35.

Поскольку объектом исследований являются не сами измеряемые величины, а рассеяние результатов наблюдений, то при использовании дифференциального метода можно выполнять измерения с настройкой не на меру, а на некоторое условное значение, например, на сам измеряемый объект (на измеряемую физическую величину).

Для одной из физических величин следует выполнить несколько серий измерений с использованием разных МВИ. Различия могут заключаться в применении разных средств измерений (при использовании мультиметра – в переключении диапазонов измерений), а также методов и видов измерений. Предпочтительно выбрать физическую величину, для которой уже проведена серия в 20...35 наблюдений – в таком случае достаточно провести только вторую серию с использованием другой МВИ.

Оформление результатов работы

Результаты многократных наблюдений при измерении каждой из величин оформляют в виде отдельной строки таблицы 1. Результаты двух серий измерений одной величины с использованием разных МВИ вносят в таблицу 2.

Фиксация результатов наблюдений осуществляется с указанием всех значащих цифр, получаемых при измерении величины и единиц физических величин. Стандартные описания погрешностей в данной работе не включают в формы представления результатов измерений.

Примеры записи результатов наблюдений:

- При измерении пластины штангенциркулем с ценой деления нониуса 0,05 мм

b = 6,20 мм;

- При измерении диаметра цилиндра индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм на стойке (отсчитывание с округлением до целого деления)

h = 20,08 мм;

- При измерении тем же прибором и отсчитывании с интерполированием доли деления на глаз

b = 20,082 мм.

Краткое (неполное) описание методики выполнения измерений должно включать характеристики вида и метода измерений, наименование применяемых средств измерений и их основные номинальные метрологические характеристики. Например:

Измерения диаметра цилиндрического отверстия D нутромером индикаторным с настройкой по концевым мерам с принадлежностями – измерения прямые абсолютные многократные статические, осуществлялись методом сравнения с мерой, метод дифференциальный, реализуемый как метод замещения.

Средства измерений: Нутромер индикаторный ГОСТ 868-82 с пределами измерений от 18 мм до 50 мм, цена деления 0,01 мм, меры длины концевые плоскопараллельные, набор N 1, класс точности 2 и принадлежности к ним.

При необходимости описание дополняется схемой измерения, схемой измеряемого объекта с указанием контрольных сечений или точек. На рис 3 показаны примеры простейших схем (необходимость в схеме для указания двух очевидно расположенных контрольных сечений столь простой детали сомнительна).

По результатам наблюдений каждой серии измерений заполняют отдельную строку в табл. 1 и строят точечную диаграмму в координатах "результат измерения Xi – номер измерения n". По оси ординат диаграммы предпочтительно откладывать не результаты измерений, а отклонения результатов от некоторого условного значения. Масштаб желательно выбрать таким, чтобы размах R′ результатов измерений можно было оценить двумя значащими цифрами.

1

2		     2

2	2	1

1

1

а                                                  б                                                     в

Рис. 3. Схемы контрольных сечений детали и схемы измерений ее размеров

а – измеряемая деталь (цилиндр) и контрольные сечения (1 – 1 и 2 – 2);

б – схема измерения диаметра d детали в сечении 1-1 измерительной головкой ИЧ-10 кл. 1 ГОСТ 577-68 на стойке С-III ГОСТ 10197-70 с настройкой по концевым мерам длины кл. 3;

в – схема измерения длины l детали в сечении 2-2 рычажным микрометром МР (0…25) ГОСТ 4381-80.

ТОЧЕЧНЫЕ ДИАГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

М 					Q

* * *					х			х		х	х

х		х	х		х

R

n									      n

а							б

Рис.4. Точечные диаграммы двух серий многократных измерений разных ФВ.

а – тенденция изменения результатов и размах практически отсутствуют, поэтому n=3;

б - тенденция изменения результатов практически отсутствует, размах R′ = 0,ХХ (указать значение по возможности с двумя значащими цифрами).

Анализ результатов по каждой отдельной серии (подпись к рис. 4) включает оценку размаха R′ и оценку наличия тенденции изменения результатов измерений. При наличии явно выраженной тенденции на диаграмму наносят аппроксимирующую линию и дополнительно оценивают размах R результатов отклонений от нее, алгебраически складывая максимальные отклонения.

По результатам наблюдений двух серий измерений одной и той же величины заполняют табл. 2 и строят две точечные диаграммы с одинаковым масштабом в одной координатной системе.

Сравнительный анализ результатов нескольких серий измерений одной физической величины включает оценки размахов R′i, Ri и оценку наличия и вида тенденций изменения результатов наблюдений по каждой из серий. Сходимость измерений в каждой серии характеризуется размахом результатов общими и с учетом тенденции изменения (если она обнаружена), воспроизводимость измерений двух серий – по степени совпадения размахов и аппроксимирующих линий.

ТОЧЕЧНЫЕ ДИАГРАММЫ СЕРИЙ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ОДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

А

*	*	*	*   *	*	*

* *

*	*	*	* *	     R1

*   *	*	*   *

о	о о о о	о о                                                                       R2

о о о о о о оо о о о о

n

Рис.5. Точечные диаграммы двух серий многократных измерений одной ФВ. Тенденции изменения результатов отсутствуют. Первая серия измерений (с использованием МВИ1) характеризуется размахом R1 =    , вторая серия (с МВИ2) – размахом R2 =    , причем R2 < R1. Кроме того, между сериями наблюдается заметное расхождение средних значений (всюду, где можно, указывают значения).

Таблица 1. Многократные измерения ФВ

| Физическая величина |  | Номер наблюдения n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Диаметр d, мм |  | 12,2 |  | 12,3 |  | 12.2 |  | 12,3 |  | 12,3 |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса М, г |  | 166 |  | 166 |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

СЕРИИ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ     ( толщины ленты t, мм)

| № МВИ | Номер наблюдения n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | …. | ….. |
| МВИ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВИ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АНАЛИЗ ДАННЫХ

При измерении массы М тенденция изменения и рассеяние результатов практически отсутствуют, результаты измерений величины Q характеризуются отсутствием тенденции изменения и наличием размаха R = …(указывают значение).

В обеих сериях измерений величины А тенденции изменения результатов практически отсутствуют. Первая серия, выполненная с использованием МВИ1, характеризуется размахом R1 =    (здесь и далее указывают значения), вторая серия (с МВИ2) – размахом R2 =    , причем R2 < R1. Кроме того, между сериями наблюдается заметное расхождение средних значений Х1ср – Х2ср =          .

Отчет о лабораторной работе N 9

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Цель работы: оценка неопределенности результатов измерений.

Задачи: 1. Ознакомиться с многократными измерениями физических величин.

2. Применить анализ результатов измерений для сравнения методик выполнения измерений и первичной оценки их характеристик.

Объекты измерений:

_____________________________________________________________________________

(наименование, обозначение или краткое описание)

_____________________________________________________________________________

измеряемые параметры ________________________________________________________

(наименование, краткое описание или обозначение на эскизах)

______________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Краткое описание методик выполнения измерений со схемами измерений и эскизами объектов

Таблица 1 МНОГОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

| Физическая величина | Номер наблюдения n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 2. СЕРИИ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ______________

| № МВИ | Номер наблюдения n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | … | 11 | 12 | 13 | … | 28 | 29 | 30 |
| МВИ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВИ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТОЧЕЧНЫЕ ДИАГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ТОЧЕЧНЫЕ ДИАГРАММЫ СЕРИЙ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ОДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ

АНАЛИЗ ДАННЫХ

## Лабораторная работа  N 10

# Тема: ПОВЕРКА МИКРОМЕТРОВ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01 ММ

Цель работы: поверка микрометров с ценой деления 0,01 мм.

Задачи:

- Определить погрешности микрометра.

- Дать заключение о годности микрометра.

10.1. Методика поверки

Поверка микрометров типа МК с ценой деления 0,01 мм проводится согласно методическим указаниям, изложенным в МИ 782-85. Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки.

10.1.1. Условия поверки и подготовка к ней

При проведении поверки температура помещения должна соответствовать требованиям ГОСТ 6507-90.

Микрометры и установочные меры должны быть выдержаны в помещении на металлической плите не менее 1 ч или в открытых футлярах не менее 3 ч.

При поверке микрометры и установочные меры следует брать за теплоизоляционные накладки, а при их отсутствии (в учебных целях) - при помощи салфетки.

10.1.2. Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности: общие требования ГОСТ 12.3.002-75; по оборудованию - ГОСТ 12.2.003-74; по воздуху рабочей зоны - ГОСТ 12.1.005-75; по температуре – должна соответствовать условиям поверки.

10.1.3. Объект поверки

Объектом поверки являются микрометры типа МК гладкие для измерения наружных размеров с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 6507-90. Микрометры типа МК изготавливаются 1-го и 2-го класса точности.

10.1.4.Технические требования

Измерительное усилие должно быть не менее 5 Н и не более 10 Н, колебание усилия - не более 2 Н.

Предел допускаемой погрешности в любой точке диапазона измерений при нормируемых измерительном усилии и температуре не должны превышать значений, установленных в табл.10.1. Допускаемые изменения показаний микрометра от изгиба скобы при усилии 10 Н, направленном по оси винта должны, соответствовать установленным в табл.10.1.

Т а б л и ц а 10.1. Предел допускаемой погрешности микрометров

| Тип микрометра | Верхний предел измерения микрометра, мкм | Предел допустимой погрешности |  |  | Допустимое изменение показаний микрометра от изгиба скобы при усилии 10 Н, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по шкале стебля и барабана для классов точности, мкм |  | по шкалам стебля и барабана с нониусом, мкм |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |
| МК | 25 | ±2 | ±4,0 | ±2,0 | 2,0 |
|  | 50 | ±2,5 |  |  |  |
|  | 75 100 |  |  | ±3,0 | 3,0 |

Для микрометров МК допуск параллельности измерительных поверхностей должен соответствовать установленному в табл.10.2. На расстоянии до 0,5 мм от краев поверхности допускаются завалы.

Т а б л и ц а  10.2. Допуск параллельности измерительных поверхностей микрометров

| Тип | Верхний предел измерений, мм | Допуск параллельности, мкм, классов точности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| МК | 25 | 1,5 | 2 |
|  | 50 | 2,0 | 2 |
|  | 75;100 | 3,0 | 3 |
|  | 125; 150; 175;200 |  | 4 |

Допуск плоскостности измерительных поверхностей должен соответствовать установленному в табл. 10.3.

Т а б л и ц а  10.3. Допуск плоскостности для микрометров

| Тип | Допуск плоскостности, мкм, классов точности |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| # МК | 0,6 | 0,9 |

Для микрометров с нониусом допуски параллельности и плоскостности измерительных поверхностей должны соответствовать нормам класса точности 1.

Измерительные поверхности микрометров должны быть оснащены твердым сплавом по ГОСТ 3882-74.

Шероховатость измерительных поверхностей - Rа = 0,08 мкм.

При зажатии винта стопорным устройством перекос плоской измери-тельной поверхности не должен увеличивать отклонений от параллельности сверх установленных более чем на 1 мкм - для микрометров с верхним пределом измерений до 100 мм и на 2 мкм - для микрометров более 100 мм.

Средняя наработка на отказ микрометров типа МК должна быть не менее 50 000 условных измерений. Установленная безотказная наработка микрометров всех типов - не менее 20000 условных измерений.

Полный срок службы микрометра - не менее 6 лет. Установленный полный срок службы - не менее 3 лет.

Среднее время восстановления работоспособного состояния - не более 4 ч.

10.1.5 Средства поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в табл.10.4.

10.2. Проведение поверки

10.2.1. Внешний осмотр

При осмотре должно быть установлено соответствие микрометров ГОСТ6507-90 в части формы измерительных поверхностей, качества поверхности, оцифровки и штрихов шкал, комплектности и маркировки.

Т а б л и ц а 10.4. Средства поверки и их метрологические характеристики

| Наименование операции | Средства поверки и их метрологические характеристики |
| --- | --- |
| 1.Внешний осмотр | Визуально |
| 2.Определение шероховатости измерительных поверхностей | Образцы шероховатости поверхности (ГОСТ 9375-75) |
| 3.Определение измерительного усилия | Динамометр специальный от 3 Н до 10 Н |
| 4.Определение отклонения от плоскостности измерительных поверхностей | Нижняя пластина ПИ60 2-го кл. точности по ГОСТ 2923-75; лекальная линейка типа ЛД 1-го кл. точности по ГОСТ 8026-75 |
| 5.Определение отклонения от параллельности плоских измерительных поверхностей | Плоскопараллельные стеклянные пластины по ГОСТ 1121-75; плоскопараллельные меры длины 2-го кл. точности по ГОСТ 9038-90 |
| 6.Определение перекоса плоской измерительной поверхности при зажатии стопора | Пластины по ГОСТ 1121-75; рычажно-зубчатые головки с ценой деления 0,001 мм по ГОСТ 18833-75 |
| 7.Определение погрешности микрометров 1–го и 2-го кл. точности | Плоскопараллельные концевые меры длины образцовые 5-го разряда по ГОСТ 8.166-75 или 2-го кл. точности по ГОСТ 9038-90 |

10.2.2. Проверка шероховатости

Шероховатость измерительных поверхностей определяют сравнением с образцами шероховатости. Она должна соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 6507-90.

10.2.3. Определение измерительного усилия

Измерительное усилие микрометра определяют при помощи динамометра. Оно должно соответствовать значениям, установленным в ГОСТ 6507-90.

10.2.4.Определение отклонения от плоскостности

Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей определяют интерференционным методом при помощи плоской стеклянной пластины.

Пластину накладывают на поверхности и добиваются такого контакта, при котором наблюдалось бы наименьшее число интерференционных полос (колец). Отклонение от плоскостности определяют по числу наблюдаемых полос (колец). Отсчет следует производить, отступив 0,5 мм от края поверхности. Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей не должно превышать значений, установленных в ГОСТ 6507-90.

Определение отклонений от плоскостности возможно при помощи лекальной линейки. Просвет между линейкой и измерительной поверхностью не допускается.

10.2.5. Определение отклонения от параллельности

Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей можно определять по концевым мерам длины.

Концевые меры или блок мер последовательно устанавливают между измерительными  поверхностями в положении   1, 2, 3, 4   (рис. 8.1)    на  расстоянии b = 1/4×d, где d - диаметр измерительного стержня, мм.

Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей для каждого размера меры определяют как наибольшую разность показаний микрометра при четырех положениях меры. Отклонения от параллельности плоских измерительных поверхностей в каждом из четырех положений микрометрического винта не должны превышать значений, установленных в ГОСТ 6507-90.

10.2.6.Определение перекоса плоской измерительной поверхности

при зажатии стопора

Перенос измерительных поверхностей винта при зажатии стопора определяют интерференционным методом с помощью плоскопараллельной стеклянной пластины. Пластину приводят в контакт с измерительной поверхностью при помощи трещотки. Получив наименьшую сумму полос на обеих поверхностях при незакрепленном стопоре, зажимают его и наблюдают изменение суммы полос. Она не должна увеличиваться более чем на три полосы.

10.2.7. Определение погрешности микрометра

Погрешность микрометра определяют в пяти (не менее) равномерно расположенных точках шкалы путем непосредственного сравнения показаний микрометра с размерами концевых мер. Точки, в которых рекомендуется производить поверку микрометров, указаны в табл.8.5.

Погрешность микрометров не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 6507-90.

Т а б л и ц а 10.5. Рекомендуемые номиналы размеров концевых мер длины

| Диапазон измерений МК | Шаг винта | Рекомендуемые номиналы размеров концевых мер длины |
| --- | --- | --- |
| 0...5 0...10 0...25 | 1,0 | 1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00 2,00; 4,00; 6,00; 8,00; 10,00 5,00; 10,00; 15,00; 20,00; 25,00 |
| 0...10 0...25 А... (А + 25) | 0,5 | 2,00; 4,00; 6,00; 8,00; 10,00 5,12; 10,24; 15,36; 21,50; 25,00 А+5,12; А+10,24; А+15,36; А+21,50 А+25,00 |

Примечание:

1.А - нижний предел измерений поверяемого микрометра.

2.Рекомендуется набор концевых мер № 21.

Если погрешность микрометрического устройства превышает допускаемые значения погрешности для микрометров (МК 0...25 мм), но не превышает допускаемых значений погрешности для пределов измерений поверяемого микрометра, производится дополнительная поверка микрометра по концевым мерам длины без приспособления в точке, в которой выявлено наибольшее отклонение

10.3. Выводы

По результатам поверки делается заключение о годности поверяемого микрометра.

Контрольные вопросы

1. Метрологические характеристики микрометров.

2. Задачи при поверке микрометров.

3. Условия поверки.

4. Порядок поверки.

5. Определение шероховатости измерительных поверхностей.

6. Определение измерительного усилия.

7. Определение отклонения от плоскостности и параллельности измерительных поверхностей.

8. Определение погрешности микрометров.

9. Динамометр специальный.

10. Технические требования, предъявляемые к пластинам плоскопарал-лельным стеклянным.

Л и т е р а т у р а

1.МИ 782-85.  Микрометры с ценой деления 0,01 мм.  Методика поверки.

2.ГОСТ 6507-90.  Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Технические условия.

3.ГОСТ 2923-75. Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений ПИ60, ПИ80, ПИ100, ПИ120. Технические условия.

4.ГОСТ 8026-75. Линейки поверочные. Технические условия.

5.ГОСТ 1121-75Е. Пластины плоскопараллельные стеклянные. Наборы. Технические условия.

6.ГОСТ 9038-90. Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия.

7.ГОСТ 18833-75. Головки измерительные рычажно-зубчатые. Технические условия.

8.ГОСТ 3882-74. Сплавы твердые спеченные. Марки.

9.ГОСТ 12.3.002-91 ССБТ.  Процессы производственные.  Общие требования безопасности.

10.ГОСТ 12.2.003-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

11.ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.