## Slide 1
Глава 14 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

## Slide 2
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИБОРЫ
Момент, вращающий подвижную часть электромагнитного меха­низма, зависит от магнитного поля неподвижной катушки, т. е. от величины измеряемого тока. Для создания номинального вра­щающего момента, равного противодействующему моменту порядка 100—300 мг*см (или'1—3 мн*см), необходимо иметь н. с. Iwда поряд­ка 100—300 а. Так, если взять Iнад = 200 а, а неподвижную катушку выполнить одновитковой, то по ней нужно пропустить ток 200 а и использовать такой прибор в качестве амперметра с непосредствен­ным измерением тока 200 а.
Чтобы повысить чувствительность электромагнитного измерителя тока, необходимо увеличить число витков катушки. Например, стрелочный измеритель на десятки миллиампер должен иметь несколько тысяч витков. Следовательно, чем чувствительнее измеритель тока, тем больше будет его внутреннее сопротивление и падение напряжения на нем.

## Slide 3
По этой причине, а также вследствие технологических трудностей при изготовлении катушек с большим числом витков стрелочные электромагнитные измерители на номи­нальный ток, меньший нескольких миллиампер, серийно не изго­товляются.
У электромагнитных измерителей тока (переносных) расшире­ние пределов измерения удобно и экономично производится путем секционирования катушек и переключе­ния секций или катушек с последова­тельного соединения на параллельное при сохранении прежнего значения н. с. (рис. 14.22). В этом случае собственное потребление прибора не изменяется.

## Slide 4
Для расширения пределов измере­ния электромагнитных измерителей то­ка, как стационарных, так и перенос­ных, шунты не применяются, так как индуктивность катушки L изменяется с углом поворота а и распределение токов между измерительной цепью и шунтом нарушается. Чаще всего расширение пределов измерения электромагнитных, амперметров производят при помощи включения их в цепь через измерительные трансформаторы тока (рис. 14.23).
При использовании электромагнитного измерительного меха­низма для измерения напряжения сохраняют неизменным номиналь­ный вращающий момент, т. е. необходимую величину намагничи­вающей силы 100—300 а. Так, у электромагнитных вольтметров нормальной конструкции на напряжение 250 в ток полного отклоне­ния составляет 25—50 ма; с понижением напряжения ток возра­стает и на пределах измерения 30—15 в может достигать 100—200 ма и более.
Для расширения пределов измерения электромагнитных вольт­метров на напряжения до 600 в применяют добавочные сопротивления,' а выше 600 в — измерительные трансформаторы напряжения.
Характерной особенностью электромагнитных приборов явля­ется пригодность их для постоянного и переменного токов. Чтобы пользоваться одним электромагнитным прибором на постоянном и переменном токах, подвижную пластину П изготовляют из сплавов типа пермаллоя для уменьшения погрешности от гистерезиса и вих­ревых токов, и добиваются примерного равенства входного сопро­тивления прибора на постоянном- и переменном токах.

## Slide 5
Влияние частоты на показания амперметров сравнительно неве­лико; они могут применяться без каких-либо специальных приспо­соблений до частот порядка 1500—2500 гц, если обмотка неподвижной катушки выполнена из многожиль­ного провода.
В электромагнитных вольтметрах влияние частоты выражено сильнее, так как даже при небольшом повышении частоты заметно возрастают ной цепи электромагнитного реактивная составляющая сопротивления катушки и полное входное сопротивление прибора.

## Slide 6
Путем рационального выбора материалов и конструкции электро­магнитного механизма можно добиться, чтобы расхождение между показаниями на постоянном токе и переменном токе частотой 50 гц не превышало допустимой погрешности для класса точности при­бора. Такие приборы, проградуированные на постоянном токе, могут работать на переменном токе частотой 50 гц. Однако с повыше­нием частоты погрешность приборов будет быстро возрастать. Для расширения частотного диапазона вольтметра включают конденсатор С параллельно части добавочного сопротивления (рис. 14.24).
Влияние температуры в электромагнитных амперметрах очень невелико, так как упругость спиральной пружины изменяется незначительно, а отклонение подвижной части, зависит только ov тока в неподвижной катушке, изменение сопротивления которой не влияет на показания прибора.
В электромагнитных вольтметрах температурная погрешность зависит от соотношения добавочного сопротивления из манганина и сопротивления неподвижной катушки из меди или алюминия. Соответствующим выбором этих сопротивлений температурная по­грешность может быть уменьшена до допустимого значения.
Собственное магнитное поле электромагнитного прибора, замы­кающееся в основном по воздуху, относительно слабое, и внешние магнитные поля заметно влияют на его показания. Для защиты от внешних магнитных полей применяют экранирование измеритель­ного электромагнитного механизма.
Собственное потребление энергии электромагнитных приборов составляет у амперметров (на токи до 10 а) 0,5—1 вт, у вольт­метров — 0,5—2 вт.
Достоинствами электромагнитных приборов являются пригод­ность для постоянного и переменного токов, устойчивость к пере­грузкам, простота и дешевизна конструкции.
К недостаткам электромагнитных приборов относятся неравномерность шкалы, зависимость показаний от внешних магнитных полей.

## Slide 7
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
В электродинамических измерительных механизмах исполь­зуется взаимодействие двух катушек, по которым проходят токи. Различают механизмы без стали — электродинамические и меха­низмы со стальными сердеч­никами — ферродинамические.

## Slide 9
При изменении угла пово­рота а подвижной части ме­ханизма изменяется взаимная индуктивность М системы ка­тушек. Энергия магнитного поля при этом также изменяется. Считая токи подвижной 1п и не­подвижной 1Н катушек неизменными, можно заключить, что изме­нение энергии происходит только за счет составляющей
В этом случае вращающий момент механизма
При установившемся отклонении подвижной части механизма вращающий момент равен противодействующему моменту:

## Slide 10
Угол отклонения подвижной части электродинамического меха­низма
Согласно этому выражению показания электродинамического измерительного механизма пропорциональны произведению токов подвижной и неподвижной катушек и производной взаимной индуктивности по углу поворота ос. Подбором формы и взаимного располо­жения катушек можно влиять на характер изменения

## Slide 11
Рис. 14.26. Схематическое устройство ферродинамических приборов:
а — одноэлементного; 6 — двухэлементного; в — трехэлементного
В цепи переменного тока мгновенное значение вращающего момента равно
Вследствие большой инерции подвижной части механизма откло­нения пропорциональны среднему значению момента: