## Slide 1: Аппаратура специального назначения

## Slide 2
1. Аппаратура для микробиологических исследований
2. Аппаратура для гистологических исследований
3. Аппаратура для гематологических исследований
4. Аппаратура для цитологических исследований
5. Аппаратура для иммунологических исследований
6. Измерительные приборы

## Slide 3: Аппаратура для микробиологических исследований
Аппараты обеспечивающие стерильность условий работы: автоклавы; сушильные шкафы; аппараты для хранения, выращивания и транспортировки культур; штативы для скашивания агара; низкотемпературные шкафы; приспособления для хранения вирусов; люминисцентный микроскоп; инфрактрасные спектрометры; ультрацентрифуги; приборы для исследования продуктов обмена микроорганизмов; газовые хроматографы

## Slide 4: Стерилизация сухим жаром
Производится горячим воздухом в печи Пастера или сушильном шкафу. Печь Пастера представляет собой шкаф с двойными стенками, покрытый снаружи асбестом для теплоизоляции. Внутри шкафа устроены металлические полки с отверстиями, на которые помещают стерилизуемый материал. Нагрев электрический. Стерилизация проводится при температуре 160-180 ºС в течение 1-2 ч с момента достижения этих температур (контроли-руется по термометру). Стерилизуют сухим жаром главным образом стеклянную посуду – чашки Петри, пипетки, шпатели (обернутые в бумагу), а также пробирки, колбы. Этот прием надежный – погибают неспоровые и споровые формы микроорганизмов. Обернутый в бумагу и простерилизованный материал можно хранить.

## Slide 5: Печь Пастера (сушильный шкаф)

## Slide 6: Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС - 80 п (схема)
а) вид спереди; б) вид сбоку: 1 – корпус; 2 – пульт управления; 3 – подставка; 4 – термометры; 5 – электронагревательные элементы; 6 - дверца

## Slide 7: Стерилизация текучим паром.
Проводится горячим влажным воздухом в аппарате Коха. Аппарат (кипятильник) Коха представляет собой металлический цилиндр, который может быть на ножках и покрыт линолеумом. В аппарат наливают столько воды, чтобы она не доходила до выступа, на который помещают металлический кружок с отверстиями и сверху на него стерилизуемый материал. Аппарат плотно закрывают конической крышкой с отверстием посередине для выхода пара и нагревают на огне. Когда вода закипит, горячий водяной пар с температурой около 100 ºС «потечёт» сильной струей из отверстия крышки. С этого момента отмечают время начала стерилизации. Стерилизация текучим паром продолжается от 45 мин до 1,5 ч в зависимости от объёма стерилизуемого материала. Стерилизуют питательные среды, которые нельзя нагревать выше 100 ºС, например МПЖ (при температуре выше 100 ºС он разжижается и не застывает). Этот способ стерилизации не вполне надежен – полностью погибают лишь вегетативные формы микроорганизмов, а споры сохраняются. Для достижения полной стерилизации сред в аппарате Коха применяют дробную стерилизацию.

## Slide 8: Медицинский автоклав СПВА-75

## Slide 9: Стерилизация паром под давлением (автоклавирование).
Проводится насыщенным водяным паром в автоклаве. Автоклав бывают разной конструкции. Вертикальный автоклав представляет собой массивный двухстенный котёл, окруженный снаружи металлическим кожухом, с тяжелой откидывающейся крышкой, плотно привинчивающейся к котлу болтами. В нижней части котла имеется воронка и кран, через которые наливается вода в свободное пространство между внутренним котлом и кожухом. На дно котла укладывают стерилизуемый материал, крышку плотно завинчивают, включают электрический нагрев. Когда вода закипает, пар проходит во внутренний котел. Давление в автоклаве поднимается, одновременно повышается температура. Когда манометр покажет, что давление в котле достигло заданной величины, отмечают время начала стерилизации. Давление поддерживается на определенном уровне с помощью предохранительного клапана.
Обычно в лабораторной практике стерилизация под давлением производиться при 1,5-2 атм и температуре около 115-120 ºС в течение
20-30 мин. По истечении времени стерилизации нагрев прекращают, открывают паровой клапан и спускают пар. Стерилизуют паром под давлением питательные среды МПБ, МПА, стеклянную посуду с водой, перевязочный материал, хирургические инструменты и др. Автоклавирование является быстрым и надёжным способом стерилизации, при котором погибают все формы микроорганизмов, даже самые устойчивые споры.

## Slide 10: Автоклав

## Slide 11: Автоклав медицинский
1 — крышка;
2 — резиновая прокладка; 3 — отверстия для поступления пара;
4 — водопаровая камера;
5 — металлический кожух; 6 — стерилизационная камера; 7 — слой асбеста; 8 и 14 — спускные краны;
9 — подставка; 10 и 12 — краны для заправки воды; 11 — водоуказательное стекло; 13 — манометр;
15 — предохранительный клапан.

## Slide 12: Инкубатор для обработки микробиологических культур

## Slide 13: Шейкер-инкубатор ES-20/60

## Slide 14
Ферментёр аппарат для глубинного выращивания (культивирования) микроорганизмов в питательной среде в условиях стерильности, интенсивного перемешивания, непрерывного продувания стерильным воздухом и постоянной температуры. Ф. представляет собой герметичный цилиндрический сосуд – корпус, снабженный барботером для подачи стерильного воздуха и мешалкой с электроприводом. Внутри Ф. вдоль его корпуса и перпендикулярно к нему закрепляют узкие металлические полосы – отбойники для повышения эффективности перемешивания.

## Slide 15: Ферментер

## Slide 16: Ферментер

## Slide 17: Ферментер для выращивания микроорганизмов на газообразных углеводородах:
1 — корпус ферментера, 2 — охлаждающая рубашка, 3— мешалка; 4 — привод мешалки, 5 — подача газообразных углеводородов; 6— подача кислородсодержащего газа; 7 — подача жидкой питательной смеси; 8—подача посевной культуры, 9 — выход дрожжевой суспензии по окончании ферментации, 10—выпуск газа из ферментера; 11 — выход газовой смеси па рециркуляцию; 12 — газоанализатор, подающий сигнал на регулирующее устройство кла-пана, 13—регулятор давления внутри ферментера; 14—улавливатель углекислого газа ее постоянной рециркуляции

## Slide 18: Аппаратура для гистологических исследований
Микротомы - аппараты и приспособления для получения препаратов в виде тонких срезов тканей;
устройства для правки и заточки микротомных ножей;
измельчители тканей или гомогенизаторы;
- аппараты для гистологической обработки тканей

## Slide 19
МИКРОТОМ (от греч. mikros—малый и temno—-режу), аппарат для изготовления срезов, пригодных для исследования под микроскопом. Общий принцип устройства М. состоит в том, что объект при помощи микрометрического винта или непосредственно или по наклонной плоскости поднимается в вертикальном направлении на определенную малую величину, выражаемую в микронах; в горизонтальной плоскости движется нож, удерживаемый или непосредственно рукой (в простейших моделях) или зажимаемый в особый держатель. Для резания на микротоме объект непременно должен быть сделан по возможности плотным и залит в однородную среду, напр. в парафин или целлоидин; можно также предмет заморозить при помощи распыляемого эфира или жидкой С02.

## Slide 20
Существуют 3 основных типа конструкции микротомов, которые используют в зондовой, оптической и электронной микроскопии:
- санные,
- ротационные,
- замораживающие.
По толщине получаемого образца ткани микротомы делят на:
- стандартные,
- ультрамикротомы.

## Slide 21: Микротом санный МС-1,

## Slide 22: Микротом ротационный (с неподвижным ножом и перемещаемым относительно него объектом)

## Slide 23: Микротом с ручным управлением

## Slide 24: Микротом замораживающий

## Slide 25: Ультрамикротом

## Slide 26: Гомогенизатор лабораторный

## Slide 27: Гомогенизатор лабораторный

## Slide 28: Аппаратура для гематологических исследований
приборы для определения СОЭ;
гемометр Сали;
гемоглобинометры;
камера Горяева;
центрифуги для определения гематокрита;
счетчики для подсчета лейкоцитов

## Slide 29: СОЭ-метр ПР–3

## Slide 30: Анализатор для определения СОЭ MIX-Rate 100 »

## Slide 31: Гемометр Сали

## Slide 32: Гематологический анализатор HumaCount Plus

## Slide 33: Камера Горяева

## Slide 34: Счетчик лейкоцитарный

## Slide 35: Анализатор гематологический автоматический ГЕМА 8-01-АСТРА

## Slide 36: Аппаратура для цитологических исследований
- автоматы для окраски анализируемого биоматериала;
- автоанализаторы

## Slide 37: Прибор для окраски мазков крови Неmа-Тек 2000

## Slide 38: Гематологический автоанализатор на 18 параметров D-3

## Slide 39: Автоанализатор автоматический биохимический А-25

## Slide 40: Аппаратура для иммунологических исследований
аппараты для разлива компонентов серологических реакций - групповые дозаторы Флоринского;
микротитрометры;
- аппараты для определения группы и резус-фактора крови

## Slide 41: Аппарат для определения группы крови и резус-фактора

## Slide 42: Система для определения групп крови