ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

по дисциплине «Лабораторное дело»

Лабораторное занятие № 1

Тема:  Правила работы и техника безопасности в ветеринарной лаборатории

Цель работы: освоить правила работы. Провести инструктаж  по техники  безопасности в ветеринарной лаборатории.

Работа в химических, медицинских, гигиенических и других лабораториях никогда не относилась к категориям  безопасных. История науки с древних времен и изобилует примерами тяжелых несчастных случаев, нередко с человеческие жертвами.  Необходимый уровень безопасности и безвредности труда в сфере науки и производства призвана обеспечить система охраны труда, которая состоит из нескольких самостоятельных взаимосвязанных разделов, с разных сторон подходящих к решению одной проблемы - защиты и сохранения окружающей среды, здоровья людей и животных:

- правовые и организационные вопросы охраны труда;

- производственная санитария и гигиена труда;

- противопожарная безопасность;

- техника безопасности.

Правовые и организационные вопросы охраны труда включают в себя законодательство по охране труда, расследование, учет и анализ производственного травматизма, разработку стандартов и инструкций по охране труда, обучение персонала безопасным методам работы, организацию службы техники безопасности и системного контроля по охране труда.

Производственной санитарией называется система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих до нормативных уровней воздействия на работающих вредных производственных факторов, т.е. факторов приводящих к заболеванию или снижению работоспособности как человека, так и животных.

Гигиена труда - область профилактической медицины и ветеринарии, разрабатывающая научные основы и практические меры обеспечения высокой работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний, как человека, так и животных.

Противопожарная безопасность решает ограниченный круг задач предотвращение пожара, ограничение его распространения, создания условий для его успешного тушения, обеспечение безопасности людей и животных и сохранение материальных ценностей.

Техника безопасности - система организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на работающих опасных факторов, являющихся причиной травмы или внезапного резкого ухудшения здоровья. Она является неотъемлемой частью охраны труда и включает такие мероприятия как обучение и инструктаж работающих по вопросам безопасности

труда, поддержание в техническом безопасном состоянии здания и сооружения, оснащение вновь создаваемого и эксплуатируемого производственного оборудования защитными и предохранительными устройствами, разработку средств коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также организацию обеспечения этими средствами рабочих и служащих.

Работа в лаборатории связана с рядом опасных и вредных производственных факторов, с определенными профвредностями, поэтому организации безопасного труда работников лаборатории должно быть уделено особое внимание.

К работе в ветеринарных лабораториях допускаются лица, прошедшие медицинские освидетельствования и инструктаж по технике безопасности. Любые работы в лаборатории надо выполнять точно, аккуратно, без спешки. Запрещается производить в лаборатории какие либо работы, не связанные непосредственно с выполнением порученных заданий.

На рабочем месте должны находиться только необходимые для выполнения конкретной работы реактивы, приборы и оборудование. Беспорядок на рабочем месте недопустим. К любой работе можно приступать только в том случае, если все ее этапы понятны и не вызывают никаких сомнений. При проведении бактериологических исследований и во время работы с ядовитыми веществами, запрещается принимать пищу, курить за работой и рабочим столом. Работу с ядовитыми веществами следует проводить в резиновых перчатках, защитных очках, а работу с инфицированным материалом только с помощью инструментов (пинцетов, зажимов, игл, петель, крючков, корнцангов и т.д.).

При работе пипеткой с инфицированным материалом, ядовитыми и едкими жидкостями необходимо пользоваться резиновой грушей. Бывшая в употреблении посуда помещается в дезинфицирующий раствор, кипятится и промывается большим количеством воды. После соприкосновения с инфицированным материалом, руки, а также столы, на которых проводилась работа, обрабатываются дезинфицирующими растворами.

Работа с особо опасным материалом проводится в изолированном помещении с применением дополнительных средств защиты - нарукавников, передников, перчаток, респираторов и т.д. Для предупреждения отравлений при работе, связанной с образованием вредных паров и газов, с летучими химическими веществами, необходимо пользоваться вытяжными шкафами.

Емкости с реактивами и химическими веществами, хранящиеся в лаборатории, должны быть снабжены этикетками с разборчивыми надписями, где указаны название соединения и его химическая формула. Запрещается исправлять надписи на этикетках, наклеивать новые этикетки, не сняв старые, наносить на тару легко смывающиеся надписи, а также пользоваться реактивами без этикеток или с неясными надписями на них. В подобных случаях необходимо с помощью анализа точно установить формулу вещества или же немедленно уничтожить его. Необходимо внимательно следить за сохранением чистоты реактивов. Ни в коем случае нельзя путать пробки от банок с реактивами, доставать вещество из банок грязным шпателем, рукой и т.д.

Запрещается сливать в раковины отходы химических реактивов, органических растворителей, водные растворы химических веществ, питательных сред для микробиологических исследований, остатки радиоактивных растворов и т.д. Отходы подобного рода следует в конце рабочего дня выносить в специально отведенные для сливов места с целью последующего централизованного их уничтожения.

Воспрещается оставлять без присмотра работающие установки, включенные электрообогревательные приборы, газовые горелки. Если необходимо ненадолго отлучиться от работающей установки, следует поручить присмотр за ней достаточно квалифицированному сотруднику, подробно проинструктировав его. Ни в коем случае нельзя поручать присмотр за установкой другим лицам, если установка не вышла на рабочий режим, работает нестабильно или имеет какие-либо отклонения от нормы. Перед уходом из лаборатории следует убедиться, что на каждом рабочем столе и в вытяжных шкафах отключена вода и электрические приборы, перекрыты газовые линии, в смонтированных приборах закончились все химические процессы, а из водяных холодильников слита вода и т.д.

Одежда специальная (синтетическая спецодежда, устаревшая одежда защитная) - это одежда, применяемая для индивидуальной защиты работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов и обеспечивающая их работоспособность. Любую одежду, в т.ч. и производственную, следует считать рациональной, если сочетание ее слоев обеспечивает наиболее благоприятные условия в определенной окружающей его среде. Эти условия создаются вследствие образования вокруг тела искусственного оптимального микроклимата.

Рисунок 1 – Спецодежда

Техника безопасности при работе с ветеринарной аппаратурой. В зависимости от видов конструкций ветеринарной аппаратуры, способов ее применения и обслуживания, типов помещений, где она эксплуатируется, возможны различные вредные и производственные воздействия на обслуживающий персонал. К ним относятся поражения электрическим током, повышенные уровни ионизирующих, электромагнитных, ультрафиолетовых, инфракрасных, ультразвуковых, отраженных и рассеянных лазерных излучений в рабочих зонах, высокая или низкая температуры поверхности аппаратуры, взрыво- и пожароопасность, высокий уровень шума и вибрации на рабочем месте, опасность механических повреждений, вредные химические и биологические воздействия и др.

Основой техники безопасности при работе с ветеринарной аппаратурой является постоянное поддерживание ее в исправном техническом состоянии, соблюдение инструкций и правил применения, устройства электроустановок для питания аппаратуры, а также общих и отраслевых правил эксплуатации приборов и аппаратов.

Система организационных мероприятий по технике безопасности при работе с электрическими аппаратами включает своевременный инструктаж и обучение ветеринарного и технического персонала безопасным приемам работы, правильную организацию рабочего места и режима труда, применение защитных средств, надзор во время работы, допуск к самостоятельной работе только специально обученного персонала не моложе 19-лет, пригодного по состоянию здоровья и квалификации (аттестованного) к осуществлению эксплуатации, монтажа, технического обслуживания и ремонта, разработку программы периодических осмотров и технических испытаний аппаратуры и электрических установок, применение предупредительных надписей и знаков.

Первая помощь при несчастных случаях

Первая медицинская помощь - комплекс срочных простейших мероприятий для предупреждения осложнений при несчастном случае, травме или внезапном заболеваний, проводимых на месте происшествия. Первая помощь обычно заключается в устранении воздействия повреждающего фактора (освобождение из-под обрушившихся тяжестей, извлечение из воды, горящего помещения и тушение горящей одежды и т.д.), оказании неотложной медпомощи (остановка кровотечения, искусственное дыхание, наложение шин и

т.п.), организации транспортировки пострадавшего в лечебно-профилактическое учреждение.

Первая помощь оказывается самим пострадавшим - самопомощь или товарищем - взаимопомощь. От своевременности и качества оказания первой помощи нередко зависят результаты дальнейшего лечения, а иногда и жизнь пострадавшего. Мероприятия по оказанию первой помощи сводятся в основном к устранению (уменьшению) расстройств и осложнений, возникающих вследствие травмы, несчастного случая, кровотечения, остановки дыхания, сердца, шока и т.д.

Кровотечение - наиболее частая причина кровотечений в условиях лаборатории - порезы кисти рук стеклом. В зависимости от того, какие кровеносные сосуды повреждены при ранении, различают капиллярные, венозные, артериальные кровотечения. При капиллярном и венозном кровотечениях кровь темная, вытекает каплями или сплошной струей. Способ остановки капиллярного и венозного кровотечений - наложение на рану давящей повязки. При артериальном кровотечении кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей. Остановку артериального кровотечения производят наложением жгута или полного сгибания конечности в суставе и фиксации ее в таком положении с помощью ремня или бинта.

При оказании первой помощи необходимо соблюдать следующие правила:

- Промывать рану можно только в случае попадания в нее едких или ядовитых веществ, если порез небольшой, ее промывают водой с мылом и присыпают белым стрептоцидом или перевязывают стерильным бинтом;

- Нельзя смазывать рану мазями или засыпать порошком - это будет препятствовать заживлению или замедлит заживление раны;

- При загрязнении раны следует осторожно удалить грязь с кожи
вокруг раны по направлению от краев раны наружу, и очищенный
участок перед наложением повязки смазать настойкой йода;

- Нельзя допускать попадание йода внутрь раны;

- Нельзя прикасаться к ране руками, удалять из раны сгустки кро
ви, так как это может привести к сильному кровотечению;

- Удалять из раны мелкие осколки стекла может только врач и т.д.

Наложение давящей повяжи. Непосредственно на кровоточащую рану накладывают стерильный бинт, марлю или чистую ткань. Если используют не стерильный перевязочный материал, то на ткань рекомендуется накапать немного настойки йода, чтобы получилось пятно размером больше раны. Поверх ткани накладывают плотный валик из бинта, ваты или чистого носового платка. Валик туго прибинтовывают и при необходимости продолжают надавливать на него рукой. Если это возможно, кровоточащую конечность следует поднять выше тела. В случае тяжелых кровотечений и значительной потери крови пострадавшего необходимо уложить.

В здоровых тканях капиллярное кровотечение обычно останавливается самостоятельно. Оно оказывается опасным при заболеваниях, сопровождающихся понижением свертываемости крови. В этих случаях кроме местных средств (давящая повязка, тампонада с раствором адреналина или перекиси водорода) необходимо применять средства, повышающие свертываемость крови.

При кровотечениях на конечностях, шее и голове прижимают артерию выше места повреждения к подлежащей кости в определенных точках. Кровотечение из нижней части лица останавливается прижатием челюстной артерии к краю нижней челюсти, на виске и лбу - прижатием височной артерии впереди козелка уха, на голове и шее - прижатием сонной артерии к шейным позвонкам, на подмышечной впадине и плече - прижатием подключичной артерии к кости в подключичной ямке, на предплечье - прижатием плечевой артерии посередине плеча с внутренней стороны, на кисти и пальца рук -прижатием лучевой и локтевой артерий к нижней трети предплечья у кисти, на голени - прижатием подколенной артерии, на бедре -прижатием бедренной артерии к костям таза, на стопе - прижатием артерии на тыльной части стопы (рис. 1,2).

Для временной остановки кровотечения из артерий нижних и верхних конечностей накладывают жгут. Если под рукой нет специального резинового жгута, наиболее подходящим материалом для его изготовления служит мягкий резиновый шланг.

На место наложения жгута (по возможности ближе к месту ранения), чтобы не прищемить кожу, необходимо предварительно наложить плотную ткань или обмотать конечность несколькими слоями бинта. Можно накладывать жгут поверх рукава или брюк. Конечность обматывают несколько раз предварительно растянутым жгутом. Витки должны ложиться плотно, без зазоров и нахлестов. Первый виток наматывают не слишком туго, каждый следующий -все с большим натяжением. Накладывание витков продолжают только до остановки кровотечения, после чего завязывают жгут. Конечность должна выглядеть бледной, пульсация на периферических артериях должна отсутствовать. Слабо наложенный жгут усиливает кровотечение. Жгут можно держать не более 1-1,5 часа. Отмечают время наложения жгута. Вместо жгута можно воспользоваться закруткой, изготовленной из мягкого нерастягивающсгося материала -бинта, полотенца, галстука, пояса и др. Прочную петлю, окружность которой в полтора-два раза превышает окружность конечности, надевают узлом вверх, выше раны на 5-7 см. В узел или под него продевается короткая палочка или любой подходящий предмет, с помощью которого производится закручивание до тех пор, пока не остановится кровотечение.

Ожоги - могут быть вызваны горячими и раскаленными предметами, а также веществами с очень низкой температурой (например, жидким или твердым диоксидом углерода, жидким кислородом) и едкими веществами (щелочами, кислотами, бромом и др.).

Меры предосторожности:

- При переноске сосуда (емкости) с горячей жидкостью необходимо
держать его обеими руками, отстранив от себя, поддерживая одной
рукой дно сосуда, под которое подложено полотенце. Для переноски
большего числа сосудов следует пользоваться деревянным подносом
с высокими закраинами;

- Едкие жидкости, кислоты, аммиак и др. нужно разливать с помо
щью стеклянного сифона с грушей или специального наклоняюще
гося штатива. Если нет сифона и штатива, то жидкости разливают
обязательно вдвоем. Для этого бутыль помещают в корзину с двумя
ручками. Разливают жидкости в специальной одежде - резиновом
переднике и перчатках. Глаза необходимо предохранять защитными
очками;

- При разбавлении серной кислоты необходимо приливать кислоту
тонкой струйкой в холодную воду и при этом хорошо размешивать
смесь. Ни в коем случае нельзя вливать воду в концентрированную
серную кислоту:

- Кислоты и щелочи можно нейтрализовать только после разбав
ления;

- Куски щелочи следует брать пинцетом, щипцами или фарфоровой
ложечкой. Необходимо работать в резиновых перчатках;

- Нельзя засасывать едкие жидкости в пипетку ртом. Засасывают
жидкости с помощью груши или специального приспособления;

- Перед нагреванием фильтрата необходимо его перемешать, так
как из-за различной плотности верхнего (промывной жидкости) и
нижнего слоев вследствие местного перегрева может произойти вне
запное вскипание жидкости, что может вызвать разбрызгивание или
выброс жидкости из стакана;

- Вскрывать склянки с бромом, перекисью водорода, фтористово
дородной  кислотой   и другими  едкими  жидкостями  необходимо
очень осторожно, чтобы не повредить тару, а при открывании проб
ки горло склянки следует держать в направлении "от себя".

Контрольные вопросы

- Роль и значение охраны труда и техники безопасности при работе в лабора
ториях?

- Что относится к индивидуальным средствам защиты?

- Как подразделяются средства индивидуальной защиты в зависимости от
природы действующего агента?

- Назовите основные типы защитных противочумных костюмов?

- Слагаемое техники безопасности при работе с лабораторной аппаратурой и
приборами?

- Техника наложения давящих повязок?

- Порядок наложения жгута?

- Ожоги, кратко охарактеризуйте степени ожогов?

- Как оказывается первая медицинская помощь при несчастных случаях?

Лабораторное занятие № 2

Тема: физические и химические методы очистки лабораторной посуды

Цель занятия: освоить физические и химические методы очистки лабораторной посуды

Умение мыть лабораторную посуду является той частью лабораторной техники, знание которой обязательно для каждого работника лаборатории. Мытье лабораторной посуды проводятся различными средствами, и технологии этого процесса отличаются между собой.

Мытье водой. В тех случаях, когда химическая посуда не загрязнена смолой, жировыми и другими нерастворяющимися в воде веществами, посуду можно мыть теплой водой. Стеклянная посуда считается чистой, если на стенках ее не образуются отдельные капли и вода оставляет равномерную тончайшую пленку.

Если на стенках посуды имеется налет каких-либо солей или осадок, посуду очищают (предварительно смочив водой) щеткой или ершом и уже затем окончательно моют водой. Хорошо вымытую в теплой воде посуду обязательно два-три раза споласкивают дистиллированной водой для удаления солей, содержащихся в водопроводной воде.

Для механизированной чистки посуды щетками служат специальные приспособления. Также выпускаются машины для мытья лабораторной посуды (например, Ц-2198 Пензенского завода "Дез-химоборудование").

Мытье паром. Посуда не всегда может быть отмыта одной водой, например, так как этим путем нельзя удалить загрязнения жировыми веществами. Значительно лучших результатов можно достичь, если мыть посуду струей водяного пара. Этот способ мытья является самым лучшим, но он редко применяется, так как требует длительного времени. Если обычно колбу можно вымыть за 5-Юмин., то для мытья паром нужен минимум 1ч. Когда требуется особо чистая посуда, ее предварительно моют каким-либо обычным способом, после чего пропаривают.

Посуду можно пропаривать в аппарате Шилова, который легко может быть смонтирован самостоятельно. Для этого нужно взять широкогорлую колбу или металлический бачок с узким отверстием (емкостью до 2л), которое закрывают корковой или резиновой пробкой. В отверстие пробки вставляют стеклянную воронку, а в шейку воронки стеклянную трубку с оттянутым концом. На другой конец стеклянной трубки надевают кусочек резиновой трубки, удерживающий ее в отверстии воронки. Затем колбу наполняют на две трети водой, опускают туда же несколько стеклянных капилляров или кусочков неглазурированнои глиняной пластинки (для равномерного кипения воды). Вся установка укрепляется на штативе. Воду нагревают до кипения. Пар,  выходящий из стеклянной трубки, направляют в пропариваемую посуду. Таким образом, можно пропаривать колбы, стаканы, пробирки, пипетки и бюретки. Пропаривание продолжается до тех пор, пока вода не будет свободно и равномерно стекать со стенок посуды. Обычно 30 минут достаточно для полного очищения. При помощи пропаривания можно не только очищать посуду от посторонних веществ, но и удалять щелочи, выделяющиеся из стекла. Это имеет значение при анализах требующих применения "нейтрального стекла" .

Рисунок 2  Аппарат Шилова

Мытье органическими растворителями. К органическим растворителям относятся диэтиленовый (серный) эфир, ацетон, спирты, петролейный эфир, бензин, скипидар, четыреххлористый углерод и др. Органические растворители применяют для удаления из посуды смолистых и других органических веществ, которые не растворяются в воде.

Большинство органических веществ - растворителей огнеопасно, работать с ними следует вдали от огня. Загрязненные органические растворители нужно собирать каждый в отдельности и время от времени регенерировать их. Регенерацию проводят путем отгонки загрязненного растворителя.

Мытье другими моющими средствами. Для мытья посуды можно применять и другие вещества, например, мыло и особенно 10% раствор тринатрийфосфата, обладающий прекрасными моющими свойствами.

При мытье водой с мылом, тринатрийфосфатом или другими стиральными порошками полезно поместить в колбу кусочки чистой фильтровальной бумаги. При встряхивании колбы бумага механически удаляет со стенок приставшие к ним загрязнения.

Недопустимо применять для очистки посуды песок, так как он царапает стекло. Посуда, имеющая царапины, при нагревании обычно лопается.

Химические методы очистки посуды

Мытье марганцовокислым калием. Применяют 4-5% раствор перманганата калия. Раствор марганцовокислого калия - сильный окислитель, особенно, когда он подогрет и подкислен серной кислотой.

Раствор наливают в загрязненную посуду, затем добавляют к нему тонкой струйкой концентрированную серную кислоту (3-5 мл на 100 мл раствора). При этом раствор разогревается примерно до 50-60°С. Стенки посуды смачивают раствором для окисления загрязнений. Ни в коем случае нельзя брать соляную кислоту, так как при взаимодействии ее с перманганатом будет выделяться газообразный хлор. Если после обработки посуды раствором перманганата калия на се стенках появится бурый налет, то его смывают 5%-ным раствором сернистокислого натрия (NaHSO^), растворами закисного железа (РезОД солью Мора или раствором щавелевой кислоты. После этого посуду моют водой. Отработанный раствор перманганата, обычно, повторно не используют и не хранят, но при использовании неподкисленного раствора, его можно использовать несколько раз.

Мытье смесью соляной кислоты и перекиси водорода. Очень удобным и доступным окислителем, который с успехом можно применять для мытья химической посуды, является смесь Комаровского, состоящая из равных объемов - 6 н. раствора соляной кислоты и 5-6%-ного раствора перекиси водорода. Эта смесь действует очень

энергично, особенно при небольшом подо1ревании, при этом она не влияет на стекло, чего нельзя сказать о хромовой смеси или подкисленном растворе марганцовокислого калия. Вместо соляной кислоты можно пользоваться уксусной кислотой. Для мытья смесь наливают в слегка подогретую посуду (мерную посуду нагревать нельзя) или же подогревают смесь до 30-40°С. Обмывают стенки посуды смесью, затем выливают в ту же посуду, в которой она хранилась, для повторного пользования. После этого посуду моют водой, как обычно.

Мытье серной кислотой и растворами щелочей. Когда посуда загрязнена смолистыми веществами, нерастворимыми в воде, а также в тех случаях, когда в лаборатории нет хромовой смеси, посуду можно мыть концентрированной серной кислотой или концентрированным (до 40%) раствором щелочи (NaOH, КОН). Смолы большей частью растворяются или в кислоте, или в щелочи. Загрязненный сосуд заполняют на J/4 щелочью (если смолы много, жидкость наливают так, чтобы вся смола была покрыта ею, но с таким расчетом, чтобы сосуд можно было свободно встряхивать) и смачивают ею стенки посуды. Если растворение идет медленно, то такое ополаскивание продолжают 5-10 минут.

Обращаться с концентрированными серной кислотой и щелочью нужно осторожно; кислоту нельзя выливать в раковину. Загрязненную смолой серную кислоту или щелочь следует сливать в глиняные или стеклянные банки, которые всегда должны стоять около водопроводной раковины. Сливать в одну банку кислоту и щелочь нельзя, так как при этом будет происходить нейтрализация, сопровождающаяся сильным разогреванием, вследствие чего содержимое банки может разбрызгиваться. Содержимое таких банок следует выливать в специальные ямы, и только в крайнем случае в канализацию, причем тогда нужно пустить сильную струю воды.

Мытье хромовой смесью. Очень часто в лабораториях для мытья посуды применяют хромовую смесь, так как хромовокислые соли в кислом растворе являются сильными окислителями. Для приготовления хромовой смеси в концентрированную серную кислоту добавляют около 5% (от массы серной кислоты) размельченного в порошок кристаллического двухромовокислого калия и осторожно нагревают в фарфоровой чашке на водяной бане до полного ее растворения.

Можно пользоваться и дихроматом натрия разбавленного серной кислотой. Растворяют 6г двухромовокислого натрия в ЮОмл воды и приливают к этому раствору ЮОмл концентрированной серной кислоты. Хромовая смесь служит для мытья довольно долго. После длительного (многократного) употребления ее темно-оранжевый цвет переходит в темно-зеленый. Такая хромовая смесь не обладает более моющими свойствами, и ее следует заменить новой. Смесь наливают в очищаемую посуду и оставляют в ней на несколько часов, обычно на ночь. Иногда приходиться применять горящую хромовую смесь. Для промывания пипеток необходимо их поместить в высокий цилиндр, залить хромовой смесью и оставить на некоторое время. После того как хромовая смесь вылита из посуды, ее ополаскивают чистой водой несколько раз, затем 2-3 раза дистиллированной, пока промывная вода не будет нейтральна на лакмусовую бумажку.

Очень хорошо очищают посуду оксиды азота. Для получения их в промываемом сосуде (например, в бюретке) смешивают 1,5мл концентрированной азотной кислоты с 0,5мл эталона.

Хорошей моющей жидкостью является этанольпый раствор едкого калия. Его готовят растворением 40-50г твердой щелочи в 500мл воды (в фарфоровом стакане). После остывания, к раствору добавляют спирт "сырец" до 1л.

При работе с ферментами для мытья лабораторной посуды лучше пользоваться смесью равных объемов азотной и серной кислот с последующей многократной промывкой посуды водопроводной и дистиллированной водой, ибо остатки моющих веществ могут повлиять на результаты анализов. Посуду из пластмасс лучше всего мыть 2-5%-ным раствором тринатрийфосфата, слабыми растворами гидрокарбоната натрия или хлористоводородной кислоты, нельзя пользоваться растворами концентрированных кислот, щелочей и сильных окислителей.

Лабораторную посуду моют ручным способом в ваннах или на щеточных моющих машинах, а также на специальных устройствах для мытья пипеток, работающих по принципу сифона. Эти устройства облегчают очистку лабораторной посуды, но не исключают полностью ручной труд.

Контрольные вопросы

- Какие физические методы очистки лабораторной посуды Вы знаете?

- Что относится к органическим растворителям для мойки посуды?

- Назовите другие средства, используемые для мытья лабораторной посуды?

- Какие химические средства очистки лабораторной посуды Вы знаете?

Лабораторное занятие № 3

Тема: Подготовка и сушка лабораторной посуды.

Цель занятия: освоить процесс подготовки и сушки лабораторной посуды.

Лабораторная посуда, применяемая для количественных исследований, должна быть тщательно подготовлена, так как от этого в значительной степени зависит точность проводимых исследований. Чаще всего при подобных исследованиях применяется стеклянная посуда, поэтому нужно хорошо знать способы ее обработки.

Каждый стеклянный сосуд или прибор, предназначенный для применения в количественных исследованиях, должен быть полностью очищен от посторонних загрязняющих веществ.

Новая, только что полученная посуда и посуда, применявшаяся ранее в каких-либо анализах, должна быть подвергнута полной очитке. Сначала стеклянную посуду ополаскивают несколько раз водопроводной водой, чтобы удалить растворимые посторонние вещества. Нерастворимые вещества, прочно прилипшие к стенкам или дну посуды, удаляются механическим путем с помощью ерша или щетки. После этого, посуда подвергается химической обработке. Из химических методов обработки посуды чаще всего употребляется промывание разбавленной соляной кислотой, хромовой смесью, щелочным раствором марганцево-кислого калия и т.д.

Лабораторная посуда должна быть совершенно чиста, без выполнения этого условия работать нельзя. Поэтому следует научиться мыть посуду так, чтобы была полная уверенность в ее чистоте.

Для выбора способов мытья посуды в каждом отдельном случае необходимо следующее:

1.	Знать свойства загрязняющих посуду веществ;

- Использовать свойства окислителей окислять в определенных
условиях органические и неорганические загрязнения, разрушать их
с образованием легко растворимых соединений;

- Для мытья могут быть использованы все вещества, обла
дающие поверхностно-активными свойствами (мыло, синтетические
моющие средства, моющие глины и пр.);

- Если загрязняющий посуду осадок химически стоек, для его
удаления можно применить механическую очистку при помощи ер
шей и пр. ;

- Нужно всегда помнить о технике безопасности и возможности
несчастных случаев при мытье посуды, особенно, если работающий незнаком со свойствами загрязнений.

Сушка лабораторной посуды

Сушат лабораторную посуду на специальных досках с колышками, на решетках, в струе холодного воздуха, если имеется подводка - сжатого воздуха, а также в сушильных шкафах при температуре 80-100°С. Для быстрой сушки лабораторной посуды используют поочередное промывание со спиртом и эфиром или их смесью. Мерную лабораторную посуду, особенно пипетки, бюретки, микродозаторы, не рекомендуется сушить в сушильных шкафах. Пластмассовую лабораторную посуду сушат при температуре не выше 40-50°С.

Сушка на колышках. Это самый распространенный способ сушки. В лаборатории должна быть специальная доска с колышками, которую обычно помещают над раковиной для мытья посуды. Вымытую посуду надевают на эти колышки и оставляют на них до тех пор, пока она не высохнет. Нужно следить за чистотой колышков и протирать их, так как на влажных колышках легко удерживается пыль и случайные загрязнения. Чтобы избежать загрязнения посуды от колышков, их можно обертывать чистой фильтровальной бумагой, и уже потом надевать на них посуду. Когда на колышках сушат воронку, то конец его полезно также обернуть куском фильтровальной бумаги. Очень удобно сушить посуду на специальных решетках. .

Стол для сушки посуды. Недостатком сушки на колышках является возможность загрязнения посуды. Поэтому в аналитических лабораториях, для которых чистота посуды является чрезвычайно важным условием, лучше пользоваться столами для сушки. Это -обычный стол, в крышке которого прорезаны круглые отверстия различного диаметра. Вымытую посуду опрокидывают и помещают в гнездо или над гнездом соответствующего диаметра. Таким образом, внутренняя поверхность сосуда не может загрязняться.

Чтобы стекающая жидкость из посуды не попадала на пол, на некотором расстоянии под крышкой стола устанавливают плоскую воронку из жести, посредине которой устроен сток

Сушка воздухом. Вымытую посуду можно высушить струей воздуха. Если нет проводки сжатого воздуха, можно применять меха, электрические воздуходувки или резиновые груши. Воздух нагнетают при помощи груши или мехов через резиновую трубку, которую надевают на стеклянную трубку с оплавленным концом такой длины, чтобы она доходила до дна высушиваемого сосуда и снаружи оставался еще ее конец примерно в 10 см.

Сушка спиртом и эфиром. Обтерев сосуд снаружи чистым полотенцем, ополаскивают его сначала чистым этиловым спиртом, а затем чистым диэтиловым (серным) эфиром. Пары эфира удаляют продуванием струей холодного воздуха.

Сушка в эксикаторе. В тех случаях, когда нужно принимать особые меры защиты вымытой посуды от загрязнения веществами, содержащимися в воздухе, мелкие стеклянные изделия следует высушивать в эксикаторе. Лучше применять вакуум-эксикаторы, заполненные силикагелем, хорошо адсорбирующим пары воды. В эксикаторы при этом помещают твердые водопоглощающие вещества, но не серную кислоту.

Сушка горячим воздухом. Для ускорения сушки можно обдувать посуду горячим воздухом. Иногда посуду сушат над электроплиткой или над коптящим "холодным" пламенем горелки. Нагревание следует проводить осторожно, так как в случае неравномерного обогрева посуда может лопнуть в результате местного охлаждения находящимися на стенках каплями воды.

Сосуд нужно все время поворачивать и после окончания высушивания, обтереть со стекла копоть. Мерную посуду (пипетки, мерные колбы и т.д.) нагревать на пламени нельзя.

Сушка в сушильном шкафу. Быстро высушить посуду можно также в сушильном шкафу. Обычно в сушильный шкаф посуду ставят после того, как она некоторое время постояло перевернутой (на колышках, решетке или сушильном столе) для удаления воды. Сушку проводят при 8()-100°С. На полку шкафа следует положить кусок чистой фильтровальной бумаги.

Посуду при высушивании в сушильном шкафу не следует ставить вверх дном, так как это замедляет улетучивание паров воды. После сушки в сушильном шкафу посуду сразу применять нельзя, ей нужно сначала дать остыть.

В лабораториях все исследовательские работы проводятся на специальных рабочих столах различной конструкций. При работе на рабочих столах следует создать оптимум условий, для чего необходимо: не загромождать рабочие столы, содержать стол и ящики стола в чистоте, учесть степень освещенности, т.е., расположение естественному (к окну) и искусственному освещениям, все реактивы

и посуда должны быть подписаны по назначению, по окончании работы лабораторный стол приводит в надлежащий порядок и т.д.

Контрольные вопросы

- Для чего и как производится подготовка лабораторной посуды?

- Какие физические методы очистки лабораторной посуды Вы знаете?

- Что относится к органическим растворителям для мойки посуды?

- Назовите другие средства, используемые для мытья лабораторной посуды?

- Какие химические средства очистки лабораторной посуды Вы знаете?

- Техника сушки, аппаратура и средства, используемые для сушки лабораторной посуды?

Лабораторное занятие № 4

Тема: аппаратура для нагревания

Цель занятия: ознакомить студентов с аппаратурой  для нагревания

Одной из наиболее часто проводимых в лабораториях операций является нагревание. В современных лабораториях для этой цели чаще всего используются приборы с электрическим обогревом, а носителем тепла является жидкость или воздух. Электронагревательные приборы особенно ценные для тех лабораторий, в которых отсутствует газ и в тех случаях, когда требуется нагревание, а пользоваться горелками нельзя (например, перегонка легколетучих и воспламеняющихся органических растворителей).

Включать лабораторные электронагревательные приборы можно через реостат и с его помощью регулировать температуру нагрева. Часто электронагревательные приборы имеют три контакта (штекера), что позволяет до известной степени регулировать обогрев и без реостата. Из электронагревательных приборов наибольшим распространением пользуются плиты, печи, бани, сушильные шкафы и т.д.

Электрические плиты бывают различного размера, круглые или прямоугольные, с открытым и закрытым сопротивлениями (спиралью).

Пластинка, закрывающая спираль плиты, может быть металлической, асбестовой или талько-шамотной. Асбестовые и талько -шамотные плиты очень удобны, так как сравнительно устойчивы к

действию химических реагентов. Плиты с асбестовой нагревающей поверхностью обычно имеют бортики, из-за которых можно делать песочные бани, насыпав на асбестовую поверхность песок.

Плиты с открытой спиралью применяют преимущественно в тех случаях, когда нет опасности попадания на нее нагреваемого вещества.

Водяные бани. Бани очень удобны для работы с огнеопасными веществами, включая их в сеть через реостат, можно регулировать температуру. Большинство бань оборудовано терморегуляторами специального типа. Приспособление для регулирования температуры состоит из контактного термометра, который можно настроить на любую температуру в пределах от 30 до 100° С.

Песочные бани. Электрические песочные бани, по форме напоминающие плитки с бортом, применяют для нагревания различных веществ до температуры, превышающей 10()°С. Нагревающей средой служит мелкий просеянный и очищенный песок. Песок, лучше всего кварцевый, очищают прокаливанием в вытяжном шкафу. Сосуд с веществом, подлежащим нагреванию, ставят в песок так, чтобы он не касался дном керамики. Преимуществом электрических песочных бань является то, что они дают возможность получить относительно постоянную температуру нагревания. Недостатком же является невозможность получения высокой температуры (выше 400°С) и очень медленное разогревание песка.

Воздушные бани. Электрические воздушные бани служат преимущественно для нагревания жидкостей, температура кипения которых выше 100°С. Нагревающей средой в данном случае является воздух. Максимальная температура, достигаемая при нагревании на таких банях, около 200°С.

Колбонагреватели. Для нагревания круглодонной стеклянной посуды в лабораториях применяют электрические колбонагреватели, они выше обычных круглых плит и имеют конусообразное углубление в середине.

Колбы с прямым электронагревом. Нагревательный элемент у этих колб встроен прямо в дно и может присоединяться непосредственно к источнику тока.

Муфельные печи. Электрические муфельные печи применяют при нагревании, озолении, плавке и в других случаях, когда необходим нагрев до высокой температуры. В муфельных печах обычно можно достичь 1000-1200°С, а в муфельных печах специального назначения и выше. Печь представляет собой муфель из шамота (огнеупорная глина или каолин) или другого огнеупорного материала с намотанной на нем нагревательной проволокой, помещенный в металлический корпус.

Тигельные печи. Тигельные печи являются разновидностью муфельных печей и отличаются от них только формой и расположением керамического муфеля. В тигельных печах керамический муфель имеет форму тигля, помещенного в металлический корпус вертикально, отверстием вверх. Отверстие закрывается съемной керамической крышкой.

Шахтные печи. Отличаются от тигельных только своей формой и служат для тех же целей, что и тигельные.

Трубчатые печи. Предназначены для обогрева реакционных трубок при некоторых испытаниях, например, взрывчатых веществ, при органических синтезах и пр. В лабораторной практике применяют инфракрасные излучатели, используемые для высушивания твердых веществ, испарения жидкостей и на)ревания. Инфракрасные лучи можно использовать также для пастеризации продуктов (молоко). Когда требуется осторожное и не очень сильное нагревание можно применять электрические лампы.

Газовые нагревательные приборы. В лабораториях так же пользуются газовыми горелками. Они бывают 2-х типов - Бунзсна и Теклю. Применяют также горелки Меккера.

Каждую новую горелку нужно проверить, особенно те ее места, где возможны пропускания газа. Для этого присоединяют горелку к газовому крану, зажигают ее и проверяют как работает винт регулирующий подачу газа, легко ли он вращается, не шатается ли и как

увеличивает и уменьшает пламя горелки. Одновременно проверяют, как работает диск или регулирующая гильза, легко ли и полностью ли прекращается подача воздуха. Проверяют, не выделяется ли газ около регулировочного винта, для чего к нему подносят горящую спичку.

Для нагревания больших сосудов с жидкостями, прокаливания больших количеств солей в сковородах и тому подобных целей, обычно употребляют газовые плиты - настольные или бытовые.

Жидкостные горелки. Такие горелки бывают самых разнообразных систем. Наиболее часто встречаются стеклянные спиртовые горелки. Этот тип горелок сильного пламени не дает. Другой распространенный тип - металлические спиртовые горелки.

В стеклянной горелке спирт подается фитилем из ваты, а в металлической же спиртовой горелке - но трубке в нижний боковой отвод, внутри которого заложены несколько медных проволочек. Отсюда спирт поступает в нижнюю часть горелки, наполненную также медной проволокой, но уже меньшего диаметра. Эта горелка дает довольно высокую температуру.

Спиртовые горелки не дают пламени с очень высокой температурой. Поэтому в лабораториях, где нет подводки газа, большим распространением пользуются бензиновые или керосиновые горелки. Они   бывают   разнообразных   типов.   Все   горелки   имеют   кольцеобразные желобки для керосина или бензина около тех мест, которые сначала прогреваются. Когда горелка достаточно прогреется, накачивают воздух, который подает бензин или керосин. Иногда в лабораториях применяют паяльные бензиновые горелки.

В полевых условиях можно пользоваться другими средствами нагревания, такими как сухой спирт, твердый бензин. Для кратковременного нагревания в течение нескольких минут, пригодны таблетки уротропина, каждая из которых горит около трех минут.

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте операцию нагревание, и какими   приборами и аппарату
рой оно проводится?

- Разъясните строение газового пламени, какие газовые горелки Вы знаете?

- Для чего используется высушивание, и какая аппаратура при этом используется?

Лабораторное занятие № 5

Тема: аппаратура для взвешивания

Цель занятия: ознакомление с аппаратурой для взвешивания.

В зависимости от точности измерения массы различают весы для грубого взвешивания (точностью до 1 грамма), для точного взвешивания (точностью до 10 мг), для сверхточного взвешивания - аналитические (рис.53, позиции 2,3,4). В свою очередь аналитические весы можно разделить на:

а)	аналитические химические (точность до 0,1-1,0мг), примером которых является весы типа - АДВ с предельной нагрузкой 200г, или аналитические полуавтоматические типа - ВАО-200;

б)	аналитические полумикрохимические (точность до 0,01-0,05 мг),  изготовляемые с  расчетом   на  предельную  нагрузку до 20г, снабженные микрошкалой;

в)	аначитическиеультрахимические (точность 0,001-0,05мг); Существуют также специальные весы: пробирные (точность до 0,004мг), используемые как контрольный прибор в Палате мер и весов; торзиониые (точность до 1,0-0,05мг) и одночашечные аналитические весы, предназначенные для быстрого полуавтоматического взвешивания.

г)	электронные, например, типа - ЭМ-1.

Торзионные или крутильные весы применяются для быстрого и точного взвешивания очень малых масс. Чувствительным элементом в торзионных весах является упругая нить или спиральная пружина.

Все типы весов характеризуются следующими показателями:

- предельной нагрузкой, т.е. наибольшей статической нагрузкой, которую они могут выдержать без нарушения их метрологической характеристики;

- ценой деления - одно деление шкалы соответствует определенной  массе;

- пределом допустимой погрешности взвешивания - между результатами   одного    взвешивания    и    действительной    массой    взвешиваемого тела;

- допустимой вариацией показаний - наибольшая допустимая разность показаний весов при неоднократном взвешивании одного и того же тела.

Согласно положению, устанавливающему единство мер и массы в СНГ и в частности в РК гири имеют следующую массу 20. 10. 5, 2, 1кг; 500. 200. 100, 50. 20, 10, 5. 2, 1 г; 500, 200, 100, 50, 20, 10. 5. 2. 1мг. Гири комплектуются в наборы -разновесы (рис.55, позиция в). Гири, предназначенные для точных взвешиваний от 500г до 1г, изготавливают из медных сплавов или нержавеющей стали в виде усеченного конуса. Гири от 500мг до 1мг изготавливают из алюминия, никеля, нейзельбера или платины, в виде прямоугольных пластинок с загнутыми уголками для захватывания пинцетом.

Весы и гири каждые два года следует представлять для проверки правильности их показаний и клеймения в органы Комитета стандартов мер и измерительных приборов. Аналитические весы так же, как и технические 1 класса, рекомендуются устанавливать на специальных полках, кронштейны которых должны крепиться к капитальной стене. Особые требования предъявляются к установке аналитических весов. Нельзя устанавливать весы вблизи батарей отопительной системы, весы следует также предохранять от попадания на них прямых солнечных лучей, так как это может вызвать неравномерное нагревание плеч коромысла весов и искусственно создавать их неравноплечность. Не рекомендуется устанавливать кронштейны для весов на наружной стене комнаты, так как колебания температуры внешней среды будут сказываться на точности весов и т.д.

Во избежание вибрации, создаваемой транспортом, строго рекомендуется устанавливать весы на толстых (35-40 мм) мраморных плитах, прокладывая между плитой и кронштейном прокладки из толстой резины или пенопласта. Наилучшим вариантом является установка весов в специальной весовой комнате, однако это не всегда выполнимо. При расположении же аналитических весов в общем помещении лаборатории необходимо избегать хранения в этом помещении концентрированных кислот, которые способствуют коррозии деталей весов.

Платформы весов в большинстве случаев имеют ножки с винтовой резьбой, при помощи которых весы устанавливаются строго горизонтально по отвесу или по уровню. Детали весов - чашки, стремена, серьги - имеют оцифровку, и при сборке весов следует ее учитывать, соединяя и комплектуя все детали с одним и тем же номером (рис.56, позиции 1,2).

Взвешивание на технических весах 1 класса и аналитических весах производится при закрытых дверцах витрин, что предохраняет весы от потоков воздуха. Перед взвешиванием необходимо убедиться, что весы правильно установлены по уровню. Технические характеристики лабораторных весов приведены в таблице 4.

Таблица 4 Основные показатели, характеризующие весы различных типов

| Типы весов | Предельная нагрузка | Погрешность при предельной нагрузке |
| --- | --- | --- |
| Аналитические | 200г | 1,0-0,1мг |
| Микроаналитические | 20г | 0,1-0,01мг |
| Пробирные | 2г | 0,02-0,004мг |
| Торзионные | 20 мг-1г | 0,05-0,1мг |

При работе с весами всех типов необходимо придерживаться следующих правил:

1. С весами, особенно аналитическими, нужно обращаться всегда очень осторожно. Без нужды не следует переставлять весы с места на место;

2.	Весы всегда должны быть чистыми. Если при взвешивании чашки весов случайно окажутся  загрязненными, надо немедленно вытереть их;

- Для взвешивания всегда надо пользоваться какой-либо тарой.
Нельзя насыпать непосредственно на чашки весов никаких веществ;

- Около весов для грубого взвешивания и технохимических весов надо иметь банку с дробью для тарирования:

- Взвешивания дурно пахнущих и ядовитых веществ на весах для грубого взвешивания и технохимических весах нужно проводить только в вытяжном шкафу;

6.	На аналитических весах нельзя взвешивать в открытых сосудах йод, растворы аммиака, концентрированные кислоты- азотную, соляную и уксусную, трех- и пятихлористый фосфор, и вообще летучие вещества, которые могут в парообразном состоянии действовать на материалы, из которых сделаны весы;

- С разновесом, особенно аналитическим, надо обращаться осторожно. Аналитические и технохимические разновески и гири можно
брать только пинцетом;

- Разновес после взвешивания надо тут же убрать. Каждой гире в футляре разновеса отведено свое место, куда и следует их класть. Оставлять разновесы на чашке весов не допустимо;

Аналитические весы должны периодически проверяться специа
листом. Нельзя браться самостоятельно за исправление весов при
обнаружении серьезных дефектов

Контрольные вопросы

- Для чего производится взвешивание, и какие виды весов по принципу дей
ствия Вы знаете?

- Перечислите виды весов по точности измерения массы вещества?

- Какие типы аналитических весов Вы знаете?

- Назовите типы специальных весов?

- Что такое разновесы, укажите минимальный и максимальный диапазоны
взвешивания массы «тела»?

- Перечислите основные моменты правил эксплуатации весов всех типов?

Лабораторное занятие № 6

Тема: микроскоп  и виды микроскопов

Цель занятия: изучить строение микроскопа.

Микроскоп - оптический прибор для получения увеличенных изображений объектов или деталей, их структуры, невидимых невооруженным глазом и относится к числу наиболее распространенных приборов, применяемых в биологии, ветеринарии и медицине, да и в других областях.

Способность систем из двух линз увеличивать изображение предметов была известна мастерам, изготовлявшим очки. О таких свойствах полушаровидных и плосковыпуклых линз знали оптики-ремесленники Нидерландов и Северной Италии еще в XVIb. Есть сведения, что приблизительно в 1590г. прибор типа микроскопа был построен Янсеном в Нидерландах. Сначала появились простые микроскопы, состоящие из одного объектива (лупа), а затем были сконструированы более сложные микроскопы, имеющие, кроме объектива, и окуляр.

Быстрое распространение и совершенствование микроскопа началось после того, как Галилей, совершенствуя сконструированную им зрительную трубу, стал использовать ее как своеобразный микроскоп (1609-161 Огг.), изменяя расстояние между объективом и окуляром.

В 1625г. членом Римской «Академии зорких» И.Фабером был предложен термин «микроскоп».

Первые успехи, связанные с применением микроскопа в научных биологических исследованиях были достигнуты Гуком, который первым описал растительную клетку (около 1665г.). А.Левенгук с помощью микроскопа обнаружил и зарисовал сперматозоиды, различных простейших, детали строения костной ткани (1673-1677гг.).

При изучении микробиологических объектов применяют микроскопы различных моделей. Наиболее распространены МБИ-1, МБИ-3, МБР-3, МВД. Принципиально все микроскопы устроены одинаково и состоят из механической части и оптической системы.

Биологический микроскоп крепится на массивном штативе (основании), чаще всего имеющем подковообразную форму. Основание снабжено кронштейном, внутри которого находится коробка микромеханизма тонкой настройки тубуса микроскопа. Кроме того, коробка микромеханизма имеет направляющую для кронштейна конденсора. Сверху к коробке микромеханизма при помощи особого кронштейна прикреплен вращающийся центрирующийся столик.

Дугообразный тубусодержатель в нижней своей части снабжен макровинтом с двумя барашками, служащим для грубого движения тубуса. Верхняя часть тубу содержателя снабжена снизу головкой для прикрепления револьвера с гнездами для объективов, а сверху -специальным посадочным гнездом для крепления сменных тубусов -бинокулярной насадки для визуальных исследований и монокулярного прямого тубуса для фотографирования.

Предметный столик микроскопа имеет устройство для перемещения рассматриваемого препарата в направлениях, перпендикулярных друг к другу. Лучи света, отраженные зеркалом, собираются конденсором. Конденсор состоит из нескольких линз, вмонтированных в металлическую основу, закрепляемую винтом в гильзе кронштейна конденсора, и представляет собой светосильный короткофокусный объектив. Светосила (апертура) конденсора зависит от числа линз.

В зависимости от методов наблюдения применяют различные виды конденсоров: конденсоры светлого и темного поля; конденсоры, создающие косое освещение (под углом к оптической оси микроскопа); конденсоры для исследования по методу фазового контраста и др. Между зеркалом и конденсором расположена ирисовая диафрагма (ирисдиафрагма), иначе называемая - апертурной, т.к. степень ее раскрытия регулирует апертуру конденсора, которая всегда должна быть чуть-чуть ниже апертуры применяемого объектива. Диафрагма в конденсоре может располагаться и между его отдельными линзами.

Основным оптическим элементом микроскопа является объектив. Он дает действительное перевернутое и увеличенное изображение изучаемого объекта. Объектив представляет собой систему взаимно центрированных линз: ближняя к объекту линза называется фронтальной. Даваемое сю действительное изображение объекта страдает рядом аберраций, свойственных каждой простой линзе, которые устраняются вышележащими коррекционными линзами. Изображение, которое дает объектив, рассматривают через оптическую систему, называемую окуляром.

Осветители для микроскопа. Источником света для микроскопа

могут служить самые разнообразные лампы - лампы накаливания, ртутно-кварцевые и др.

При исследовании препарата в проходящем свете, источник света располагается под объектом, при исследовании в отраженном свете - над объектом или сбоку от него. В некоторых, главным образом исследовательских микроскопах, например МБИ-6, МБИ-15 и др., специальные осветители входят в состав конструкций микроскопа. В других случаях применяют выпускаемые промышленностью осветители различных марок. Увеличение объективов обычно составляют от 6,3 до 100. а окуляров - от 7 до 15. Общее увеличение микроскопа находится в пределах 44-1500 раз.

Кроме биологического микроскопа различают стереоскопии-ческий, контактный, темнопольный, фазово-коитрастиый, интерференционный, ультрафиолетовый, инфракрасный, поляриозацион-ный, люминесцентный, рентгеневский, сканирующий, телевизионный, голографический, микроскоп сравнения и др.

При микроскопии в темном поле лучи, освещающие объект, не попадают в объектив микроскопа, поле зрения остается темным, а объект на его фоне кажется светящимся. Эффект темного поля создается при помощи специального конденсора (параболоид или кардиоид) или обычного конденсора с прикрытой кружком черной бумаги центральной частью.

Для наблюдения в темном поле свет устанавливают и центрируют, как для светлого поля, и, заменив конденсор на специальный. прибавляют свет до максимума, раскрыв до отказа диафрагму и включив реостат осветителя. Препараты для исследований в темном поле должны быть приготовлены на очень чистых предметных и покровных стеклах определенной толщины: предметные - не более 1.2 мм. покровные - 0,17мм. Готовят препарат по типу раздавленной капли. Между препаратом и конденсором помещают иммерционное масло - каплю его наносят на верхнюю линзу конденсора. После этого, поднимая и опуская конденсор, добиваются появления в поле зрения светлого пятна, которое с помощью специальных регулирующих винтов конденсора выводят в середину поля зрения. Затем с помощью увеличения переходят к наблюдению.

С помощью фазово-коитрастиой и аноптралъной микроскопии могут быть исследованы без предварительной обработки бесцветные, прозрачные объекты, детали строения которых оптически мало различаются между собой.

Распространение световых волн в прозрачных однородных объектах не сопровождается потерей интенсивности света. Меняется только скорость прохождения через объект, по сравнению со скоростью распространения света в окружающей среде. Она будет большей или меньшей в зависимости от того, будет ли показатель светопреломления объекта соответственно меньше или больше, чем в окружающей среде. Эти изменения, называемые иначе фазовыми, так как при них меняется только фаза колебаний прошедшего света, характерны для большинства биологических объектов (живых клеток, срезов тканей и т.д.).

Человеческий глаз хорошо определяет изменения интенсивности света, наступающие при прохождении через окрашенные (амплитудные) препараты, когда меняется амплитуда колебаний света. Однако этот глаз не способен воспринимать фазовые изменения света. Поэтому прозрачные неконтрастные (фазовые) объекты при обычном микроскопическом исследовании остаются невидимыми.

Zernike предложил специальное устройство конденсора и объектива, которые регулируют изменение фазы световых волн и превращают разность фаз в разность интенсивностей, благодаря чему детали строения объекта становятся доступными для глаза. Для работы по методу фазового контраста нужно, кроме обычного биологического микроскопа, иметь еще специальное устройство. Установку устройства производят следующим образом. Конденсор и объектив заменяют фазовыми, фазовый конденсор поворотом револьверного диска устанавливают на 0. Это положение соответствует обычному светопольному конденсору. Затем, поместив на предметный столик препарат и сфокусировав его, приступают к наладке освещения.

При исследовании методом фазового контраста основным условием является оптимальная освещенность, которая достигается установкой света по Келлеру. Для этого устанавливают осветитель на расстоянии 30-40 см от микроскопа и, перемещая патрон с лампочкой или весь осветитель, добиваются четкого изображения нити накала лампы на закрытой полностью диафрагме конденсора так, чтобы это изображение полностью заполняло отверстие конденсора. Закрыв диафрагму осветителя, открывают диафрагму конденсора и, перемещая конденсор, добиваются резкого изображения диафрагмы осветителя в поле зрения микроскопа.

Чтобы яркий свет не слепил глаза, предварительно уменьшают с помощью реостата накал нити лампы. И, наконец, с помощью зеркала изображения отверстия диафрагмы устанавливают в центре поля зрения, а диафрагму осветителя открывают так, чтобы было освещено все видимое поле зрения. Раскрывать диафрагму больше не нужно, так как это не усилит освещенности, а лишь уменьшит контрастность за счет рассеянного света.

Затем устанавливают револьверный диск на то число, которое соответствует выбранному объективу: например, при объективе х4() в окошечке также устанавливают цифру 40. Вынув окуляр, на его место устанавливают вспомогательный микроскоп и настраивают его на изображение двух колец (кольцевая диафрагма конденсора и фазовая пластинка). Центрировочным устройством конденсора добиваются совмещения колец. Заменив вспомогательный микроскоп окуляром, можно производить исследования препарата.

В последние годы разработан метод аноптралъного контраста, являющийся дальнейшим развитием метода фазового контраста. Теоретические обоснования и конструктивные особенности аноптрального устройства не отличаются от обычной фазово-контрастной установки. Преимуществом метода аноптральной микроскопии является большая разрешающая способность объективов и возможность выявления минимальных оптических разностей плотности в неокрашенных препаратах. Чем больше оптическая плотность объекта, тем светлее его изображение. Методика использования устройства не отличается от фазово-контрастного.

Люминесцентная микроскопия. Люминесценцией (или флюоресценцией) называется такое явление, когда некоторые вещества под влиянием падающего на них света испускают лучи с другой (обычно большей) длиной волн. Кроме того, вещества, имеющие определенный цвет при обычном освещении, при освещении ультрафиолетовыми лучами приобретают иной цвет. Объект, не видимый в ультрафиолетовом свете, может приобрести яркий блеск после обработки его флюоресцирующим веществом (флюорохромом). В таком препарате люминесцирующие объекты светятся различным цветом в темном поле зрения. Сила их света бывает различной, но чаще всего она невелика, поэтому люминесцентную микроскопию следует проводить в затемненном помещении.

Установка для люминесцентной микроскопии в видимых лучах состоит из яркого источника света и биологического микроскопа. Между зеркалом микроскопа и источником света устанавливают сине-фиолетовый светофильтр (УФС-3. ФС-1 и т.п.). Желтый светофильтр (ЖС-3 или ЖС-1) надевают на окуляр микроскопа. С помощью этих светофильтров на препарат попадает сине-фиолетовый свет, возбуждающий люминесценцию. Однако, этот свет мешает видеть возбуждаемое им свечение препарата и поэтому по пути к глазу наблюдателя отсекается желтым светофильтром.

Установку освещения производят по методу Келлера, за одним исключением - диафрагма конденсора должна быть полностью открыта. Очень важно применение нефлюоресцирующего иммерсионного масла. С целью гашения собственной флюоресценции к кедровому или другому иммерсионному маслу добавляют на 1 г от 2 до 10 капель нитробензола.

Преимуществами люминесцентной микроскопии являются: цветное  изображение;  высокая  степень  контрастности самосветящихся объектов на черном фоне; возможность исследования как прозрачных, так и непрозрачных живых объектов; возможность исследования различных жизненных процессов в динамике их развития; обнаружение и установление локализации отдельных микробов и вирусов; развитие тончайших методов цито- и гистохимии и экспрессная цитодиагностика.

Для рассматривания под небольшим увеличением мелких, плохо различимых невооруженным глазом деталей, объектов широко применяется оптический увеличительный прибор - лупа.

По конструкции лупы подразделяются на простые, состоящие из одной линзы или из двух, или нескольких склеенных линз, и сложные, представляющие систему из линз и призм, укрепленных на некотором расстоянии друг от друга. Простые линзы дают кратность увеличение от 1,25 до 3, сложные до 40.

По назначению лупы делятся на зерновые (кратность увеличения 4х), измерительные (10-16х), просмотровые для просмотра фотопленки, слайдов (6х), карманные (складные), простые (2,5х, 4х, 6х) и сложные (6х, 10х, 20х), текстильные складные штативные (4х, 7х), часовые (1,7-1 Ох), препаровальные (40- 80х) и телескопические.

Эти лупы общего назначения широко применяются в медицинской и ветеринарной практике (офтальмологии, оториноларингологии, хирургии, лабораторном деле и т.п.).

Общие правила работы с микроскопом. Современный микро-скоп-это точный прибор, требующий строгого соблюдения ряда правил при работе с ним. Они касаются обращения с прибором и ухода за ним, а также применения правильного освещения, выбора в каждом конкретном случае наилучшего варианта оптической системы (окуляр-объектив-конденсор) и т.п.

Хранить микроскоп нужно закрытым от пыли (под чехлом или специальным стеклянным колпаком). Время от времени следует проверять чистоту и состояние оптики и протирать сё, но только снаружи. Для чистки применяют волосяную кисточку, мягкую тряпочку. Не рекомендуется применение ваты или марли, оетавляюищх после себя волокна или нити. Кисть или тряпочку можно смочить водой или спиртом. Нельзя применять бензин или ксилол, так как их попадание внутрь объектива может привести к расклеиванию линз. Но именно этими веществами, т.е. ксилолом или бензином, протирают механически трущиеся части и смазывают маслом.

Раз в год микроскопы должны просматриваться мастером-оптиком и при необходимости производится ремонт.

Контрольные вопросы

- Что такое микроскопы, для чего они используются?

- Какие виды микроскопов Вы знаете?

- Что Вы понимаете под фазово-контрастной микроскопией?

- Что Вы понимаете под аноптральной микроскопией?

- Что Вы понимаете под люминесцентной микроскопией?

- Что такое «лупы», и по назначению какие виды «луп» Вы знаете?

- Охарактеризуйте общие правила работы микроскопом?

Лабораторное занятие №7

Тема: аппаратура и устройства для микробиологических исследований

Цель занятия: изучение аппаратуры и устройств для микробиологических исследований

В современных научно-исследовательских микробиологических лабораториях используются такие достижения техники, как электронный и   люминесцентный   микроскопы,   инфракрасные спектрометры, ультрацентрифуги и другие современные приборы не менее, в практическую микробиологию эти достижения чрезвычайно медленно.

Основные методы, применяемые в сегодняшней микробной ческой практике, разработаны еще в прошлом веке (печь   Пастера,  аппарат Коха, шпатели Дригальского, чашки Петри и др.).

Если проследить весь ход микробиологического анализа,  можно разделить на два этапа: вспомогательный и собственно -микробиологический. Вспомогательный процесс включает в себя мытье  лабораторной посуды, ее сушку, стерилизацию, приготовление  и розлив питательной среды и другие подготовительные операции. К  собственно - микробиологическому этапу относится взятие дуемого материала и его посев на питательные среды, выделение  чистой культуры микроба с последующей его идентификацией серологическими  и биохимическими методами.

Большинство вспомогательных операций  при  микробиологих исследованиях весьма трудоемок. Наиболее трудоемок процесс  изготовления ватно-марлевых или ватных пробок перед их стерилизацией. Для облегчения ручного труда и повышения производительности выпускаются специальные машины для изготовления  таких пробок. Однако, ватно-марлевые пробки имеют весьма ограниченный срок  службы и на их изготовление уходят огромное количество ваты.

На смену ватно-марлевым пробкам приходят металлические колпачки. Медицинская промышленность выпускает их на обычные бактериологические - 16x150 мм и на серологические пробирки меньшего размера - 12x100 мм.

Одна из вспомогательных операций при подготовке к микробиологичесокому анализу - приготовление агаровых «косяков». Для этой цели разработан и выпускается штатив, с помощью которого можно получить в пробирке угол наклона поверхности агаровой среды и одновременно помещать до пятидесяти пробирок.

Пробирки с подогретой жидкой агаровой средой устанавливаются в штатив и, после регулировки винтом угла наклона, оставляются до застывания агара. Угол наклона пробирок может регулироваться от 0 до 15°. Материал штатива прочный, легко моющийся.

Для стерилизации перевязочного материала, хирургических инструментов, различных питательных сред, лабораторной посуды, инфицированных материалов используют автоклав или паровой стерилизатор - аппарат для стерилизации насыщенным водяным паром под давлением.

По конструкции автоклавы бывают вертикальные (АВ-75, АВ-20), горизонтальные (АГ-2, АГ-200), переносные и шкафные (АШ-250А, АШ-380, АШДВ-250А и др). Автоклав впервые был введен в практику в 1884г. Гейденрихом.

Основные детали автоклава водопаровая и стерилизационная камеры. Как правило, они представляют собой единую сварную конструкцию, но разобщены функционально. Это дает возможность перекрывать поступление пара в стерилизационную камеру на время загрузки, эжекции и разгрузки автоклава и автоматически поддерживать рабочее давление. Водопаровая камера закрывается массивной чугунной или стальной крышкой с резиновой прокладкой. Обе камеры помещены в металлический кожух, который прикрепляется к подставке и изолирован внутри, в нижней части асбестом. В верхней части стерилизационной камеры поясообразно расположены отверстия для пара. Для контроля за работой служит манометр, предохранительный клапан, водомерное стекло и система кранов, регулирующих поступление воды в аппарат.

Автоклав оборудован приборами, автоматически поддерживающими заданное давление. Медицинские автоклавы позволяют производить стерилизацию под давлением до 265 кгс/см2 при температуре 138°С .

Стерилизацию текучим паром производят в текучепаровом аппарате Коха. Этот аппарат представляет собой цилиндр с двойными стенками, прикрытый сверху конической крышкой. В крышке имеется отверстие, куда вставляется термометр. Внутри аппарата имеется жестяное, свободно вынимаемое ведерко, внутри и дно которого снабжены отверстиями. В двойное дно аппарата наливают воду, ставят в аппарат предметы, подлежащие стерилизации, и подогревают его, пока из верхнего отверстия не пойдет сильная струя пара, при температуре внутри аппарата равной 100°С. Нагревание при 100°С продолжают от 30 до 60 мин. Для большой надежности, а также для стерилизации некоторых материалов, изменяющих свои свойства при длительном воздействии высокой температуры (желатина, сахар и др.). такое нагревание обычно производят 3 дня подряд по 30-60 минут - дробная стерилизация. Для этой цели также может быть использован автоклав с открытым краном для пара.

Стерилизация сухим жаром проводится в сушильно-стерилизационных шкафах (печь Пастера).

Механическая стерилизация достигается при помощи бактериальных фильтров, приготовленных из мелкопористого материала. Чаще всего пользуются свечами Пастера-Шамберлена, Беркефельда или фильтром Зейтца.

Для культивирования микроорганизмов применяются различные термостаты, автоматически поддерживающие заданную температуру. Для хранения выделенных микробных культур, биологических препаратов, сывороток, вакцин, которые необходимо содержать при низких температурах, применяются бытовые холодильники, обеспечивающие температуру О...+8°С, а для получения более низкой температуры используют низкотемпературные шкафы, ультранизкотемпературные шкафы, которые позволяют получить температуру -21... -73°С и ниже.

Развитие исследований по микробиологическому синтезу ставит перед специалистами многочисленные задачи, одна из которых -разработка аппаратуры и систем непрерывного культивирования микроорганизмов. Наращивание темпов научных исследований в области микробиологии, физиологии, биохимии микроорганизмов привело к разработке и изготовлению комплексных установок, как Биостенд, АНКУМ-1 и др., комплекса аппаратуры для непрерывного культивирования микроорганизмов, как ферментеры - приборы, предназначенные для непрерывного культивирования микроорганизмов.

Эти приборы выпускаются в виде больших (стационарных) и малых лабораторных установок. В ферментерах обычно имеются устройства для подачи в микробную массу при ее культивировании кислорода для аэрации, для непрерывного перемешивания микробной массы, для измерения и регулирования рН среды, поддержания определенной температуры.

стерилизации некоторых материалов, изменяющих свои свойства при длительном воздействии высокой температуры (желатина, сахар и др ) такое нагревание обычно производят 3 дня подряд по 30-60 минут - дробная стерилизация. Для этой цели также может быть использован автоклав с открытым краном для пара.

Стерилизация сухим жаром проводится в сушилыто-стерилизационных шкафах (печь Пастера).

Механическая стерилизация достигается при помощи бактериальных фильтров, приготовленных из мелкопористого материала. Чаще всего пользуются свечами Пастера-Шамберлена. Беркефельда или фильтром Зейтца.

Для культивирования микроорганизмов применяются различные термостаты, автоматически поддерживающие заданную температуру Для хранения выделенных микробных культур, биологических препаратов, сывороток, вакцин, которые необходимо содержать при низких температурах, применяются бытовые холодильники, обеспечивающие температуру О...+8°С, а для получения более низкой температуры используют низкотемпературные шкафы, ультранизкотемпературные шкафы, которые позволяют получить температуру -27... -73°С и ниже.

Развитие исследований по микробиологическому синтезу ставит перед специалистами многочисленные задачи, одна из которых -разработка аппаратуры и систем непрерывного культивирования микроорганизмов. Наращивание темпов научных исследований в области микробиологии, физиологии, биохимии микроорганизмов привело к разработке и изготовлению комплексных установок, как Биостенд. АНКУМ-1 и др.. комплекса аппаратуры для непрерывного культивирования микроорганизмов, как ферментеры - приборы, предназначенные для непрерывного культивирования микроорганизмов.

Эти приборы выпускаются в виде больших (стационарных) и малых лабораторных установок. В ферментерах обычно имеются устройства для подачи в микробную массу при ее культивировании кислорода для аэрации, для непрерывного перемешивания микробной массы, для измерения и регулирования рН среды, поддержания определенной температуры.

Контрольные вопросы

1 Перечислите направления исследований в биологии, при которых используется специальная лабораторная техника?

- Что такое автоклав (паровой стерилизатор) и для чего он применяется?

3 Для чего используются Биостенд, АНКУМ-1 и др. установки?

4 Что Вы понимаете под приборами Ферментеры, «New Brunswick» (мно
годисковое устройство), и для чего они предназначены

Лабораторное занятие № 8

Тема: аппаратура для гематологических и цитологических  исследований.

Цель занятия: освоить аппаратуру для гематологических и цитологических  исследований.

Современная гематология - сформировавшаяся самостоятельная дисциплина, в одинаковой мере необходимая различным специалистам. Однако, длительное время она значительно отставала в приборном оснащении. Сегодня современные приборы находят применение не только в научно-исследовательских, специализированных гематологических учреждениях, но и в практике. Современные приборы гематологического профиля обеспечивают объективную информацию, обладают высокой точностью и хорошей воспроизводимостью.

Автоматизация в гематологии развивается в направлении создания автоматических  приборов - гемоглобинометров, счетчиков

форменных элементов крови: цитометров кондуктометрических, дозаторов разведений, автоматов для окраски мазков, комплекс приборов и аппаратов, позволяющих в одной пробе крови одновременно определять несколько компонентов - гемоглобин, эритроциты, лейкоциты; автоанализаторов, представляющих совокупность функциональных блоков, вспомогательных узлов и ЭВМ. Имеются два типа автоанализаторов: первый - для определения 7-8 гематологических параметров как гемоглобин, количества эритроцитов и лейкоцитов, показателей гематокрита. концентрации гемоглобина в одном эритроците, среднего объема эритроцитов, содержания гемоглобина в одном эритроците, в некоторых моделях и тромбоцитов. Производительность автоанализаторов этого типа 50-80 образцов в час; второй - для дифференцированного подсчета различных форм лейкоцитов. Производительность автомата 25-60 образцов в час.

Счетчики форменных элементов крови. К ним относятся камеры счетные и автоматические счетчики. Камеры счетные - приборы для подсчета форменных элементов крови, мочи и цереброспинальной жидкости, а также микроорганизмов. Предложена французским физиологом Малассе в 1874 г. Она представляет собою толстое предметное стекло с углублением, на дне которого выгравирована счетная сетка, на углубленную часть накладывают шлифованное покровное стекло.

Постоянная высота камеры обеспечивается плотным притиранием покровного к предметному стеклу до образования Ньютоновых колец. Структурными элементами всех типов стекол являются большие и малые квадраты - сетки различных типов - Тома, Бюркера. Предтеченского, Тюрка, Нейбауэра, Горяева, Фукса-Ро-зенталя и др., которые отличаются различными группированиями больших и малых квадратов.

Широко применяется камера Горяева с сеткой Горяева. Она имеет объем 0,9 мкл, площадь сетки 9 мм2  и состоит из 225 больших квадратов, из них 100 пустые, 25 - разделены каждый на 16 малых квадратов, 100 - разделены полосами. Счетная камера Фукса - Розенталя с сеткой Фукса - Розенталя имеет объем 3,2 мкл, площадь сетки 16 мм2 и состоит из 256 больших квадратов.

Камеры следует предохранять от загрязнения и попадания пыли в сетки. После работы камеру и покровное стекло моют под струей водопроводной воды и осторожно, но тщательно вытирают чистой салфеткой, затем заворачивают в бумагу и убирают в коробку.

В настоящее время промышленность ряда стран выпускает отдельные приборы и комплексные установки для анализа крови человека и животных - автоматические анализаторы, способные за короткий период (до 3000 анализов в 1 ч.) выдавать информацию в виде цифр, графиков или гистограмм, а также в любой другой форме после введения по заданной программе в ЭВМ о цитологическом, биохимическом составах и физиологических характеристиках крови.

В лабораториях применяют автоанализаторы Биан и Циано (СНГ). "Контифоо" (Венгрия), ЛКБ (Швеция), "Браун-систематик" фирмы "Оптон" (Германия), системы Олли-3000 (Финляндия), "Се-лектив эпалейзер П" (Швейцария), SMA фирмы "Техникой" (США. Ирландия ), "Аббат" фирмы "Культе С" (Франция). "Центрифихем" фирмы "Юнион Карбайд" (США ) и др.

Многоканальные (12-30) системы автоматических анализаторов в небольших объемах исследуемого образца крови (0,5-2,5 мл) дают возможность провести одновременно количественное определение глюкозы, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, билирубина, общего белка, аминотрансферазы. лактатдегидрогеназы. фосфатазы. катионов К+. Na+, Ca+, Mg++ и др., анионов РО4"3, СТ и др.

В автоматических установках предусмотрены сменные блоки, при помощи которых можно перестроить систему практически на все виды определения ферментов, белков и их фракций. Сахаров и минерального состава крови.

Приборы для подсчета количества и размеров клеток крови -кондуктометрическке анализаторы автоматически подсчитывают частицы, взвешенные в электропроводящем растворе (например, клетки крови в физрастворе), в момент прохождения их через отверстие электрода.

Подсчет клеток крови целлескопами или кондуктометрическими цитометрами типа (ЦМК-1), входящими в гематологический комплекс (КГ-2), проводят путем измерения различия электропроводности среды и клеток крови (у последних электропроводность очень малая). При автоматическом подсчете частиц, крО количества, определяют их размер.  Указанные цитометры могут  анализировать частицы в диапазоне размеров от 2 до 80 мкм по диаметру и от 5 до 2,5 х 105 мкм3 по объему.

Принцип работы приборов этого типа основан на измерений „ регистрации перепада импеданса (сопротивления) в электрической  цепи в момент прохождения частиц (клеток) через калиброванное  капиллярное отверстие электрода вместе с засасываемой жидкостью.  Ниже показана принципиальная схема устройства детектирующего прохождения частиц.

Величина импульса, появляющегося в электронной схеме, зависит от величины частицы (клетки), прошедшей через капиллярное  отверстие   электрода.   Специальное   электронное   устройство  дает  возможность подсчитать число частиц и измерить их величину в определенном объеме. Полученные данные могут быть визуально оценены по величине импульсов на электроннолучевой трубке и зарегистрированы     пересчетными     электронно-цифровыми     или     чернилопишущими устройствами в виде кривой распределения клеток  по их величине.

Дозирование объема анализируемой суспензии в приборе 1 осуществляется ртутным дозатором с гидравлической системой ^ счет вакуума, создаваемого перемещением ртути в U-образной трубке (Е). Время счета частиц определяется моментом замыкания ртутью  электродов ЭП (начала счета) и ЭСТ (конец счета), а объем засасываемой через капилляр жидкости (Uc) равен объему стеклянную  трубки между ЭП и ЭСТ. В приборе ЦМК-2, входящем в гематологический комплекс КГ-1, вакуумирование системы ртутью заменено специальным насосом.

Приборы могут иметь ряд дополнительных устройств и приспособлений. имеющих второстепенное значение – электрические насосы,  специальные  оптические  системы   визуального  контроля  чистоты микроотверстия,  через которое просасывается суспензия частиц (клеток), устройство обработки и регистрации результатов и др.

При цитологических исследованиях в основном используются приборы и аппаратура гематологических исследований – автоматы

для окраски анализируемого биологического материала, автоанализаторы для подсчета  идентификации клеток и т.д.

Контрольные вопросы

1 Что такое «Микротом», какие типы и для чего они используются?

2 Гомогенизаторы и для чего они применяются?

3Назовите основные типы встряхивателей и перемешивателей, для чего они
используются?

4Что такое гематология?

5  Назовите приборы, используемые в гематологии?

Лабораторное занятие № 9

Тема: Люминометрические анализаторы, рефрактометры, хроматографы

Цель занятия: изучение приборов

Люминометрические анализаторы (флюориметры) позволяют определять концентрации веществ по относительной величине возбуждаемого в них свечения. Опыт показал, что почти все молекулы способны либо флюоресцировать сами, либо превращаться во флюоресцирующие соединения после соответствующей химической обработки.

Флюориметрическими методами могут быть исследованы аминокислоты, амины и продукты их обмена, белки, витамины, ко-ферменты и продукты их обмена, ферменты, стероиды, лекарственные и токсические (канцерогены) вещества, а также вещества загрязняющие воздух и воду, неорганические вещества, микроэлементы.

Особое место в люминесцентном анализе занимает метод флюоресцирующих антител. Он позволяет решать практические и научные задачи микробиологии и иммунологии при изучении веществ, обладающих антигенными свойствами. Метод основан на том факте, что антитело может присоединять к себе флюоресцирующие красители, не утрачивая своей иммунологической активности и способности соединяться с антигеном.

При наблюдении под люминесцентным микроскопом комплекс антиген-антитело обнаруживается по специфической флюоресценции. Сущность явления люминесценции заключается в следующем. Многие вещества, нагретые до определенной температуры, излучают свет. Люминесценция - особый вид свечения вещества, которое за редким исключением не сопровождается повышением его температуры.

Существует несколько видов люминесценции, классифицируемых в зависимости от метода возбуждения молекул вещества.

Фотолюминесценция  -  свечение вещества,  вызываемое лучистой энергией, падающей на люминесцирующее тело.

Хемиолюминесценция - свечение, вызываемое энергией, образующейся при химической реакции.

Электролюминесценция - возникает под действием электрического разряда. Чаще всего наблюдается при прохождении электрического тока через разреженный газ.

Рентгенолюминесценция - свечение возникающее под действием рентгеновых лучей.

Катодолюминесцепция - свечение вещества, находящегося под воздействием потока электронов.

Триболюминесценция - люминесценция, вызываемая трением.

Люминесценцию разделяют еще по длительности свечения - на флюоресценцию и фосфоресценцию.

Флюоресценция - это свечение, возникающее мгновенно, в момент возбуждения молекул вещества. С удалением источника возбуждения свечение прекращается.

Фосфоресценция - длительное свечение тел, аккумулирующих энергию и испускающих свечение длительное время и после удаления источника возбуждения.

Физический смысл явления флюоресценции состоит в том, что при поглощении ультрафиолетовой лучистой энергии молекулы вещества переходят в возбужденное состояние, при котором электроны находятся на более высоких энергетических уровнях. Возбужденная молекула не может долго сохранять излишек энергии и возвращается в нормальное состояние путем излучения излишка энергии в виде преобразованной лучистой энергии-флюоресценции.

В лабораториях распространены лабораторный флюориметр -ЭФ-ЗМ, предназначенный для количественного анализа витаминов и других флюориметрических веществ в растворах. Флюориметр БИАН-130 предназначен для анализа адреналина, витамина Вт в растворах, флюориметр ФБ-1 предназначен для измерения бактериальных тел в вакцинах и диагностикумах.

Рефрактометры. Рефрактометрия - совокупность оптических методов анализа веществ, основанных на измерений показателей преломления света в исследуемой среде. Благодаря высокой точности, быстроте и простоте измерений методы рефрактометрии нашли широкое применение в биологии.

Методами рефрактометрии определяют содержание белков в сыворотке крови, гемоглобина в эритроцитах, небелковых тел. Рефрактометры используют для определения чистоты препаратов, анализа растворов. По показателю преломления определяют влажность различных пищевых продуктов, содержание белков в молоке и молочных продуктах, семенах масличных растений, жмыхах, шротах и т.д.

Поляриметры. Поляризованный свет отличается от обычного тем, что он колеблется только в одной плоскости, в то время как обычный свет колеблется во всех плоскостях пространства.

Поляризованный свет можно получить, если пропустить луч обычного света через призму Николя, кристаллическая решетка которой задерживает колебания света во всех плоскостях, кроме одной, через которую он проникает на другую сторону кристалла в виде поляризованного света. Призму Николя, служащую для получения поляризованною света, называют поляризатором.

Если на пути поляризованного света поставить вторую призму Николя. плоскость поляризации которой совпадает с первой призмой, то поляризованный свет свободно пройдет через вторую призму и осветит пространство позади нее.

В случае смещения второй призмы так. что нарушится параллельность плоскостей поляризации, поляризованный свет не сможет полностью пройти через вторую

призму и пространство позади нес будет частично или полностью затемнено (в зависимости от степени смещения). Вторую призму, находящуюся на пути поляризованного света, называют анализатором.

Если между поляризатором и анализатором, установленными так, что поляризованный свет проходит через анализатор, поместить слой жидкости, не содержащей оптически активных веществ, например, дистиллированную воду, то плоскость колебания поляризованного света не отклонится, и луч пройдет через анализатор так же, как в случае, когда слой жидкости отсутствовал.

Плоскость поляризованного света сдвинется на определенную величину, если при первоначальном положении обеих призм между ними поместить слой жидкости, содержащей оптически активное вещество, например глюкозу. В данном конкретном случае сдвиг произойдет на угол, и свет не сможет пройти через анализатор.

Для того, чтобы свет прошел через анализатор, последний необходимо повернуть на тот же угол так, чтобы плоскость поляризованного света снова совпадала с плоскостью анализатора. Поставив перед анализатором градуированную в градусах шкалу, можно измерить угол отклонения, а вместе с тем и угол вращения плоскости поляризованного света.

Газожидкостные хроматографы. Газожидкостная хроматография, как и газоадсорбционная, вариант газовой хроматографии -метода разделения летучих веществ, основанного на способности веществ по разному распределяться между подвижной и неподвижной фазами.

В газовой хроматографии подвижной фазой является газ, неподвижной - жидкость или твердое тело с адсорбционными свойствами. Газожидкостная хроматография основана на использовании в качестве подвижной фазы газа, а неподвижной - жидкости.

Контрольные вопросы

1 Для каких целей используются люминометрические анализаторы (флюори-
метры)?

2  Что такое люминесценция, ее виды?

3 Рефрактометры, какие виды (марки) и для чего они используются'.'

Поляриметры, для чего они применяются?

4 Газожидкостные хроматографы, принцип их работы и для чего они ис
пользуются?

Лабораторное занятие № 10

Тема: понятие о растворах и техника приготовления растворов

Цель занятия: освоить  методику приготовления основных растворов.

В лабораториях чаще всего готовят растворы твердых веществ, поэтому остановимся более подробно именно на них.

Если взять одинаковые объемы воды и попробовать растворять в них разные соли, например сернокислый барий, квасцы и хлористый кальций, то сразу бросится в глаза, что сернокислый барий совсем мало переходит в раствор, квасцы растворяются лучше, а хлористый кальций — очень хорошо. Кроме того, можно заметить, что после прибавления к воде некоторого определенного количества соли она уже больше не растворяется, сколько бы ее ни перемешивали.

Таким образом, количество твердого вещества, которое можно растворить в данном количестве воды, имеет предел, зависящий от свойств взятых веществ и от тех условий, в которых происходит растворение. Когда этот предел достигнут, получается насыщенный раствор. Концентрация насыщенного раствора называется растворимостью.

Следовательно, насыщение раствора каким-либо веществом зависит от его растворимости в данном растворителе при данных условиях. Таким образом, совершенно необязательно, чтобы концентрация насыщенного раствора была бы высокой. Например, растворимость сернокислого кальция (CaSO,») составляет при комнатной температуре 0,77г/л. При таком содержании соли раствор будет уже насыщенным.

Во многих случаях растворимость твердого вещества можно повысить, если раствор нагревать. Однако некоторые соли не подчиняются этому правилу. Растворимость их или понижается с повышением температуры или повышается только до определенной температуры, выше которой растворимость уменьшается. Если растворять углекислый натрий, то количество его (пересчитанное на безводную соль, т.е. на Na3CO3), приходящееся на 100г. воды в насыщенных растворах при разных температурах, будет следующее:

| Температура, °С... | 10 | 20 | 30 | 31,9 | 35,2 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углекислый натрий, г... | 12,6 | 21,4 | 40,8 | 46,0 | 51,0 | 49,7 | 47,5 | 46,5 |

Как видно, самое большое количество безводного углекислого натрия можно растворить только при 35,2 °С (51,0 г.).

Каждой температуре соответствует определенная растворимость данною вещества. Если охладить насыщенный раствор вещества, растворимость которого с температурой повышается, то растворенное вещее гво выпадает в осадок в таком количестве, что раствор остается насыщенным при той температуре, до которой он охлажден. Однако в некоторых случаях при медленном охлаждении растворенное вещество не выделяется. Тогда говорят, что раствор пересыщен. Но это очень неустойчивое состояние раствора; достаточно какому-нибудь кристаллику или пылинке попасть в раствор, чтобы избыток соли выпал в осадок.

Плотность раствора отличается от плотности растворителя. «Чистый» раствор кипит при более высокой температуре, чем растворитель. Последним свойством пользуются, применяя солевые бани. Температура замерзания раствора, наоборот, ниже, чем у растворителя.

Большие трудности встречаются при растворении смолистых веществ, так как их размельчить в порошок нельзя. Такие вещества полезно разрезать (если это возможно) на небольшие куски и постепенно вводить в растворитель.

Растворимость газов. Почти вес газообразные вещества способны в  той или иной мере растворяться в воде или органических растворителях. Некоторые из них, например NH3, HC1, жадно поглащаются водой. Другие же газы (кислород, водород и др.) обладают меньшей или незначительной  растворимостью в воде, причем она зависит от температуры воды и внешнего давления. Чем выше парциальное давление газа, тем больше он растворяется в воде, и чем выше температура воды, тем меньше растворимость газов. Поэтому воду для удаления растворенных в ней газов кипятят.

При взаимном растворении жидкостей различают три случая взаимодействия:

Жидкости практически не растворяются одна в другой, на
пример вода и масло; при смешивании их они всегда отделяются
друг от друга;

Жидкости растворяются одна в другой только в опреде
ленных количествах. Например, если смешать воду и эфир, то после
взбалтывания и отстаивания раствор разделится на два слоя. Верх
ний слой представляет раствор воды в эфире, нижний — раствор
эфира в воде, причем при определенной температуре концентрации
обоих насыщенных растворов всегда имеют определенные значения.
Так, при 2()°С в 100 объемах воды растворяется 8,11 объема эфира, а
в 100 объемах эфира растворяется 2,93 объема воды;

Жидкости растворяются одна в другой в неограниченном ко
личестве. Например, вода и спирт растворяются друг в друге в лю
бом количестве. Так же ведут себя многие кислоты и вода.

При растворении жидкостей, как и при растворении твердых тел, наблюдается или выделение тепла или его поглощение.

Следует также отмстить, что иногда при смешении жидкостей происходит уменьшение объема; если, например, взять 50 объемов воды и 50 объемов спирта, то получится не 100 объемов смеси, а только 96,3 (так называемое явление контракции).

Классификация и концентрации растворов

По характеру взятого растворителя различают растворы; водные и неводные. К последним принадлежат растворы в органических растворителях, как спирты, эфиры. ацетон, бензол и др. Растворы большинства солей, щелочей и кислот готовятся главным образом водные.

По точности выражения концентрации растворы делят на приблизительные, точные и эмпирические.

Заметно различаются процессы растворения твердых веществ, жидкостей и газов.

Концентрации растворов

Концентрации растворов обычно выражают в массовых (весовых) и объемных (для жидкостей) процентах, в молях или грамм-эквивалентах, содержащихся в единице объема раствора, а также титром и моляльностью (молон - моль/кг).

Концентрации приблизительных растворов большей частью выражают в массовых процентах; точные — в молях, в грамм-эквивалентах, содержащихся в 1л раствора, или титром.

При выражении концентрации в массовых процентах указывают содержание растворенного вещества (в граммах) в100 раствора (но не 100 мл раствора).

Так, если говорят, например, что взят 10%-ный раствор попаренной соли (NaCl), это значит, что в 100 г раствора (а не в 100мл его) содержится 10 г поваренной соли и 90г воды.

Концентрация раствора, выраженная в молях, содержащихся в 1 л 1 раствора (но не в 1л растворителя) называется молярностью. Раствор, содержащийся в 1 л 1 моль растворенного вещества, называется одномолярным или просто молярным. Молем (грамм-молекулой) какого-либо вещества называют молекулярную массу (монекулярный вес) его, выраженную в граммах; 0,001 моль называют миллимолем, этой величиной пользуются для выражения концентрации при некоторых исследованиях.

Пример. Моль серной кислоты равен 98,08г, поэтому молярный раствор

ее должен содержать  это количество в 1л раствора (но не в 1л воды).

Если концентрация выражена числом грамм-эквивалентов, содержащихся в 1л раствора, то такое выражение концентрации называется нормальностью. Раствор, содержащий в 1 л один грамм-эквивалент вещества, называется одно-нормальным или часто просто нормальным (н.).

Грамм-эквивалентом вещества является такое количество его, выраженное в граммах, которое в данной реакции соединяется, вытесняет или эквивалентно 1,008г водорода (т.е. 1 г-атом). Грамм-эквивалент одного и того же вещества может иметь различную величину в зависимости от той химической реакции, в которой это вещество участвует.

Титром называют содержание вещества в граммах в 1мл раствора. Выражая концентрацию раствора при помощи титра, указывают число граммов вещества, содержащихся в 1мл раствора.

Моляльными называют растворы, приготовляемые растворением одного (или части) моля вещества в 1кг растворителя. Например, для приготовления одномоляльного раствора NaCl растворяют 58,457г этой соли в 1кг воды, приведя массу воды в данных условиях к объему. Следует помнить, что при приготовлении моляльных растворов расчет ведут именно на 1кг растворителя, а не раствора, как в случае Молярных или нормальных растворов.

Объемные проценты для выражения концентрации применяют только при смешивании взаимно растворяющихся жидкостей.

Техника приготовления растворов

Независимо от того, какие (по точности) приготовляют растворы, применять следует только чистые растворители. Если растворителем служит вода, то можно применять только дистиллированную или деминерализованную воду, а в отдельных случаях даже бидистиллят или специально очищенную дистиллированную воду.

Предварительно подготавливают соответствующей емкости посуду, в которой будут готовить и хранить получаемый раствор. Посуда должна быть чистой. Если есть опасение, что раствор может взаимодействовать с материалом посуды, то посуду внутри следует покрыть церезином, парафином или другими химически стойкими веществами.

Пример. Если нужно приготовить 1л какого-то раствора, то для растворения следует взять посуду емкостью не больше 1,5л. Если готовят Юл раствора, то бутыль должна быть емкостью не больше 12—13л.

Перед приготовлением растворов нужно подготовить по возможности два одинаковых сосуда: один — для растворения, а другой — для хранения раствора. Может случиться, что раствор нужно будет отфильтровывать от какого-либо осадка или примеси, не растворившейся в данных условиях.

Для растворения следует применять по возможности чистые вещества. Готовые растворы обязательно проверяют на содержание нужного вещества и, если это будет необходимо, поправляют растворы, т. с. добавляют в них недостающее количество вещества или воды.

Нужно принимать меры для защиты приготовленных растворов от попадания в них пыли или газов, с которыми могут реагировать некоторые растворы. Так, щелочи следует защищать от двуокиси углерода, для этого бутыль со щелочью снабжают хлоркальциевой трубкой, заполненной натронной щелочью или аскаритом.

Как во время приготовления растворов, так и при их хранении бутыли или друпи) посуда обязательно должны быть закрыты предварительно подобранными пробками.

При особо точных и ответственных анализах следует обязательно принимать во внимание возможность выщелачивания стекла и применять, если это допустимо, кварцевую посуду или такую, стекло которой не содержало бы искомый элемент. Так, неизбежна ошибка при определении бора, цинка, алюминия, свинца и некоторых других элементов в посуде из стекла, содержащего эти элементы.

В некоторых случаях растворы следует хранить в атмосфере инертного газа, как азот, или в атмосфере двуокиси углерода. Для этого существуют специальные приспособления или особые бюретки, приспособленные для каждого случая специального титрования.

Для хранения растворов в атмосфере двуокиси углерода в бутыль с раствором вставляют на пробке прибор, изображенный на рис.72. В среднюю расширенную часть его насыпают куски мрамора среднего размера (как для аппарата Киппа), верхний шар заполняют стеклянным волокном. Через боковую воронку в прибор наливают раствор соляной кислоты, разбавленной 1:2. Если из бутыли через тубус выливать жидкость, то над уровнем жидкости создается вакуум, и раствор соляной кислоты перемещается в средний шар. В результате начинается реакция с мрамором и образовавшаяся двуокись углерода поступает в бутыль. Когда в бутыли создастся небольшое давление, соляная кислота переместится в нижний шар и выделение газа прекратится.

Контрольные вопросы

1 Растворы и что Вы понимаете под растворимостью?

2  Какие сочетания взаимных растворимостей жидкостей Вы знаете?

3 По характеру растворителя и по точности выражения концентрации какие
растворы бывают и различают?

Лабораторное занятие №11

Тема: расчеты при приготовлении водных растворов

Цель занятия: освоить методику приготовления водных растворов.

Как  говорилось выше  различают приблизительное, точные и эмпирические растворы.

Приблизительные растворы. При приготовлении приблизительных растворов количества веществ, которые должны быть взяты для этого, вычисляют с небольшой точностью. Атомные массы элементов для упрощения расчетов допускается брать округленными иногда до целых единиц. Так, для грубого подсчета атомную массу железа можно принять равной 56, вместо точной— 55.847; для серы — 32, вместо точной 32,064 и т. д.

Вещества для приготовления приблизительных растворов взвешивают на технохимических или технических весах.

Принципиально расчеты при приготовлении растворов совершенно одинаковы для всех веществ.

Количество приготовляемого раствора выражают или в единицах массы (г, кг), или в единицах объема (мл. л), причем для каждого из этих случаев вычисление количества растворяемого вещества проводят по-разному.

Пример. Требуется приготовить 2,0кг 20%-ного раствора хлористого натрия, предварительно вычисляем требуемое количество соли. Расчет проводится   согласно   пропорции:

100 - 20

2000 - х

т.е. если в 100 г раствора содержится 20 г соли (20%), то сколько ее потребуется для приготовления 2000г раствора?

Расчет показывает, что нужно отвесить 400г соли, тогда воды нужно взять 2000—400 = 1600г.

Если же задано получить 2,0л того же раствора, то в этом случае по справочнику узнают его плотность, умножают последнюю на заданный объем и таким образом находят массу требуемого количества раствора. Так, плотность 20%-ного раствора хлористого натрия при 15° С равна 1,5787 г/см3. Соответственно 2000 мл составляет:     2000 * 1,5787= 3157,4 г, т.е.

100 - 20

3157,4-х

Как видим, количество вещества для приготовления 2,0 кг и 2,0л раствора различно (400г и 631,48г).

Если же разбавление проводить по массе, расчет упрощается. Но вообще разбавление проводят из расчета на объем, так как жидкости, особенно в больших количествах, легче отмерить по объему, чем взвесить.

Следует помнить, что при всякой работе, как с растворением, гак и с разбавлением никогда не следует выливать сразу всю воду в сосуд. Водой ополаскивают несколько раз ту посуду, в которой проводилось взвешивание или отмеривание нужного вещества, и каждый раз добавляют эту воду в сосуд для раствора.

Для всякого исследования очень важно воспитать в себе привычку к точности в вычислениях, когда это необходимо, и пользоваться приближенными цифрами в тех случаях, когда это не повлияет на результаты работы.

Когда нужна большая точность при разбавлении растворов, вычисление проводят по соответствующим формулам.

Точные растворы. Для приготовления точных растворов вычисление количеств нужных веществ проводят уже с достаточной степенью точности. Атомные массы элементов берут по таблице, в которой приведены их точные значения.

При сложении (или вычитании) пользуются точным значением слагаемого с наименьшим числом десятичных знаков. Остальные слагаемые округляют, оставляя после запятой одним знаком больше, чем в слагаемом с наименьшим числом знаков. В результате оставляют столько цифр после запятой, сколько их имеется в слагаемом с наименьшим числом десятичных знаков; при этом производят необходимое округление. Все расчеты производят, применяя логарифмы, пятизначные или четырехзначные. Вычисленные количества вещества отвешивают только на аналитических весах.

Взвешивание проводят или на часовом стекле, или в бюксе. Отвешенное вещество высыпают в чисто вымытую мерную колбу через чистую сухую воронку небольшими порциями. Затем из про-мывалки несколько раз небольшими порциями воды обмывают над воронкой бюкс или часовое стекло, в котором проводилось взвешивание. Воронку также несколько раз обмывают из промывалки дистиллированной водой.

Как правило, при приготовлении точных растворов и переведении растворяемого вещества в мерную колбу растворитель (например, вода) должен занимать не более половины емкости колбы. Закрыв пробкой мерную колбу, встряхивают ее до полного растворения твердого вещества. После этого полученный раствор дополняют водой до метки и тщательно перемешивают.

Молярные растворы. Для приготовления 1л 1М раствора какого-либо вещества отвешивают на аналитических весах 1моль его и растворяют, как указано выше.

Пример. С целью приготовления 1л 1М раствора азотнокислого серебра находят в таблице или подсчитывают молекулярную массу AgNOi, она равна 169,875. Соль отвешивают и растворяют в воде.

Если нужно приготовить более разбавленный раствор (0,1 или 0,01М), отвешивают соответственно 0, i  или 0.01 моль соли.

Если же нужно приготовить меньше 1л раствора, то растворяют соответственно меньшее количество соли в необходимом объеме воды.

Нормальные растворы готовят аналогично, только отвешивая не 1моль, а / грамм-эквивалент твердого вещества.

Если нужно приготовить 0,5н. или 0,1н. раствор, берут соответственно 0,5 или 0,1 грамм-эквивалента. Когда готовят не 1л раствора, а меньше, например 100 или 250мл, то берут 1/10 или 1/4 того количества вещества, которое требуется для приготовления 1л и растворяют в соответствующем объеме воды.

После приготовления раствора его нужно обязательно проверить титрованием соответствующим раствором другого вещества с известной нормальностью. Приготовленный раствор может не отвечать точно той нормальности, которая задана. В таких случаях иногда вводят поправку.

В научно-исследовательских лабораториях иногда готовят точные растворы «по определяемому веществу». Применение таких растворов облегчает расчеты при анализах, так как достаточно умножить объем раствора, пошедший на титрование, на титр раствора, чтобы получить содержание искомого вещества (в г) во взятом для анализа количестве какого-либо раствора.

Стандартные растворы. Стандартными называют растворы с разными, точно определенными концентрациями, применяемые в колориметрии, например растворы, содержащие в 1 мл 0,1, 0.01. 0,001мг и т.д. растворенного вещества.

Кроме колориметрического анализа, такие растворы бывают нужны при определении рН, нефелометрических определениях и пр. Иногда стандартные растворы хранят в запаянных ампулах, однако лучше всего готовить их непосредственно перед применением.

Стандартные растворы готовят в объеме не больше 1л, а чаще — меньше. Только при большом расходе стандартного раствора можно готовить несколько литров его и то при условии, что стандартный раствор не будет храниться длительный срок.

Контрольные вопросы

1 Что представляют собой приблизительные растворы?

2 Что такое точные растворы и как их готовят?

3  Дайте пояснение эмпирическим растворам.

- Какие особенности титрования Вы знаете?

- Перечислите основные правила при приготовлении растворов.

Лабораторное занятие № 12

Тема: растворение в органических растворителях

Цель занятия: освоить неводные растворы и органические растворители.

Неводными называют растворы, в которых растворителем служат органические вещества — спирты, эфиры, бензол и др. Обычно органические растворители упогребляются для растворения органических жидких и твердых веществ, например масел, жиров, смол и т.д., и реже — неорганических веществ, как, например, некоторых солей, щелочей и минеральных   кислот.

В настоящее время органические растворители применяют в практике аналитической химии для так называемого неводного титрования. Известно, что многие неорганические вещества растворяются в органических растворителях. Для неводного титрования готовят растворы с нормальной концентрацией подобно тому, как для обычного титрования. Естественно, что свойства растворов в органических растворителях, применяемых для аналитических целей, отличаются от свойств водных растворов, так как поведение неорганических веществ в растворах прямо зависит от примененного растворителя.

При приготовлении растворов в органических растворителях расчеты проводят в зависимости от назначения раствора. Если он нужен не для аналитических целей, концентрацию растворенного вещества можно выражать в процентах, в граммах на литр и в молях органического вещества, т. е. так же, как и для водных растворов.

Растворители, в зависимости от цели и назначения раствора, применяются или химически чистыми, или в виде технических препаратов. Иногда химически чистые препараты могут быть получены из технических путем очистки.

Очень многие органические растворители, применяемые в лаборатории, огнеопасны, и обращение с ними должно быть таково, чтобы исключалась возможность воспламенения. В лаборатории не разрешается держать большой запас таких растворителей. их нужно иметь столько, сколько требуется для работы.

К огнеопасным относятся: диэтиловый эфир, спирты, ацетон, сероуглерод, бензол, бензин, петролейный эфир и др.

К огнебезопасным относятся хлорпроизводные, как четы-реххлористый углерод, дихлорэтан, трихлорэтилен и т. п.

Почти все органические растворители вредно действуют на здоровье, а поэтому необходимо избегать вдыхания воздуха, содержащего их пары. Поэтому с органическими растворителями нужно работать под тягой, чтобы не загрязнять воздух помещения их парами.

Также совершенно недопустимо выпаривать органические растворители на лабораторных столах, не принимая каких-либо мер для улавливания их паров. Если по какой-либо причине улавливать пары нельзя, то выпаривание нужно вести только под тягой.

Следует помнить, что органические растворители дороги, их нужно использовать экономно и рационально, по возможности избегая лишних потерь. Для растворения применяют в большинстве случаев сухие органические растворители, т.е. такие, которые не содержат воды.

Растворение в органических растворителях

Растворение веществ в органических растворителях несколько отличается от растворения в воде. Во-первых, если растворяют в летучих растворителях (диэтиловый эфир, ацетон, петролейный эфир и т. д.), нужно принимать меры к тому, чтобы они не улетучивались; во-вторых, если растворяют в сухих (безводных) растворителях, нужно предупредить попадание в растворитель влаги из воздуха. Исходя из этих соображений, растворение ведут при соблюдении определенных мер предосторожности.

Если вещество легко растворяется, то операцию можно вести в сосуде с притертой пробкой. Вначале в сосуд насыпают растворимое вещество, а затем добавляют растворитель. Пробку закрывают и сосуд несколько раз встряхивают. Если же растворение идет медленно и притом для ускорения его необходимо постоянное перемешивание, то раствор готовят в специальном приборе с механической мешалкой..

Разберем случай растворения какого-нибудь органического вещества в органическом растворителе, например растворение ацетил целлюлозы (эфирцеллюлозы) в ацетоне.

К широкогорлой банке подбирают соответствующую корковую пробку, в которой просверливают два отверстия: одно в центре, а другое, пошире, ближе к краю. Центральное отверстие служит для закрепления в нем ртутного затвора; во второе вставляют широкую стеклянную трубку с подобранной к ней резиновой пробкой. Ртутный затвор (рис. 79, позиция б) служит для того, чтобы не дать испаряться ацетону, через широкую трубку (люк) вводят растворяемое вещество.

Во внутреннюю трубку ртутного затвора вставляют мешалку того или иного типа. Вставив корпус ртутного затвора 8 в пробку, через внутреннюю трубку 6 пропускают стержень мешалки, после чего на наружный конец мешалки надевают стеклянный предохранительный колпачок 5. Верхний конец мешалки закрепляют в шкиве и проверяют, не болтается ли мешалка из стороны в сторону при вращении шкива. Добившись правильного отвесного положения мешалки, в трубку ртутного затвора наливают ртуть до уровня. При неправильном закреплении мешалки она может или сломать ртутный затвор или переломиться сама. Мешалки бывают самых разнообразных видов, их легко изготовить из стеклянной палочки, без помощи стеклодува

В тех случаях, когда не приходится опасаться улетучивания растворителя и можно работать без ртутного затвора и пробки, монтаж прибора значительно облегчается.

Нагревание часто ускоряет растворение, но его можно применять не всегда. Для растворения при нагревании собирают прибор, состоящий из колбы и обратного холодильника.

Подлежащее растворению вещество вносят в колбу, затем туда же наливают растворитель, присоединяют к колбе обратный холодильник и (в зависимости от взятого растворителя) нафевают на водяной или воздушной, или другой подходящей бане.

Очень важен порядок введения вещества и растворителя. Если вещество представляет собой тонкий порошок, то вначале в колбу наливают растворитель, а затем небольшими порциями вносят вещество, каждый раз перемешивая раствор. Если же вначале насыпать порошок, а потом налить растворитель, то первый сразу же может набухнуть, образуя слипшийся ком, растворение которого потребует много времени и труда.

Как правило, после окончания растворения полученный раствор следует обязательно профильтровать, чтобы отделить все посторонние нерастворившиеся вещества.

Выполнение всех правил и требований обеспечит объективные результаты и позволит сэкономить время исследователя и химические средства, т.е. материалы.

Контрольные вопросы

1 Что такое неводные растворы?

2Какие отличия органических растворителей от воды (в качестве раствори
теля)?

3 Перечислите основные правила при приготовлении растворов.

Лабораторное занятие № 13

Тема: использование лабораторных животных

Цель занятия: ознакомление с лабораторными животными.

Основными условиями при выборе лабораторных животных являются:

- восприимчивость намеченного животного к изучаемому микроорганизму (когда возбудитель мало известен, опыты ставятся на том виде животных, у которого данное заболевание встречается   в
естественных условиях);

- удобства и безопасность в работе и в содержании;

- доступность и дешевизна животного.

Выбор животного и методы постановки опытов. Предназначенное для опытов здоровое животное должно быть восприимчиво к изучаемому возбудителю. Следует особенно остерегаться того, чтобы в опыт не было взято животное, ранее заражавшееся изучаемой инфекцией, находящееся в инкубационном периоде заболевания или являющееся бациллоносителем.

Перед опытом обязательно метят соответствующим образом всех отобранных животных. Для этого чаще всего используют различные краски: насыщенный раствор пикриновой кислоты, 0,5% раствор генцианвиолета или фукцина, карболовый раствор фукцина и т.д. Обычно одну краску наносят на разные места тела животного по заранее составленной схеме. Мечения путем выстригания шерсти следует избегать, особенно при длительно протекающих опытах. Применяют также металлические номерки, прикрепляемые на ушах или лапках (например у птиц), остригание коготков и др.

При отборе животных для опытов обращают внимание, помимо здоровья, на их массу, возраст и пол. Иногда требуется подбор по мастям. Если по характеру исследования важен учет температуры тела, то животных перед началом опыта термометрируют в течение трех дней для выявления средних температурных показателе.

Некоторые биологические данные лабораторных

животных

| Биологические показатели | Мыши | Морские свинки | Кролики | Крысы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса при рождении | 1-1,5 г | 45-140(60) | 50-60 | 4-5 |
| Температура тела, °С | 37,9-39,2 | 37,3-39,5 | 38,3-39,9 | 37,5-39,3 |
| Частота дыхания в мин. | 136-136 | 100-150 | 50-152 | 120 |
| Частота пульса в мин. | 120-180 | 130-190 | 120-150 | - |
| Возраст наступления половой зрелости | 5-8 нед. | 8-12 нед. | 5-12 мес. | 3-4 мес. |
| Масса взрослого животного | 20-25 г. | 800-1000 г. | 2500-3500 г. | 155-230 г. |
| Сезон спаривания | Круглый год | Круглый год | Май -сентябрь | Круглый год |
| Число пометов в течение года | 4-5 | 3-5 | 2-4 | 4-7 |
| Продолжительность беременности (дней) | 18-24 | 58-72 | 28-36 | 20-25 |
| Численность приплода | 4-J2(6-8) | 1-5 | 3-12 | 5-9 |
| Ежегодный приплод от 1 самки | 35 | 12-15 | 8-12 | 20-50 |
| Продолжительность жизни (год) | 1,5-2 |  | 4-9 | 2-2,5 |

Контрольные вопросы

1 Для чего используют лабораторных животных?

2 Назовите в зависимости от цели применения лабораторных животных  направления работы-использования?

3 Что такое лабораторные животные?

Лабораторное занятие № 14

Тема: рецепты основных питательных сред

Цель занятия: освоить методы приготовления основных питательных сред

Для выделения чистых культур микроорганизмов, их размножения в лабораторных условиях, санитарно-бактериологических исследований объектов внешней среды, микробиологических исследований молока и молочных продуктов на питательных средах выращивают микроорганизмы. Необходимые для питания микроорганизмов вещества весьма разнообразны: в питательной среде обязательно должны присутствовать источники органогенов — О, Н, С, N; зольные элементы — S, Р, К, Са, Na, Mg, Fe. Многие микроорганизмы нуждаются в определенных микроэлементах: Mn, Zn, Mo, Co, Си и др.

Для роста молочнокислых бактерий и бактерий группы кишечных палочек необходимы еще ростовые вещества, которые по химическому составу и физиологическим свойствам являются витаминами или витаминоподобными веществами - биотин, холин, тиамин, никотиновая и пантотеновая кислоты, рибофлавин и др.

Применяемая для культивирования микроорганизмов питательная среда должна отвечать следующим основным требованиям: содержать необходимые питательные вещества (источники азота и углерода), минеральные соли, витамины группы В (ростовые вещества) в соответствии с типом питания микроорганизмов, достаточное количество воды, поскольку питание микробов осуществляется путем диффузии и осмоса питательных веществ, растворимых в воде; обладать определенным, изотоническим для клеток микробов осмотическим давлением; иметь определенную (оптимальную для той или иной группы микробов) концентрацию водородных ионов (рН), так как микроорганизмы по-разному относятся   к   активной   кислотности  среды: для большинства сапрофитных (и патогенных) бактерий оптимальным является рН 7,2-7,6, для уксуснокислых - рН 4,0-5,0 и для молочнокислых бактерий - 6,5-6,9; быть стерильной; желательно, чтобы среда была прозрачной, позволяющей наблюдать за ростом микроорганизмов.

В качестве универсального источника азота для гетеротрофных микроорганизмов используют пептоны. Пептоны - это продукты распада мясных, молочных, рыбных белков. В них содержатся фосфор, сера и основные минеральные вещества, а также органический углерод и азот. В качестве универсального источника углерода в питательные среды добавляют углеводы (сахара) - глюкозу, лактозу и др.

По консистенции питательные среды бывают жидкие, полужидкие и плотные. По происхождению различают среды естественные и искусственные. Естественные питательные среды представляют собой продукты животного (кровь, сыворотка крови, молоко) или растительного происхождения (овощи, фрукты, злаковые). Искусственные питательные среды готовят из продуктов переработки растений, мяса, молока, часто с добавлением к ним углеводов, поваренной соли, красок и других веществ. Особую группу искусственных сред составляют синтетические среды с точно известным химическим составом.

По предназначению питательные среды бывают основные общеприменимые и специальные.

Жидкие мясные питательные среды. Наиболее распространенными простыми питательными средами являются мясная вода, мясопептонный бульон (МПБ), пептонная вода. Эти среды служат основой для приготовления плотных мясных сред и ряда специальных сред.

Мясная вода служит основой для приготовления МПБ, МПА, МПЖ. Ее приготовляют следующим образом. Мясо освобождают от костей, сухожилий, связок и жира, измельчают на мясорубке в фарш, который заливают двойным количеством воды, варят в течение 1-1,5 ч или настаивают на холоде в течение 1 сут. Затем фильтруют через ватно-марлевый и бумажный фильтры, разливают в колбы и стерилизуют в течение 20-30 мин при давлении 0,1 МПа.

Пептонную воду готовят следующим образом. К 1 л водопровод; ной воды добавляют 10 г (1 %) пептона и 5 г (0,5%) химически чистой поваренной соли. Подщелачивают среду 10 %-ным едким натром для установления слабощелочной реакции (рН 7,4—7,5), кипятят, фильтруют через бумажный фильтр, разливают в колбы или пробирки и стерилизуют в течение 15—20 мин при давлении 0,1 МПа.

Мясопептонный бульон готовят следующим образом, К мясной воде добавляют 1 % пептона и 0,5 % химически чистой поваренной соли. Затем подщелачивают среду 10 %-ным едким натром для установления слабощелочной реакции (рН 7,4-7,5), кипятят, фильтруют через бумажный фильтр, разливают в колбы и стерилизуют в течение 15-20 мин при 0,1 МПа.

Плотные мясные питательные среды. Мясопептонный агар (МПА) готовят из МПБ, добавляя к нему 2-3 % агара. Стерилизуют так же, как МПБ. Агар - продукт переработки морских водорослей. Питательными свойствами он не обладает, поскольку содержит сложные углеводы (полисахариды), которые не усваиваются микробами. Добавляется агар к среде для придания ей плотной консистенции, при растворении агара в воде (температура его плавления составляет 100 °С, а застывания - около 40-43 °С) образуется   растительный  студень.   Агар   не   разлагается   ферментами  большинства микроорганизмов и не может использоваться ими в качестве субстрата питания.

Мясопептонный желатин (МПЖ) готовят следующим образом. К мясопептонному бульону добавляют пищевой желатин – 10-12 % (зимой) или 18-20% (летом). Желатин - продукт выварки костей, хрящей и других клейдающих веществ. Он содержит большое количество азотистых веществ и обладает питательными свойствами.

Температура плавления желатина около 25-27 °С, застывает он при температуре 18-20 °С, образуя плотный гель. После добавления желатина устанавливают слабощелочную реакцию среды, затем ее осветляют (добавляя яичный.порошок и нагревая), фильтруют и стерилизуют (дробно - трехкратно в текучепаровом аппарате Коха).

К жидким,- молочным питательным средам- относятся цельное молоко, обезжиренное молоко и гидролизованное молоко.

Цельное молоко (кислотность 16—18 °Т) стерилизуют в течение 10 мин при давлении 0,1 МПа. Его используют для изучения физиологических свойств микроорганизмов (свертывание молока, характер сгустка, кислотность), количественного учета маслянокислых бактерий и приготовления заквасок.

Обезжиренное    стерильное    молоко    стерилизуют   так   же, как    и   цельное   молоко.    Его   используют   для   изучения   физиологических свойств  микроорганизмов,  группового  количественного учета  молочнокислых бактерий, выращивания   штаммов   молочнокислых   бактерий,   приготовления • молочного агара и как сырье для получения гидролизованного молока.

Гидролизованное молоко готовят следующим образом. Обычное или восстановленное обезжиренное молоко кипятят и охлаждают до температуры 45 °С, устанавливают рН 7,6-7,8, к 1 л молока добавляют 0,5-1 г порошка панкреатина (порошок предварительно разводят в небольшом количестве теплой воды) или 2-3 г поджелудочной железы, пропущенной несколько раз через мясорубку. Затем к молоку добавляют 5 мл хлороформа. Колбу закрывают корковой пробкой и выдерживают при температуре 40 °С в течение 18-24 ч. В течение первых часов молоко несколько раз перемешивают (пробку после встряхивания приоткрывают для удаления паров хлороформа). Через 18-24 ч колбу вынимают из термостата, гидролизованное молоко фильтруют через бумажный фильтр, разводят в 2-3 раза водой, устанавливают рН 7-7,2 и стерилизуют в течение 15 мин при температуре 121 0С.

К плотным молочным питательным средам относятся агар с гидролизо-ванным молоком, агар с гидролизованным молоком и мелом и молочный агар.

Агар с гидролизованным молоком представляет собой гидролизованное молоко (основа), к которому добавляют 1,5-2 % агара, стерилизуют в течение 15 мин при избыточном давлении 0,1 МПа. Его используют для выделения чистых культур молочнокислых бактерий и для изучения их культуральных свойств.

Агар с гидролизованным молоком и мелом готовят следующим образом. 2-3 % мела в виде тонкого порошка добавляют к 2 %-ному агару, приготовленному на гидролизованном молоке, и стерилизуют в течение 15 мин при давлении 0,1 МПа. Его используют для количественного учета молочнокислых бактерий в молоке и молочных продуктах.

Молочный агар готовят внесением 20-30 % горячего стерильного обезжиренного молока в стерильный расплавленный 2 %-ный водный раствор агара и тщательным перемешиванием составных частей. Используют среду для количественного учета протеолитических (гнилостных) и пептонизирующих бактерий (микрококки, маммококкй).

Специальные питательные среды: среда для обнаружения кишечных палочек в воде, лактозо-пептонные среды, среда для обнаружения кишечных палочек в молоке и молочных продуктах, среда Кесслера, среда Эндо, цитратная среда Козера, среда для изучения ферментации, среда Китта-Роци, среда Сабуро и т.д.

Контрольные вопросы

1 Что такое агар?

2 Как приготовить мясо-пептонный агар?

3 Какие среды относятся к специальным питательным средам?

4 Классификация питательных сред?

Лабораторное занятие № 15

Тема: Приготовление смывных палочек

Цель занятия: освоить методику приготовления смывных палочек

В ветеринарной практике широко используют смывные палочки для исследования качества санитарных обработок, контроля качества проведенной дезинфекции, для взятия смывов при диагностике инфекционных заболеваний, ротовой полости и т.д.

Смывные палочки представляют собой стержень (аллюминевые, деревянные, стеклянные) на одном конце которого имеется тампон и на уровне  входа в пробирку располагается ватно-марлевая пробка.

Для изготовления смывных палочек используются алюминиевые, деревянные или стеклянные стержни, на один конец которых ровным валиком (30х5мм) наматывают вату для взятия смывов, а на уровне входа в пробирку делают ватно-марлевую пробку. Расстояние от пробирки до конца стрежня 12 см.

Смывные палочки для взятии смывов должны быть стерильными ля этого тампоны вставляют в пробирки, заворачивают в бумагу и стерилизуют в автоклаве при 1,5 атм. в течение 30 мин.

Контрольные вопросы

1 Для чего используют смывные палочки?

2 Как готовят смывные палочки?